# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

# ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

І.Предмет на поръчката: „Доставка на дентални юнити за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София” с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на техници на ФДМ във фирмата - производител на денталните юнити за следгаранционно поддържане на денталните юнити, както и осигуряване на гаранционно обслужване на доставените дентални юнити, описана подробно, както следва:

| № | Наименование /артикули/ Описание/ |  | Брой |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ТЕРАПЕВТИЧЕН ДЕНТАЛЕН ЮНИТ С ГОРНО ОКАЧВАНЕ 32 бр. |  |
|  |  | Спецификация: |  |
| 1,1 |  | Стоматологичен стол за пациента |  |
| 1.1.1 |  | Основни носещи части, изработени от хром-никелова стомана или дуралуминиеви сплави; |  |
| 1.1.2 |  | Електромеханично задвижване, с товароподемност не по-малка от 180 кг.; |  |
| 1.1.3 |  | Синхронизирано движение на облегалката за гърба на пациента със седалката, с цел по-добра ергономия за пациента и стоматолога (при движение на гърба се придвижва и долната част – седалката, т.н.р люлкообразно движение). |  |
| 1.1.4 |  | Безшевна тапицерия, лесно снемаща се; |  |
| 1.1.5 |  | Ляв подлакътник; |  |
| 1.1.6 |  | Подглавник с движение в следнити позиции: |  |
| 1.1.6.1 |  | - Нагоре-надолу по височина; |  |
| 1.1.6.2 |  | -Напред-назад; |  |
| 1.1.6.3 |  | -Странично завъртане ляво-дясно; |  |
| 1.1.6.4 |  | -Движението на подглавника да се осъществява по електрически или пневматичен път. |  |
| 1.1.7 |  | Системите за защита/стоп (за предпазване на персонала и пациента при непредвидени ситуации) да са от основата на стола, облегалка –гръб на стола, седалката на стола, лекарския блок, сестринския блок; |  |
| 1.1.8 |  | Фабрично заложени програми – мин. 5 бр.; |  |
| 1.1.9 |  | Отделна програма тип Тренделенбург; |  |
| 1.1.10 |  | Управлението на стола да бъде възможно от лекарски блок, сестрински блок и от педала за управление функциите на юнита (включително функциите изплюване и изходна позиция). |  |
| 1,2 |  | Лекарски блок с горно окачване |  |
| 1.2.1 |  | Монтиран на пантографско рамо, закрепено за водния блок, снабдено с пневмо или електрическа спирачка; |  |
| 1.2.2 |  | Рамена на пантографското рамо, изработени от хром-никелова стомана или дуралуминиеви сплави; |  |
| 1.2.3 |  | 5 работни позиции за инструменти с възможност за активиране на 6-та; |  |
| 1.2.4 |  | Рамената (кобилиците) за инструменти в лекарския блок да са с фабрично заложен блокаж за работно положение и да имат възможност за индивидуална настройка на обтягането с цел по-малко натоварване при работа на стоматолога; |  |
| 1.2.5 |  | Всички шлаухи на работните инструменти да са на бърза връзка към лекарския блок и да са автоклавируеми; |  |
| 1.2.6 |  | Автономно регулиране на водата и въздуха за всеки един инструмент, без шпрей ръкохватката; |  |
| 1.2.7 |  | Подреждане на инструментите от ляво на дясно както следва: |  |
| 1.2.7.1 |  | - 1-ва позиция: Трифункционална шпрей ръкохватка (въздух, вода и шпрей). Корпусът на ръкохватката да бъде от хром-никелова стомана и да бъде лесно снемащ се от персонала с цел хигиена и автоклавиране на 134˚С; канюлата се маха и на нейно място да могат да се поставят индивидуални канюли за еднократна употреба; |  |
| 1.2.7.2 |  | - 2-ра позиция: Фабрично вграден електрически безчетков микромотор с LED светлина, с обороти от 1000 – 40000 об./мин. с въртящ момент на мотора без наконечник не по-малко от 3Ncm. |  |
| 1.2.7.3 |  | - 3-та позиция: Шлаух със светлина, система тип Midwest и турбина с LED светлина, керамични лагери, пушбутон, шпрей; |  |
| 1.2.7.4 |  | - 4-та позиция: Шлаух без светлина, система тип Borden |  |
| 1.2.7.5 |  | - 5-та позиция: Ултразвуков скалер със светлина и функции ЕНДО и СКАЛЕР |  |
| 1.2.8 |  | Панел за управление на лекарския блок, пациентския стол и инструментите, вграден на лицевия капак. |  |
| 1.2.9 |  | Електронен дисплей с индикатори за: |  |
| 1.2.9.1 |  | - Обороти, светлина, посока на въртене, шпрей на електрически микромотор; |  |
| 1.2.9.2 |  | - Обороти, светлина, шпрей на турбина /въздушен инструмент; |  |
| 1.2.9.3 |  | - Мощност (проценти), светлина, шпрей, индикация за режим (скалер или ендо) на ултразвуков скалер; |  |
| 1.2.10 |  | Бутони за управление на стола за пациента: |  |
| 1.2.10.1 |  | - Седалка нагоре-надолу; |  |
| 1.2.10.2 |  | - Облегалка назад-напред; |  |
| 1.2.10.3 |  | - Минимум 5 програми за позициониране на стола; |  |
| 1.2.10.4 |  | - Отделно програма Тренделенбург; |  |
| 1.2.10.5 |  | - Бутони за задаване на работни параметри за: - Електрически микромотор; - Турбина; - Ултразвук; |  |
| 1.2.10.6 |  | - Бутон за реверсиране оборотите на микромотора; |  |
| 1.2.10.7 |  | - Бутон за пускане и спиране на водата в плювалника /програмируем по време/; |  |
| 1.2.10.8 |  | - Бутон за пускане на водата за чашата /програмируем по време/; |  |
| 1.2.10.9 |  | - Бутон за управление на пневмо или електрическата спирачка на пантографското рамо; |  |
| 1.2.11 |  | Помощна маса, закрепена за лекарския блок с минимум две подвижни връзки за по-добра мобилност; таблата да е изработена от материал за автоклавиране и лесно да се сваля от персонала; |  |
| 1.2.12 |  | Под работните инструменти да има подложка от автоклавируем материал. Лесно и бързо да се сваля от персонала. |  |
| 1,3 |  | Воден блок: |  |
| 1.3.1 |  | Да е закрепен към пациентския стол и движещ се нагоре надолу с него; |  |
| 1.3.2 |  | Фабрично да е заложена подготовка за допълнително надграждане с различни модули, като: |  |
| 1.3.2.1 |  | - Автономно захранване с вода на работните инструменти /хидрофор/; |  |
| 1.3.2.2 |  | - Система за дезинфекция на водните пътища в апарата съответстваща на стандарт EN1717; |  |
| 1.3.2.3 |  | - Обемът на корпуса да позволява монтиране на дренажна аспирационна система; |  |
| 1.3.3 |  | Плювалникът да е монтиран на конзола и да позволява: |  |
| 1.3.3.1 |  | - Завъртане минимум на 180°; |  |
| 1.3.3.2 |  | - Да е бързо и лесно снемаем от компетенцията на лекаря или асистента за ежедневно автоклавиране и хигиена; |  |
| 1.3.4 |  | Основа с подложка за поставяне на чаша за вода със снемаем накрайник за пълнене. |  |
| 1,4 |  | Сестрински блок |  |
| 1.4.1 |  | с изнесено рамо, закрепено за водния блок, със фабрично заложени минимум 4 броя гнезда и пулт за управление на стола за пациента, плювалника и чашата. |  |
| 1.4.2 |  | Гнезда за: |  |
| 1.4.2.1 |  | - Широка аспирация с отделен филтър (на въздушен инжектор /въздушна аспирационна помпа/); |  |
| 1.4.2.2 |  | - Слюносмукател с отделен филтър (на въздушен инжектор /въздушна аспирационна помпа/); |  |
| 1.4.2.3 |  | - Фотополимерна LED лампа, мощност мин. 2000 mW/cm2, количество отделена енергия мин. 24000 mJ/cm2; |  |
| 1.4.2.4 |  | - 1 свободно; |  |
| 1,5 |  | Осветително тяло |  |
| 1.5.1 |  | Закрепване на осветителното тяло за водния модул с конзола и двойно ножично рамо. Рефлекторът е въртящ се по три оси (три дименсионално) и е с автоклавируеми ръкохватки. |  |
| 1.5.2 |  | Работни параметри на осветителното тяло: |  |
| 1.5.2.1 |  | - Не по-малко от 4 900 K и не повече от 6 000 K; |  |
| 1.5.2.2 |  | - Плавно регулиране на светлинния интензитет от 8 000 Lux до минимум 30 000 Lux. |  |
| 1,6 |  | Електрически крачен пускател / педал с команди: |  |
| 1.6.1 |  | Пускане и спиране на водата в инструментите; |  |
| 1.6.2 |  | Бутон за пускане на въздух през шпрея на турбината и микромотора, заместващ шпрей ръкохватката; |  |
| 1.6.3 |  | Плавно регулиране на : |  |
| 1.6.3.1 |  | - Обороти на микро мотор; |  |
| 1.6.3.2 |  | - Работeн въздух за турбина; |  |
| 1.6.3.3 |  | - Интензитет на ултразвук; |  |
| 1.6.4 |  | Управление на стола за пациента: |  |
| 1.6.4.1 |  | -Бутон за изпълнение на програма изплюване; |  |
| 1.6.4.2 |  | -Бутон за изходна позиция; |  |
| 1.6.4.3 |  | -Бутони за движение на седалката и облегалката тип джойстик. |  |
| 1,7 |  | Стол за стоматолога |  |
| 2 |  | ОРТОПЕДИЧЕН ДЕНТАЛЕН ЮНИТ С ГОРНО ОКАЧВАНЕ 18 бр. |  |
|  |  | Спецификация: |  |
| 2,1 |  | Стоматологичен стол за пациента |  |
| 2.1.1 |  | Основни носещи части, изработени от хром-никелова стомана или дуралуминиеви сплави; |  |
| 2.1.2 |  | Електромеханично задвижване, с товароподемност не по-малка от 180 кг.; |  |
| 2.1.3 |  | Синхронизирано движение на облегалката за гърба на пациента със седалката, с цел по-добра ергономия за пациента и стоматолога (при движение на гърба се придвижва и долната част – седалката, т.н.р люлкообразно движение). |  |
| 2.1.4 |  | Безшевна тапицерия, лесно снемаща се; |  |
| 2.1.5 |  | Ляв подлакътник; |  |
| 2.1.6 |  | Подглавник с движение в следнити позиции: |  |
| 2.1.6.1 |  | - Нагоре-надолу по височина; |  |
| 2.1.6.2 |  | - Напред-назад; |  |
| 2.1.6.3 |  | - Странично завъртане ляво-дясно; |  |
| 2.1.6.4 |  | - Движението на подглавника да се осъществява по електрически или пневматичен път. |  |
| 2.1.7 |  | Системите за защита/стоп (за предпазване на персонала и пациента при непредвидени ситуации) да са от основата на стола, облегалка –гръб на стола, седалката на стола, лекарския блок, сестринския блок; |  |
| 2.1.8 |  | Фабрично заложени програми – мин. 5 бр.; |  |
| 2.1.9 |  | Отделна програма тип Тренделенбург; |  |
| 2.1.10 |  | Управлението на стола да бъде възможно от лекарски блок, сестрински блок и от педала за управление функциите на юнита (включително функциите изплюване и изходна позиция). |  |
| 2,2 |  | Лекарски блок с горно окачване |  |
| 2.2.1 |  | Монтиран на пантографско рамо, закрепено за водния блок, снабдено с пневмо или електрическа спирачка; |  |
| 2.2.2 |  | Рамена на пантографското рамо, изработени от хром-никелова стомана или дуралуминиеви сплави; |  |
| 2.2.3 |  | 5 работни позиции за инструменти с възможност за активиране на 6-та; |  |
| 2.2.4 |  | Рамената (кобилиците) за инструменти в лекарския блок да са с фабрично заложен блокаж за работно положение и да имат възможност за индивидуална настройка на обтягането с цел по-малко натоварване при работа на стоматолога; |  |
| 2.2.5 |  | Всички шлаухи на работните инструменти да са на бърза връзка към лекарския блок и да са автоклавируеми; |  |
| 2.2.6 |  | Автономно регулиране на водата и въздуха за всеки един инструмент, без шпрей ръкохватката; |  |
| 2.2.7 |  | Подреждане на инструментите от ляво на дясно както следва: |  |
| 2.2.7.1 |  | - 1-ва позиция: Трифункционална шпрей ръкохватка (въздух, вода и шпрей). Корпусът на ръкохватката да бъде от хром-никелова стомана и да бъде лесно снемащ се от персонала с цел хигиена и автоклавиране на 134˚С; канюлата се маха и на нейно място да могат да се поставят индивидуални канюли за еднократна употреба; |  |
| 2.2.7.2 |  | - 2-ра позиция: Фабрично вграден електрически безчетков микромотор с LED светлина, с обороти от 1000 – 40000 об./мин. с въртящ момент на мотора без наконечник не по-малко от 3Ncm. |  |
| 2.2.7.3 |  | - 3-та позиция: Шлаух със светлина, система тип Midwest |  |
| 2.2.7.4 |  | - 4-та позиция: Шлаух без светлина, система тип Borden |  |
| 2.2.7.5 |  | - 5-та позиция: Втори Фабрично вграден електрически безчетков микромотор без светлина, с обороти от 1000 – 40000 об./мин. с въртящ момент на мотора без наконечник не по-малко от 3Ncm. |  |
| 2.2.8 |  | Панел за управление на лекарския блок, пациентския стол и инструментите, вграден на лицевия капак. |  |
| 2.2.9 |  | Електронен дисплей с индикатори за: |  |
| 2.2.9.1 |  | - Обороти, светлина, посока на въртене, шпрей на електрически микромотор; |  |
| 2.2.9.2 |  | - Обороти, светлина, шпрей на турбина /въздушен инструмент; |  |
| 2.2.9.3 |  | - Мощност (проценти), светлина, шпрей, индикация за режим (скалер или ендо) на Ултразвуков скалер; |  |
| 2.2.10 |  | Бутони за управление на стола за пациента: |  |
| 2.2.10.1 |  | - Седалка нагоре-надолу; |  |
| 2.2.10.2 |  | - Облегалка назад-напред; |  |
| 2.2.10.3 |  | - Минимум 5 програми за позициониране на стола; |  |
| 2.2.10.4 |  | - Отделно програма Тренделенбург; |  |
| 2.2.10.5 |  | - Бутони за задаване на работни параметри за: - Електрически микромотор; - Турбина; - Ултразвук; |  |
| 2.2.10.6 |  | - Бутон за реверсиране оборотите на микромотора; |  |
| 2.2.10.7 |  | - Бутон за пускане и спиране на водата в плювалника /програмируем по време/; |  |
| 2.2.10.8 |  | - Бутон за пускане на водата за чашата /програмируем по време/; |  |
| 2.2.10.9 |  | - Бутон за управление на пневмо или електрическата спирачка на пантографското рамо; |  |
| 2.2.11 |  | Помощна маса, закрепена за лекарския блок с минимум две подвижни връзки за по-добра мобилност; таблата да е изработена от материал за автоклавиране и лесно да се сваля от персонала; |  |
| 2.2.12 |  | Под работните инструменти да има подложка от автоклавируем материал. Лесно и бързо да се сваля от персонала. |  |
| 2,3 |  | Воден блок: |  |
| 2.3.1 |  | Да е закрепен към пациентския стол и движещ се нагоре надолу с него; |  |
| 2.3.2 |  | Фабрично да е заложена подготовка за допълнително надграждане с различни модули, като: |  |
| 2.3.2.1 |  | - Автономно захранване с вода на работните инструменти /хидрофор/; |  |
| 2.3.2.2 |  | - Система за дезинфекция на водните пътища в апарата съответстваща на стандарт EN1717; |  |
| 2.3.2.3 |  | - Обемът на корпуса да позволява монтиране на дренажна аспирационна система; |  |
| 2.3.3 |  | Плювалникът да е монтиран на конзола и да позволява: |  |
| 2.3.3.1 |  | - Завъртане минимум на 180°; |  |
| 2.3.3.2 |  | - Да е бързо и лесно снемаем от компетенцията на лекаря или асистента за ежедневно автоклавиране и хигиена; |  |
| 2.3.4 |  | Основа с подложка за поставяне на чаша за вода със снемаем накрайник за пълнене. |  |
| 2,4 |  | Сестрински блок |  |
| 2.4.1 |  | с изнесено рамо, закрепено за водния блок, със фабрично заложени минимум 4 броя гнезда и пулт за управление на стола за пациента, плювалника и чашата. |  |
| 2.4.2 |  | Гнезда за: |  |
| 2.4.2.1 |  | - Широка аспирация с отделен филтър (на въздушен инжектор /въздушна аспирационна помпа/); |  |
| 2.4.2.2 |  | - Слюносмукател с отделен филтър (на въздушен инжектор /въздушна аспирационна помпа/); |  |
| 2.4.2.4 |  | - 2 свободни; |  |
| 2,5 |  | Осветително тяло |  |
| 2.5.1 |  | Закрепване на осветителното тяло за водния модул с конзола и двойно ножично рамо. Рефлекторът е въртящ се по три оси (три дименсионално) и е с автоклавируеми ръкохватки. |  |
| 2.5.2 |  | Работни параметри на осветителното тяло: |  |
| 2.5.2.1 |  | - Не по-малко от 4 900 K и не повече от 6 000 K; |  |
| 2.5.2.2 |  | - Плавно регулиране на светлинния интензитет от 8 000 lux до минимум 30 000 lux. |  |
| 2,6 |  | Електрически крачен пускател / педал с команди: |  |
| 2.6.1 |  | Пускане и спиране на водата в инструментите; |  |
| 2.6.2 |  | Бутон за пускане на въздух през шпрея на турбината и микромотора, заместващ шпрей ръкохватката; |  |
| 2.6.3 |  | Плавно регулиране на : |  |
| 2.6.3.1 |  | - Обороти на микро мотор; |  |
| 2.6.3.2 |  | - Работeн въздух за турбина; |  |
| 2.6.3.3 |  | - Интензитет на ултразвук; |  |
| 2.6.4 |  | Управление на стола за пациента: |  |
| 2.6.4.1 |  | - Бутон за изпълнение на програма изплюване; |  |
| 2.6.4.2 |  | - Бутон за изходна позиция; |  |
| 1.5.4.3 |  | - Бутони за движение на седалката и облегалката тип джойстик. |  |
| 2,7 |  | Стол за стоматолога |  |