# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Предмет: “Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на апаратура за обучение по 2 обособени позиции, за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет - София”.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1-„Aвтоматичен гама-брояч с 3 инчов детектор“- 1 бр.

| № | Спецификация |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 1.1. | Детекторна система |
|  | 3-инчов кристал Nal |
|  | 3-инчов фотоумножител, улавящ единични фотони |
|  | Детектиране на гама изотопи с енергия до 2 000 keV |
|  | Възможност за увеличаване на енергийния диапазон до 4 000 keV |
| 1.2 | Ефективност на измерването |
|  | За I-129 > 55% |
|  | За Cs-137 > 45% |
|  | За Cr-51 > 5% |
| 1.3 | Фонов шум |
|  | по-малък от 380 срm за целия енергиен прозорец 5-2000 keV |
| 1.4 | Анализатор |
|  | Линеен многоканален анализатор с 2048 канала |
|  | Едновременно измеране в няколко енергийни прозорци |
| 1.5 | Пробосменител |
|  | Два типа държачи за епруветки с диаметър до 13мм. и 28мм. |
|  | Без ограничения за минималния размер на епруветките и възможност за работа с епруветки тип Епендорф |
| 1.6 | Електронна везна |
|  | Възможност за вграждане в апарата на електронна везна с чувствителност 0.1 мг за измерване теглото на пробата и автоматично изчисляване на нейната активност |
| 1.7 | Съхраняване на резултатите |
|  | Автоматично запазване на резултатите от измерването във формати .txt, .xls, .csv по избор |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - „MALDI-TOF Масспектрометрична Диагностична Апаратура”- 1 бр.

| № | Спецификация |
| --- | --- |
| 2 |  |
|  | Компютърно управляема масспектрометрична апаратура, включваща TOF мас спектрометър MALDI източник: |
| 2.1 | MALDI(Matrix-Assisted LaserDesorption Ionization) източник |
|  | Автоматична самопочистваща процедура на йонния източник и йонната оптика при използване на самостоятелно инфрачервено лазерно лъчение или алтернативно решение постигащо същите или по-добри функционални възможности. |
|  | Време на процедурата за почистване на йонния източник: по-малко от 20 минути. |
|  | Лазер с програмируем регулатор на мощността, с програмируема честота на работа (repetition rate) до минимум 2 kHz и с гарантиран минимален брой от 3 милиарда изстрели. |
|  | Модулиран енергетичен профил на лазерното лъчение за постигане на равномерно разпределена лазерна мощност върху петното за изпарение от повърхността на пробата или алтернативно решение постигащо същите или по-добри функционални възможности. |
|  | Програмируем размер на лазерното петно върху повърхността на пробата: от 10 до 100 микрона или в по-широк обхват. |
|  | Оптика за микроскопско наблюдение на пробите с цифрово въвеждане на изображението и с повърхностна разрешаваща способност от 10 микрона. |
| 2.2 | TOF (Time-of-Flight) масспектрометър |
|  | Линеен TOF мас спектрометър с възможност за работа в режим положителни и отрицателни йони. |
|  | Възможност за надграждане до конфигурации рефлекторен TOF, TOF/TOF и конфигурация с високо енергетична колизионно индуцирана дисоциация (high energy CID). |
|  | Електроника на TOF анализатора, детектора и йонния източник позволяваща минимум 2 kHz скорост на събиране на данни. |
|  | Интегрирана вакуумна система с измерителен и контролен модул, включваща турбомолекулярна и диафрагмена помпа с нисък шум(< 60 dB)и без необходимост от поддръжка или алтернативно решение постигащо същите или по-добри функционални характеристики. |
|  | Масов обхват до минимум 600000 m/z. |
|  | Точност по маси при анализ на протеини:по-добра от 100ppm при външна калибровка и по-добра от 90ppm при вътрешна калибровка. |
|  | Разрешаваща способност(FWHM) при анализ на протеини: по-голяма от 1000(при m/z попадащ в обхвата 12000 -18000). |
|  | Чувствителност при 1000 лазерни изстрела: съотношение сигнал/шум S/N ≥ 100:1 за 500 fmol говежди серумен албумин при 66000 m/z(или за друг компонент при m/z в обхвата 60000 -70000). |
|  | Работа с различни формати бар-кодирани плаки за многократна употреба с 24/48/96 позиции за проби. |
|  | Работа с бар-кодирани плаки за директно депозиране на течни проби. |
|  | Работа с бар-кодирани плаки за еднократна употреба. |
|  | Директно четене на плаки от тънкослойна хроматография. |
|  | Възможност за многократно позициониране на плаките за осъществяване на последователни измервания. |
|  | Възможност за прекъсване на работата на системата с цел измерване на спешни проби с последващо възобновяване на първоначалната последователност на измерванията. |
|  | Възможност за рекалибриране по време на извършване на анализи. |
| 2.3 | PC и софтуер |
|  | Персонален компютър със следната минимална конфигурация: 3.6 GHz single-CPU-Quad-Core-processor, 16 GB RAM, 2TB HDD, 2x R/W DVD дисково устройство, MS-WIN7 OS или еквивалент, клавиатура, мишка, 24” TFT цветен монитор, лазерен принтер формат А4. |
|  | Специализиран софтуер за идентификация и систематика на микроорганизми на база MALDI-TOF MS спектри;библиотека с референтни спектри за микроорганизми съдържаща минимум 380 рода и минимум 2250 вида Грам-положителни и Грам-отрицателни бактерии, гъбички и тяхната идентификация. Възможност за идентификация на микроорганизми директно в хемокултури. |
|  | Лицензиран специализиран софтуер за пълно управление на MALDI-TOF системата, за получаване, обработка и съхранение на данните от измерванията,за документиране и изграждане на бази данни, работещ в среда на Windows или еквивалентна.Автоматична и ръчна процедура за провеждане на тестове по проверка на характеристиките на системата и контрола на качеството на измерванията. |
|  | Специализиран софтуер за изображения при изследване на протеини и пептиди, при изследване на разпределението на биомаркери в тъкани, при хистологични сравнения за диференциране на тъкан с карцином от нормална тъкан, при изследване разпределението и локализацията на фармацевтични компоненти и техните метаболити в тъкани. |
|  | Специализиран софтуер за цифрово микроскопско наблюдение на повърхността на пробата и съвместяване на микроскопското изображение с това от MALDI-TOF измерването за получаване на пълна молекулярна и хистологична информация. |
|  | Специализиран софтуер за визуализиране и обработка на получените изображения; статистическа обработка на данни от измерванията включваща корекция на базова линия, нормализация, установяване на пик, стандартно отклонение на интензитет, дефиниране на области на изследване, класифициране на данни и др. |
| 2.4 | Консумативи |
|  | Два броя 96 позиционни бар-кодирани метални плаки за многократна употреба. |
|  | Два броя96 позиционни бар-кодирани метални плаки за работа с течни проби. |
|  | Консумативи за пробоподготовка и извършване на минимум1000 измервания за идентификация на микроорганизми.Стандарти за контрол на качеството на измерванията. |