Образец 2 а

ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ

| Артикул | подробно описание / видове / | Съответ-ствие да/не/ по-добре | Описание на параметрите на предложения артикул | марка, модел, производител | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Дентален спектрофотометър | Спецификация: Спектрален обхват: от 410nm до 680nm Качество на образа: калибрирани данни от 400nm до 720nm, със стъпка от 10nm. Измерване и прецизност: Осветяване 2 x 45°, поляризирано, монохроматично, телецентрично Цифрова разделителна способност: 640×480 = 307.200 (= № на спектралните криви) Оптична резолюция: ~0,03×0,03mm за всяка точка Сензори: CCD Черен и Бял сензор (за спектрално разчитане на даннните) Операционна система - Windows XP или по нова версия (минимум 32 битова) Минимални хардуерни изисквания: CPU: Intel i3 или еквивалент с минимална честота 1 GHz или по-висока RAM: минимум 512 MB HD: минимум 1 GB CD / CD-R / CD-RW UBS 2.0/3.0 Обща информация: Батерия: презареждаща Li-ion батерия Зарядно: 115V 60Hz / 230V 50Hz Околна температура: 10°C – 35°C Влажност: 30% – 80% USB 2.0 or 3.0 W-LAN 802.11 b/g 11 Mbps - SD memory card минимум 256 MB |  |  |  |  |
| 2. Микротвърдомер по Викерс | Спецификация: Скала за твърдост - Micro Vickers Автоматична процедура на натоварване, спиране и разтоварване Цифрова стойност на измерената твърдост – до 5 цифри Точност на приложената сила <1% за приложена сила от 200 gr до 2 кг и <1.5% за приложена сила под 100 gr. Диапазон на натоварване – от 0.01kgf / 0.098N, 0.025kgf / 0.24N, 0.05kgf / 0.49N, 0.1kgf / 0.98N,0.2kgf / 1.96N, 0.3kgf / 2.94N, 0.5kgf / 4.9N, 1kgf / 9.8N, 2kgf / 19.6N Резолюция на дисплея 0.1 HV, HK Преобразуване на скалата за твърдост - Rockwell, Rockwell повърхностни, Бринел, Лееб&опън Контрол панел –Стариране на изпитване, Прекратяване на изпитване, Продължителност наизпитването. Firmware v2.01 немски, Български, френски (стандартно) Запаметяване на до 20 резултата Свързване RS-232 Bi-Directional Продължителност на изпитване – автоматично- 10 секунди, ръчно от 1 до 60 секунди (стъпка от 1 секунда) Вграден принтер Окулярен микроскоп с влакновиден окуляр – минимум15 пъти увеличение - Захранване 240VAC, 50 / 60Hz, монофазен |  |  |  |  |
| 3. Твърдомер по Шор | Спецификация: По DIN 53505 ШорA – за измерване на твърдост на каучук, еластомери, силикон, винил,меки пластмаси Стрелков с индикатор за плъзгане Обхват на измерване - 100 HA - Наличие на стенд |  |  |  |  |
| 4. Бинокулярен учебен микроскоп с увеличение до 1000 пъти | Спецификация: Увеличение до 1000 пъти Оптична глава –въртяща се на 360о, Разстояние между окулярите – между 55 и 75мм Окуляри 10х/ 18 мм - Ахроматични обективи |  |  |  |  |
| 5. Бинокулярен микроскоп с увеличение до 1600 пъти | Спецификация: Увеличение до 1600 пъти Оптична глава –въртяща се на 360о, Разстояние между окулярите – между 55 и 75мм Ахроматични обективи - Наличие на осветление |  |  |  |  |
| 6. Аналитична електронна везна с точност до четвърти знак | Спецификация: С вътрешна калибровка Точност - до 0,0001 г. - Обхват - до 220 г. |  |  |  |  |
| 7. Вибрационнa масичкa | Спецификация: С електронно регулиране на вибрирането Гумена повърхност за лесно изваждане и почистване - Мощност между 300 и 400 вата |  |  |  |  |
| 8. Електронен дебеломер с комбинирана сонда | Спецификация: Наличие на F сонда – за немагнитни покрития, католак, пластмаса, гума, хром, мед, цинк, и др. върху магнитна основа и наличие на N сонда за немагнитни покрития, католак, пластмаса, гума и др. върху немагнитна основа. Минимална измервана площ: 6 х 6 мм Минимална дебелина на основата: 0,3мм Обхват – до 1000 микрометра - Резолюция 0,1 микрометра |  |  |  |  |
| 9. Вискозиметър за нютонови и ненютонови течности | Спецификация: Обхват - между 20 - 13,000,000 mPa.s Скорост, об./мин. – между 0.1 – 200 Бр.скорости /обхвати –минимум 19/114 Директно отчитане резултатите на дисплея Относителен и абсолютен вискозитет - Точност ±1% по цялата скала |  |  |  |  |
| 10. Воден термостат | Спецификация: Стоманен танк – oбем минимум 12 литра Аналогов терморегулатор Микропроцесорен контрол Поддържанее на температурата от 5 до 120 оС с точност +/- 0,5 оС - С кошница и стъклен капак |  |  |  |  |
| 11. Игла на Вика | Спецификация: Със софтуер за автоматично изпълнение на тестовете Стандарт по метода на Вика - сонда с тегло 300 гр и пенетрационна игла с диамтър 1,00 мм. С памет за съхраняване на изследваните параметри С възможност за принтиране на резултатите чрез USB връзка - Автоматично почистване след всяко проникване на иглата |  |  |  |  |
| 12. Капсулна амалгамобъркачка | Спецификация: микропроцесорно управление на смесване Напрежение 220 V / 50 Hz Консумирана мощност между150 и 250 вата Наличие на предпазител Смесването на честота минимум 4500 оборота / Mин. (CPM) Амплитуда максимум 25мм Програмируемо време за смесване между 1-99 сек . - Шум максимум 65 db |  |  |  |  |
| 13. Вакуумна бъркалка за опаковачна маса и гипс | Спецификация: Скорост - минимум 330 rev/min Вакуум капацитет - минимум 20l/min Програмно време: предварително вакуумиране - от 0 до 20 s размесване - от 5 до 250 s вакуумиране след размесване - от 0 до10 s |  |  |  |  |
| 14. Апарат за измерване на грапавост /ругозиметър/ | Спецификация: Преносим инструмент за измерване на грапавост на различни метални детайли, преминали през някаква механична обработка. Измерва и показва минимум 14 параметъра: Ra, Rz, Rq, Rx, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, RzJIS, Rsk, Rku, Rsm, Rmr. - Обхват на измерване за Ra между 0.005 ~ 16 µm и за Rz между 0.02 ~ 160 µm. |  |  |  |  |
| 15. Дилатометър | Спецификация: Температурен обхват до минимум 1150 оС Точност на температурата 0.1 К, Разделителна способност 0.001 К, Скорост на нарастване на температурата от 0.001 до 50 К/мин. Измервателен обхват (линейно разширение или свиване) минимум 5000 микрона Разделителна способност минимум 2 nm Форма на пробата – твърдо тяло/пръчка/ с диаметър от 8 до 19 мм, дължина до 52 мм; за прахообразните материали - контейнер. |  |  |  |  |
| 16. Фотополимеризира-ща лампа | Спецификация: Диодна, безжжична Компресиран световод максимум 5 мм диаметър Плътност на мощността – минимум 1200mW/cm2 - Метален корпус |  |  |  |  |
| 17. Металографски микроскоп | Спецификация: Глава - Тринокулярна, 45 °, наклонена Окуляр: WF10x / 22 mm. Обективи: ахроматичен1. IOS 5x LWD, NA 0.14, WD 20.5мм; 2.ахроматичен IOS 10x LWD, NA 0.25, WD 16.1mm; 3.ахроматиченIOS 20x LWD, NA, 0.40, WD 8.2 mm; 4.ахроматиченIOS 50x LWD, NA 0.70, WD 1.8 mm Увеличения: 50x, 100x, 200x, 500х Наличие на осветление Филтър: Син поляризатор и анализатор. |  |  |  |  |
| 18. Мобилен дентален юнит | Спецификация: В куфарче, към което се монтира юнита Наличие на ръкохватка вода/въздух и свободни шлангове Налягане минимум 8 бара - Обем на бутилката за дестилирана вода минимум 5 литра |  |  |  |  |
| 19. Таванно окачена комбинирана операционна лампа с рамо за външна камера и камера | Спецификация: Напълно плоско-карданен тип поддръжка за светлинната глава, който да позволява триизмерно движение на лампата и класическа карданна поддръжка за рамото за камера. Да бъде приложен чертеж, показващ радиус на завъртане, работна площ и регулиране на височината на светлинното тяло и рамото; Максимален въртящ момент - не повече от 409 Nm за светлинната глава; Да се състои от 125 мм Ф фланецова тръба (дължина, съответстваща на височината на тавана) и две свободно-въртящи се рамена със самостоятелно регулиране. Изисквания към осветителното тяло: Едно еднорефлекторно осветително тяло Хибридна технология - изпъкнал многоъгълен рефлектор и периферно разположени LED елементи Интензитет на светлината при 1 м дистанция - не по-малко от 125 kLux, Диаметър светлинно тяло - 65см +/- 2 см ; Безопасен диск от минерално стъкло; Опериране чрез мембранна клавиатура; Насочване и управление на лампата чрез престерилизируема дръжка; Регулиране на светлинно поле чрез престерилизуема дръжка; Контрол на лампата от светлинната глава; Цветна температура - избор от четири 3600,4000,4500, 5000 К +/- 5%; Контрол на интензитет - 13 - 125 kLux ; Рефлекторна система - многоъгълен рефлектор; Индекс цветопредаване (Ra) - 96 +/- 5%; Обща лъчиста мощност при макс. интензивност 460 W/m2 +/- 5%; Лъчиста енергия - 3,7 mW/m2lux +/- 5%; Дълбочина на осветление - 150 см+/-2 см ; Регулиране на светлинно поле - между 19 и 30 см; Основен източник на светлина, минимум 88 LED източници 28-32V/85W Живот на LED източник - не по-малко от 40000 работни часа; изисквания към рамото за камера: Вертикално регулируемо рамо Регулиране на крайната височина 20-40 градуса Ротация 320градуса Тегловен капацитет - 4-8кг. Окабеляване в зависимост от изискванията на камерата. изисквания към камерата Full HD Устройство за преобразуване на изображение в електрически сигнали - 3MOS (поддържащо 1/4,1-инчови прогресивни режими) Видео стандарт 1080 PAL/NTSC Пиксели - минимум 2.51 мегапиксела х 3 (16:9 ) Работна дистанция - 0,9 м Изискване за осветеност - 1 Lux Оптично увеличение – минимум 12х Цифрово увеличение – минимум 10х Фокусно разстояние - 4 - 48мм Отношение сигнал/шум - 34db Баланс на бялото - автоматично/ръчно при зададени 3200-5600К Фокус - автоматично/ ръчно Вграден микрофон Интерфейс - чрез управляващото и записващо устройство Контрол на функциите от преносим контролен и записващ апарат с минимум 3,5 инчов дисплей Запис във формат 1920/1080 Запис върху минимум 32GB SDHC карта памет или външно записващо устройство. |  |  |  |  |
| 20. Апарат за магнитотерапия | Спецификация: Наличие на поне два независими канала от които единият е за плоски индуктори, а другият за соленоид Едновременна работа и на двата канала Наличие на два плоски силиконови индуктори с вградени уши за велкро колани Размер на плоските индуктори не по-големи от 120мм на 70 мм Вградени минимум 80 клинични протоколи Наличие на памет за създаване и запомняне на потребителски протоколи минимум 240 свободни полета Честота на магнитното поле между 2 Hz и 100 Hz Максимална напрегнатост на магнитното поле - минимум 100 гауса LCD дисплей с размер на диагонала минимум 5 инча |  |  |  |  |
| 21. Апарат за електротерапия | Спецификация: Наличие на поне два независими канала с възможност за работа с различни токове едновременно Наличие на VMS ток с максимална амплитуда минимум 200 mА Наличие на 4-полюсен интерферентен ток Наличие на 2-полюсен интерферентен ток Наличие на ТЕНС ток Наличие на Високоволтов ток Наличие на диадинамичен ток Наличие на Треберт ток Наличие на микро ток Наличие на Монофазен ток с правоъгълна и триъгълна форма Наличие на Галваничен ток LCD дисплей с минимален размер на диагонала - 5 инча Възможност за вграждане на количка Тегло не повече от 2.5 кг |  |  |  |  |
| 22. Кварцова лампа | Спецификация: Излъчвана мощност в УВ спектъра минимум 250W Възможност за комбинирано ултравиолетово и инфрачервено излъчване възможност за поставяне на тубус наличие на един чифт предпазни очила - наличие на статив с колелца |  |  |  |  |
| 23. Инфрачервена лампа | Спецификация: Наличие на едно излъчващо тяло Максимална мощност на излъчване - минимум 250 W Наличие на статив с чупещо се рамо и колелца Наличие на плавно регулиране на интензитета Възможност за регулиране на височината и ъгъла на излъчване |  |  |  |  |
| 24. Апарат за микровълнова терапия | Спецификация: Честота на излъчване 2450 MHz Наличие на непрекъснат и импулсен режим на излъчване Максимална мощност в непрекъснат режим - минимум 250 W Честота в импулсен режим между 1 и 4 Херца Коефициент на запълване между 20% и 80% Наличие на модулация в диапазон между 20% и 80% Вграден LCD дисплей с минимален размер на диагонала 5 инча Вградени клинични протоколи протоколи - минимум 60 Свободна памет за потребителски протоколи - минимум 240 Комплектован с един кръгъл излъчвател - Дистанционно управление |  |  |  |  |
| 25. Апарат за УВЧ терапия | Спецификация: Работна честота - 27,12 MHz Непрекъснат и импулсен режим на работа Максимална мощност в непрекъснат режим - минимум 180W Максимална мощност в импулсен режим - минимум 250W Широчина на импулса: 400 us Честота в импулсен режим между 50 и 400 Херца Светодиодна индикация на коефициента на предаване Подвижни рамена за електродите, позволяващи прецизно позициониране Комплект капацитивни електорди с диаметър между 125мм и 135мм Комплект гумени електроди с широчина между 110мм и 125мм и дължина между 160мм и 180мм - Комплект детски капацитивни електроди с диаметър между 80мм и 90мм. |  |  |  |  |
| 26. Апарат за локална дарсонвализация | Спецификация: Наличие на минимум следните електроди: сферичен, прав, дъга и гребен Работна честота: минимум 90 kHz, максимум 110kHz - Модулираща честота: между 0 и 100 Hz |  |  |  |  |
| 27. Апарат за ултразвукова терапия | Спецификация: Наличие на минимум следните работни честоти - 1 MHz и 3 MHz Наличие на импулсен и непрекъснат режим на работа Честоти на импулсния режим между: 16 Hz и 100Hz Коефициент на запълване при импулсен режим между 10% и 50% Максимална излъчвана мощност минимум - 2,5 W/ сm2 Наличие на режим предварително затопляне на УЗ глава УЗ глави с памет без необходимост от калибрация при подмяната им LCD дисплей с минимален размер на диагонала - 5 инча Тегло не по-голямо от 2,5 кг Ултразвуков излъчвател с площ - 5 см2 (±10%) Ултразвуков излъчвател с площ - 2 см2 (±10%) - Ултразвуков излъчвател с площ - 1 см2 (±10%) |  |  |  |  |
| 28. Портативен съдов доплер | Спецификация: Наличие на звуков индикатор на кръвния поток Наличие LCD дисплей с индикация на пулсовата честота Наличие на сонда с честота 4 MHz Наличие на сонда с честота 8 MHz - Максимално тегло на апарата - не повече от 300 гр. |  |  |  |  |
| 29. дентален терапевтичен комплекс | Спецификация: Апаратите в комплекса да са: Нискоинтензивна лазерна терапия Електроодонтодиагностика Йонофореза Апекслокатор Захранващо напрежение - 230V ±10%/ 50 Hz. Консумирана електрическа мощност- не повече от 100W. Комплексът да се придружава с Инструкция за работа. Нискоинтензивен лазер: Дължина на вълна - λ= 630- 660nm; Изходна мощност - от 1 до 25mW, регулируема през lmW; Режими на излъчване - постонянен и импулсен - от 1 до 999 Hz през 1Hz; Време за терапия - програмируемо от 1s до 99min и 59s през 1s. Апаратът да работи със сменяеми световоди подлежащи на стерилизация срещу кръстосана инфекция; Апаратът да е снабден с механизъм за многократно поставяне и сваляне на оптичните накрайници(световоди) подлежащи на високотемпературна стерилизация. Апарат за електроодонтодиагностика: Продължителност на диагностичния токов импулс - до 150ms; Тактова честота на импулсите - 5Hz; • Скорост на нарастване на тока - от 0 до 20µА - през 1µА, от 20 до 60µА - през 2µА, от 60 до 250µА през 10µА; Показване на реално протеклия през зъба ток в цифров вид; Показване на зададения за протичане ток; Говорно съобщение за стойността на протеклия през зъба ток. Апарат за йонофореза: Сила на тока- до 6mA; Време за терапия от 1s до 59min и 59s през 1s; Стъпка на нарастване на тока - 0,1mA; Скорост на нарастване на тока - 0,2mA/s; Смяна на поляритета на електродите; • Дистанционни радиоуправления за увеличаване и намаляване силата на тока; Дистанционни радиоуправления за стартиране и спиране на процедурата; Смислови говорни съобщения за етапите на провеждане на процедурата; Контрол и информация за прекъсване на токовата верига през пациента. Апарат за апекслокация: Електрическо напрежение на измерване - до 0,1V; Честоти на измерване 400Hz и 8000Hz; Графично изображение на навлизането на каналоразширителя в канала на зъба; • Смислови говорни съобщения за положението на каналоразширителя в корена на зъба. Комплекатацията за един апарат да включва: • Работна масичка; • Световод тип челен минимум 5бр.; • Световод тип твърд световодящ сноп минимум 3бр; • Защитни очила минимум 5бр.; • Накрайници за ЕОД минимум 4бр.; • Пластини за ел. Терапия минимум 7бр.; • Токопроводяща гума минимум 3бр.; • Електроди за йонофореза 4 компл. Габарити до 25 х 30 х 18 см. - Тегло - до 3 кг. |  |  |  |  |
| 30. Диоден дентален лазерен апарат | Спецификация: Минимална мощност на лазера - 0,1W. Максимална мощност на лазера - 7,0W. Дължина на вълната - 810nm. Възможност промяна на мощността - през 0,1W. Непрекъснат и импулсен режим. Продължителност на импулсите в импулсен режим - от 50µs до 30s. Интервал между импулсите в импулсен режим - от 50µs + до 30s. Максимална честота в импулсен режим - 10kHz. Минимум 3 бр. световоди за терапия с диаметър 400µm и дължина 3m. Управление и визуализация чрез „тъчскрийн" дисплей. Меню с програмирани параметри на лазерното излъчване за ралични процедури. Диодният лазер да се придружава с Инструкция за работа на български език. Показване за излъчваната средна мощност и излъчената енергия в джаули [J] Наличие на режим „Таймер". Възможност за работа по предварително зададено количество енергия джаули [J]. Водач на оптичното влакно тип „Антена" за подвеждане на влакното към оперативното поле. Пилотен лазерен лъч с дължина на вълната λ= 650nm и мощност до l mW. Регулиране на силата на светене на пилотния лъч с 5 степени. Минимум 500 бр. сменяеми канюли за еднократна употреба с възможност за индивидуална настройка на ъгъла на подвеждане на влакното към оперативното поле. Захранване - адаптор AC 230V/50Hz / DC 5V/14A. Охлаждане на лазерния излъчвател - въздушно, постоянно. Комплектацията да включва: подвижна работна количка-масичка; предпазни очила за оператор (преподавател и студент) – минимум 8 бр.; предпазни очила за пациент – минимум 3 бр.; залепваща табела за лазерна опастност. Габарити - до 15 х 20 х 20 см. Тегло - до 2 кг. |  |  |  |  |
| 31. комплект за нискочестотна импулсна магнитотерапия (НИМ) | Спецификация: Тип на полето: Нискочестотно импулсно магнитно поле Изисквани честоти: от 2 Hz до 80 Hz Интензитет на магнитното поле до 40 mТ Генераторът на импулси да съдържа не по-малко от 110 програми в това число: Специални програми за регенерация Специални обезболяващи програми Специални програми по диагнози Специални програми по диагнози Вградена памет за поне 10 често ползвани програми Два независими изхода за апликатори / индуктори Комплектът да съдържа 4 апликатора / индуктора както следва: Кръгов апликатор с диаметър 25±3 см Точков апликатор с диаметър 10±1см Плосък/плочков апликатор с размер 15x20 см ±3 см Точков апликатор с възможност за превключване на поляритета с диаметър 5±1 см Тестер на импулсно магнитно поле Лесно преносим, общо тегло на комплекта до 6 кг. Чанта за пренасяне Захранващо напрежение: 220V/18 V |  |  |  |  |