**Образец 3а**

***Таблица за техническо съответствие по артикули***

**Обособена позиция №1 ”АПАРАТ ЗА АВТОМАТИЧНО ОЦВЕТЯВАНЕ ПО GRAM НА МИКРОСКОПСКИ ПРЕПАРАТИ ОТ КЛИНИЧНИ МАТЕРИАЛИ И ПОСЯВКИ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 1.1 | **Апарат за автоматично оцветяване по Gram на микроскопски препарати от клинични материали и посявки** | **Минимални технически изисквания към предлаганата апаратура:**автоматично стандартизирано оцветяване на минимум 10 натривкивъзможност за настройване обема на кристал виолет и йодвъзможност за коригиране на обезцветяването в зависимост от плътността на натривкатаминимизиране времето на изсъхване на готовите натривки до 5 минутиминимизиран риск от контаминацияминимизиран риск от натрупване на артефакти, свързани с оцветяванетоконфигурация позволяваща лесно зареждане с реактиви |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №2 „ЛАПАРОСКОПСКО ОБОРУДВАНЕ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 2.12.22.32.42.52.62.72.8 | **Мобилен ендоскопски тролей** **Ендоскопски процесор****Светлинен източник****Ендоскопски монитор****Видео лапароскоп****Глава за камера****Оптичен телeскоп****Светловоден кабел** | Медицински тролей за ендоскопско оборудванеДа има захранване с вграден изолационен трансформаторПоне 4 рафта за апаратиДа има поне две спирачни колелаРамо за LCD мониторПоставка за газови бутилки с диаметър поне 20смЗахранване 220-240V, 50/60HzТип на защита срещу токов удар – клас IТВ Система PAL с 1080 хоризонтални сканиращи линииФормати на обработвания сигнал16:9 и/или 16:10Изходи за HDTV сигнал минимум 2 изхода - поне по един HD-SDI и DVIИзходи за SDTV сигнал минимум 2 изхода.Функция Ирис - автоматично регулиране нивото на осветеност в три различни алгоритъма – автоматичен, пиков и осреднен.Функция "картина в картината" - възможност за едновременно показване на два образа на монитора, управлявана от видеопроцесораФункция „теснолентово изображение“ за наблюдение в строго селектиран светлинен спектър, филтриран оптично от светлинния източник в спектъра около 410-420nm и 530-540nm, или получен чрез постпроцесинг алгоритъм за подобрена визуализация на архитектониката на кръвоносните съдове на епително и субепително ниво.Ксенонов светлинен източникЗахранване 220-240V, 50/60HzЗащита срещу токов удар – клас IНоминална мощност на ксеноновата лампа поне300WСреден живот на основната ксенонова лампа 500ч.Да има вградена резервна лампаЗахранване 220-240V, през токов адаптер или чрез директно включванеLCD матрицаФормат на екрана 16:9 или 16:10Диагонал на екрана 26“Резолюция минимум 1920х1080Яркост минимум 400cd/m2Контраст минимум 1000:1Входове – поне един вход, съвместими без конвертор с HDTV изходите на видео процесораДа бъде ендоскоп с интегриран чип на дисталния крайДизайнът да е неразглобяем, с общ кабел за светлина и видео сигналРазмери: диаметър 10mm, работна дължина 320-350mmПосока на зрение 0°Широчина на зрителния ъгъл поне 90°Дълбочина на зрителното поле поне 21-180mmДа има функция „активна защита срещу изпотяване“Да има поне 3бр. програмируеми бутони на дръжкатаСъвместими методи на стерилизация – етилен оксид (ЕТО или еквивалент) и автоклавиранес увеличение 1.2хДа има поне два свободно програмируеми бутониДа има дължина на кабела поне 3.5mПосока на зрение 0ºРаботна дължина 310-350mmДиаметър 10mm Да бъде автоклавируемСветловоден кабел за 10мм оптичен телескопДължина поне 3м |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №3 ”КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 3.1 | **Кръвно-газов анализатор** | **Минимални технически изисквания за автоматичен кръвно-газов апарат:**Кръвно-газов анализатор с елекролити, метаболити и кооксиметрияцяла кръв ( артериална и венозна ), плеврална течност и диализатВреме за резултата: < 60 секундиИзмерителна касета с вградени електроди, без поддръжкаВъзможност за вградена касета с материал за качествен контролУправление чрез докосване на екранаСофтуер, базиран на Microsoft® Windows® NTВидео инструкцииКръвногазов анализ: рН, рСО2, рО2, HctЕлектролити: Na+, K+, Ca++, Cl-Метаболити: Глюкоза, LactateКооксиметрия : tHb , sO2, O2Hb, HHb, MetHb, Neonatal Total BilirubinВграден баркод четецДа приема спринцовка или капилярни проби без адаптериСамопочистване и функции за откриване на съсирекУлеснено обучение с вградени инструкции с видеоклиповеБързо и лесно архивиране на резултатите, използване на USB портовеВъзможност за включване в ЛИС RS232 интерфейс |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №4 „АКУШЕРСКИ МОНИТОР“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на****артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 4.1 | **Акушерски монитор** | **Общи изискавания:**Ниска ултразвукова интензивностРегистриране движението на плодаЕдновременно проследяване на близнаци, като се осигурява едновременно и консистентно мониториране без да се допуска размяна на ултразвуковите каналиНамалено влияние на артефактитеЗвукова аларма при брадикардия или техикардия на плодаВъзможност за надграждане с нови възможностиВъзможност за фиксиране върху полица, стена, хоризонтално и вертикално, количка и ролков щанд**Специфични изисквания:**Управляващ информационен дисплей:Мониторът да разполага с цветен TFT дисплей с диагонал минимум 6.5”Дисплеят да е сензорен (Touch screen), с висока резолюция и чрез него да могат да се подават всички командиДисплеят да позволява въвеждане на алфанумерична информацияДисплеят да е сгъваем и да позволява регулиране на наклона за наблюдениеЗаписващо устройство:Многоканално термозаписващо устройство с висока разделителна способност (минимум 8 точки/мм.);Скорост на хартията: 1см., 2 см., 3см./мин.;Да се отбележи дата, час, скорост на хартията, режима на мониториране.Да се регистрират непрекъснати вълни заФетална сърдечна честота или честотиМайчината сърдечна честотаДвижението на плода (плодовете)Утеринната активностОбхват на сърдечната честота на плода: 30-240 удара в минута.ТрансдюсериТрансдюсерите да бъдат леки, водоустойчиви и лесни за почистванеДа могат да работят във вода на дълбочина 1 м. в продължение на 5 часа.Трансдюсерите да са противоударни и да издържат на минимум 10 изпускания върху каменен под от височина 1 м.Трансдюсерите да разполагат със светодиоден индикатор, указващ кой трансдюсер какво измерване правиТрансдюсерите да могат да се свързват към кое да е гнездо на монитора и да се разпознават автоматичноВръзки с други устройства:LAN връзка с PC, с цел конфигуриране и надграждане RS 232 за връзка с централна станцияВъзможност за външно включване на мишка и алфанумерична компютърна клавиатураВъзможност за съвместимост и свързване с наличната система в отделението.Задължителни опции:Мониториране на неинвазивното кръвно налягане на майкатаБутон за ръчно регистриране на събития (remote event marker)Мониториране на тризнаци |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №5 ”ЕХОГРАФСКИ АПАРАТ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ЦВК И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИФЕРНИ НЕРВНИ БЛОКАДИ – С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАМАГНЕТИЗИРАНЕ НА ИГЛАТА И НЕЙНАТА НАВИГАЦИЯ”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| **5.1****5.2** | **Ехографски апарат с възможност за работа при поставяне на ЦВК и извършване на периферни нервни блокади – с възможност за намагнетизиране на иглата и нейната навигация****Количка** | **Специализиран иновативен ехограф, удобен за анестезиология, спешна медицина и съдов достъп, с вграден софтуер за навигация и ясно означение на траекторията и позицията на пункционната игла и върха й в реално време. Портативен ултразвуков апарат тип «таблет», притежаващ:****Характеристики на системния дизайн**LCD тъчскрийн монитор: 24 bit и 60 милиона цвята; и 60 милиона цвята; цифрова широколентова архитектура; с диагонал не по-малък от 12“ (или 30,5 см)Вградена памет: минимум 64 GB твърдотелна паметКапацитет: до 240.000 изображения или 5 часа видеоПотребителски интерфейс: графичен с икони, обновяем през USB флаш стикИнтегрирани портове: USB 2.0 – 2 бр.; Express card – 1бр.Време за стартиране: до 20 сек.; от стенд-бай под 6 сек.Тегло: не повече от 5 кг.Размери: не повече от: вис. 335 мм / шир. 285 мм / дълб. 95 мм.**Режим на работа:**В-режим; М-режимЦветен и мощен ДоплерПодбор на стила на изображението, вкл. дирекционален контрастМултилъчева технология**Вграден софтуер и приложения:**Възможност за лесно и бързо обновяване на софтуера чрез USBВграден софтуер за навигация на пункционната игла: в реално време, във всяка равнина, без ползването на специални игли. Пасивни сензори и алгоритми улавят позицията и ориентацията на иглата спрямо трансдюсера и ги очертават и означават ясно върху сонографския образ от сканираната зона на екрана в реално времеВграден обновяем софтуер за приложни ръководства за: регионална анестезия, спешна медицина и съдов достъпВъзможност за едновременно ползване на приложните ръководства и сканиране на пациента**Технически характеристики:**Вградена Li-Ion акумулаторна батерия: независима работа над 2 часаВъншно захранване: мрежово 100-240 V, 50-60 Hz, медицинска степен на обезопасеност**Приложения:**Съдов достъп: югуларис интерна, аксиларна, феморалнаРегионална анестезия: интерскаленарни, супраклавикуларни, аксиларни, интеркостални, феморални и скиатални блокадиСпешност:FAST (First Access for Shock and Trauma) & FEEL (Focused Echocardiographic Evaluation in Life)Линеен мултичестотен трансдюсер с честота между 3 – 12 MHz с навигация за иглас място за принтер, кабелна система и минимум три порта за трансдюсери |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция № 6 „УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА АНЕСТЕЗИОЛОГА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| **6.1** | **Ултразвуков апарат за целите на анестезиолога** | Портативен ехограф с 2 безжични трансдюсераПортативен дигитален ехографЕхографът да не тежи повече от 5 kgЕлектрическо захранване на ехографа: батерия или от електрическата мрежаДисплей с минимум 15'' диагоналРезолюция на дисплея: не по-малко от 1024х768 пикселаОбработвани канали: не по-малко от 2 000 каналаРежим на работа:В-режимЦветен доплерМощностен доплерБезжична връзка с трансдюсеритеМинимален обхват на безжичната връзка с трансдюсера: не по-малко от 3 mПоказател на силата на сигнала на безжичната връзкаАвтоматичен фриз на образа, след определено време на липса на активност, с цел запазване на живота на батерията на трансдюсераНе по-малко от 80 минути време за сканиране с напълно заредена батерия на трансдюсераТрансдюсерите да работят със сменяеми батерииИнтегрирано в ехографа зарядно устройство за батериите на трансдюсеритеЗарядното устройство да зарежда едновременно минимум две трансдюсерни батерииТрансдюсерите да управляват дистанционно ехографаДа има индикатор за нивото на заряд на батерията, както на системата, така и на трансдюсеритеТрансдюсерите и трансдюсерните батерии да могат да бъдат потапяни в разтвор за почистване и дезинфекцияДа притежава технология, премахваща нуждата от настройване на фокалната зона от оператораДа приитежава технология за изграждане на композитен образ чрез сканиране от няколко ъгъла на даден образ, за подобрена контрастна резолюция и намаляване на размера на зърнистите артефакти, без това да води до намаляване на кадровата честотаТехнологията за изграждане на композитен образ да работи и в режим на Цветен доплер, поддържайки високо качество на образа в В-режим докато се сканира в ЦвятДа притежава технология за намаляване на зърнистите артефакти и подобряване на остротата на изображениетоВ трансдюсерите да има интегрирана функция за компенсация Време/Усилване, която автоматично настройва параметритр дълбочина-усилванеКапацитет на паметта: не по-малко от 16 GBВъзможност за експорт на данни към USB памет във формати: JPEG, MOV и XMLЕхографът да има вграден WiFi модулДа е оборудван с линеарен трансдюсер, с безжична връзка с апарата, с минимум 128 елемента и с честотен обхват от 3.0 – 8.0 MHzДа е оборудван с конвексен трансдюсер, с безжична връзка с апарата, с минимум 128 елемента и с честотен обхват от 2.0 – 5.0 MHzДа е оборудван със статив на колела, на който лесно да се закачва и откачва ехографа |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №7 „КОМБИНИРАНИ МОНИТОРИ (РЕСПИРАТОРЕН И ХЕМОДИНАМИЧЕН – ИНВАЗИВЕН/НЕИНВАЗИВЕН)“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Пълно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 7.1 | **Комбинирани монитори (респираторен и хемодинамичен – инвазивен/неинвазивен)** | Специализиран анестезиологичен модулен пациентен монитор с цветен дисплей с диагонал на екрана мин. 12“ и резолюция мин. 800 x 600 с едновременно изобразяване на параметрични графики на мин. 8 канала със следните минимални скорости на развивка: 3, 6,25; 12,5; 25 и 50 мм/сек.Да има специализирани анестезиологични навигационни екрани, където на една обща графика да могат да бъдат едновременно изобразявани параметри проследяващи статуса на седиране, релаксация и аналгезия или параметрите на „троен нисък статус“ (ниски стойности едновременно на BIS, MAC и средно артериално налягане), с цветово кодирани зони на нормален обхват и зони извън нормата.Мониториране на пациентни параметри чрез лесни за подключване параметрични модули, които да бъдат инсталирани във вградени слотове на монитора.Памет за съхранение на мин. 120 часа цифрови и графични трендове за всички мониторирани параметри, мин.100 събития със съответните параметрични криви, мин. 100 аритмия събития със съответните параметрични криви, мин. 1000 измервания на неинвазивно кръвно налягане, мин. 48 часа записи тип „пълно разкритие” – Холтеров тип с възможност за проследяване на запис в графичен модел на всички събития по мониторна крива. Възможност за изобразяване на тренд с висока резолюция (макс. 5 секунди). Възможност за изобразяване на екрана на кратък мини-тренд с ултрависока резолюция (макс. 1 сек.).Запис и възпроизвеждане на оксикардиореспирограма с продължителност мин. 5 минути и с резолюция „удар-до-удар“. Възможност за последващ преглед и сравнение на мин. 100 оксикардиореспирограми.Алармена система изградена на приоритетен принцип на мин. три нива с вградена алармена индикаторна лампа в горната част на корпуса на монитора. Възможност за автоматична настройка на алармите в зависимост от моментните стойности на мониторираните параметри. Възможност за задаване на закъснителен период за иницииране на аларма. Възможност за удължаване на алармената пауза само с едно докосване на съответен сензорен бутон.Управление на менютата чрез универсален бутон „избор-потвърждаване”, потребителски програмируеми бутони за бърз достъп до по-важни функции, сензорно управление чрез докосване на екрана, безжичен дистанционен контролер и безжични компютърна клавиатура и USB „мишка”.Да притежава минимум предварително настроени екранни конфигурации според възрастовата група на пациента: новородено дете, педиатричен пациент, възрастен. Възможност за запаметяване на мин. 10 потребителски конфигурации. Възможност за запис на потребителските конфигурации на USB флаш-памет за прехвърлянето им и на други пациентни монитори.Минимално изискуеми функции, които да могат да се програмират на бутони за бърз достъп: настройка на екрана, настройки на мониторираните параметри, старт/стоп измерване на кръвно налягане, нулиране на инвазивни кръвни налягания, алармени граници и изчистване на аларми, преглед на записаните параметри, режим „Минитренд”, режим „Кардиопулмонален байпас” с временно подтискане на алармите на хемодинамичните параметри, режим „Интубация“ с временно подтискане на дихателните алармите и с таймер с обратно броене, „Нощен режим“, режим “Готовност“, старт/стоп принтиране, връщане в главен екран.Наличие на калкулатор за лекарства, менюта за хемодинамични, оксигенационни, вентилационни и ренални калкулации.Възможност за избор на параметри, промяната на настройките на които да може да бъде защитена с парола.Възможност за включване на таймер, с настройване на времето на броене, за следене на продължителността на различни клинични процедури.Да има подпомагащ обучителен демонстрационен режим.Възможност за свързване на мин. три външни дисплея с възможност за независими настройки от тези на дисплея на основния монитор на поне един от тях.Минимално изискуеми интерфейсни конектори: RJ45, WiFi, 4 броя USB, DVI-D, BNC.Възможностите за комуникация с централна мрежа трябва да включват и поддръжка на връзки с протокол за динамично конфигуриране на адреси (DHCP) и с мрежа с разрешено предаване на многоадресни пакети (multicast network support).Електрическо захранване от централна мрежа и от вградено акумулаторно захранване за мин. 5 часа автономна работа.Всички конектори за пациентни кабели и сензори трябва да имат защита от електрически удари категоризирани като тип CF от стандарт IEC 60601-1 и да са без метални шифтове за превенция срещу електростатични разряди, а детайлите, от които е изграден апаратът, не трябва да съдържат опасните вещества описани в Директива 2011/65/ЕС (RoHS II).Възможност за връзка с лазерен принтер за директен печат на хартия формат А4.Възможност за доизграждане с мониторни параметрични модули за: минутен сърдечен обем по метода на термодилюцията, минутен сърдечен обем по технология PiCCO (или аналогична) с нагледна графична диаграма за моментален преглед на хемодинамичния и флуиден статус на пациента, импедансна кардиография за неинвазивно измерване на сърдечен дебит, централновенозна кислородна сатурация, оценка на ниво на седиране и степен на релаксация, мин. 4-канално ЕЕГ и транскутанно измерване на парциалните налягания на СО2 и О2.Минимални изисквания за опционална интеграция на пациентните данни, комуникация с друга медицинска апаратура и клинични и болнични информационни мрежи**:**- Възможност за визуализация и преглед на алармите на други пациентни монитори без да има нужда от инсталиране на централна мониторна станция.- Бидирекционна комуникация с централна мониторна мрежа с възможност за изобразяване на данни от централната мониторна мрежа на дисплея на пациентния монитор.- Възможност за включване на модул за едновременен интерфейс към мин. четири външни медицински апарати като анестезиологични апарати, респиратори, инфузионни помпи и други пациентни монитори, вкл. производство и на други производители.- Стандартно вграден HL7 протокол за директен интерфейс към локални и централни болнични информационни мрежи.Възможност за доизграждане с допълнителен вграден медицински клас компютър със софтуерна платформа с отворен достъп и съвместимост с всички Windows приложения като например уеб браузери и отдалечен десктоп, директна връзка с външна болнична мрежа без нужда от ползване на допълнителен сървър и без афект върху локалната мониторна мрежа, на която да има инсталирани потребителски приложения за интегриране на клиничните данни от други медицински системи, като системи за образна диагностика, лаборатория, пълен ЕЕГ анализ, фетален доплер, видеоларингоскопи, видео системи за наблюдение на пациента и др.Тегло: ≤ 8 кг.**Задължителни мониторирани параметри и минимални изисквания към параметричeн мониторeн модул за хемодинамика:**3/5/12 канално ЕКГ с автоматично разпознаване според използвания пациентен ЕКГ кабел. Възможност за едновременно изобразяване на 12-канално ЕКГ на един екран. Възможност за запис и интерпретация и на 12-канално ЕКГ в покой. Вградени филтри: мин. 4 различни честотни ленти. Автоматично превключване към друго налично ЕКГ отвеждане в случай на отпадане на мониторираното в момента. Автоматично мащабиране на амплитудата на сигнала. Автоматична детекция на пулсациите от пейсмейкър. Вградена защита от дефибрилатор: мин. 5000 V, 360 J.Анализ на ST сегмент за всички отвеждания, като данните от всички ST измерванията да могат да бъдат изобразявани едновременно с всички други мониторирани параметри. Възможност за запис на мин. 20 бр. референтни ST сегмента.Пълен аритмия анализ в реално време на 12-канално ЕКГ за наличие на минимум 20 вида аритмии, включително на предсърдни фибрилации (AF), който да е съобразен с възрастта, пола, расата и медикаментозната терапия на пациента и да бъде осъществяван чрез признати и валидирани технологии, като Marquette 12SL, Philips DXL и Glasgow ECG Algorithm. Възможност за последващ преглед и генериране на отчет на 12-канален ЕКГ аритмия анализ.Мониториране на QT сегмент, приложим за пациенти от новородени до възрастни. Изобразявани параметри: QT, QTc, ΔQTc. Да има възможност за избор на корекционни формули измежду тези на Hodges, Bazett, Fridericia и Framingham.Сърдечна честота с измервателен обхват 15 до 350 bpm с режекторен алгоритъм за пейсинг пулсациите.Импедансно дишане с изобразяване на дихателна крива и дихателна честота. Измервателен обхват: 1 до 150 1/мин. Автоматичен избор измежду поне две ЕКГ отвеждания. Вграден режекторен алгоритъм за кардиоваскуларни артефакти.Пулсова оксиметрия: кислородна сатурация, плетизмограма, пулсова честота. Измервателен обхват: 0 до 100 % с резолюция от 1 %. Изобразяване на стойността на перфузионния индекс. Да има отчетлива индикация ако се измерва сатурация при ниски стойности на перфузионният индекс. Да има отчетлива индикация ако се измерва сатурация при ниски стойности на перфузионният индекс. Опционално едновременно мониториране на две кислородни сатурации с мониториране и на разликата между двете стойности и с възможност за задаване на аларма за нея както и на различен звуков тон за двете пулсови честоти.Неинвазивно кръвно налягане: Мониториране на систолично, диастолично и средно налягне. Измервателен обхват: 10 до 260 mmHg. Възможност за потребителски настройки на първоначалните налягания в маншетите за различните възрастови групи пациенти. Защитата от свръхналягане в маншетата да бъде подсигурена от два независими един от друг микропроцесорни контролери. Възможност за синхронизация на интервалите за измерване с часовника за реално време. Режим на подпомагане при нужда от венозни пункции.Две инвазивни кръвни налягания: Измервателен обхват: - 50 до + 300 mmHg. Мониториране на вариацията (флуктуацията) на кръвното налягане в зависимост от респираторния цикъл (Pulse Pressure Variation) с измервателен обхват 0 до 50% и автоматичен избор на подходящ за това измерване инвазивен канал. Директен бутон за нулиране на всички инвазивни налягания. Възможност за етикетиране на инвазивните налягания според физиологичния достъп. Възможност за директно включване на интракраниален трансдюсер към единият от портовете за инвазивно кръвно налягане, включително епидурален, с изобразяване и аларма и за церебралното перфузионно налягане.Телесна температура - два канала: Измервателен обхват: 0 до 45 0С с резолюция 0,1 0С. Мониториране на разликата между двете температури и възможност за задаване на аларма за тази разлика.Задължително включени принадлежности: Комплект ЕКГ кабел за деца и възрастни, маркуч за неинвазивно кръвно налягане, 3 размера маншети за неинвазивно кръвно налягане, удължителен кабел за пулсова оксиметрия, сензор за пулсова оксиметрия тип „щипка” за деца и възрастни, централен температурен сензор, адапторен кабел за инвазивно кръвно налягане, 5 трансдюсера и монтажна плочка за трансдюсери.**Задължителни мониторирани параметри и минимални изисквания към параметричeн мултигазов мониторeн модул:**Мониториране на N2O, CO2 и пет вида летливи анестетици. Автоматична идентификация на летлив анестетик, детекция и изобразяване на смес от анестетици, изобразяване на минималната алвеоларна концентрация MAC с корелация спрямо възрастта на пациента.В неонатологичен режим дебита на газовата проба да е под 80 мл/мин.Времето за загряване след включване да не е над 1 минута.Регулиране на апнеа интервал в мин. обхват 10 до 40 сек.Стартов комплект принадлежности, съдържащ: 2 бр. прави адаптори, 2 бр. ъглови адаптори, 10 бр. влагоуловителя за деца и възрастни, газови тръбички за деца и възрастни.**Задължителни мониторирани параметри и минимални изисквания към параметричeн респираторен модул:**Обхват на измервателния сензор за възрастни и по-големи деца: 2 до 120 л/мин.Обхват на неонаталния измервателен сензор: 0,5 до 30 л/мин.Изобразяване в реално време на графиките на обема, налягането и потока.Изобразяване на дихателни примки Поток/Обем и Налягане/Обем.Мониториране на инспираторен и експираторен еднократен и минутен дихателен обем.Мониториране на налягания в дихателните пътища: Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP.Мониториране на пиков инспираторен и експираторен поток.Мониториране на камплайанс, резистанс на дихателни пътища, форсиран експираторен дихателен обем в първата секунда, индекс на бързо повърхностно дишане и работа на дишане.Задължително включени принадлежности: сензор за поток за деца и възрастни, неонатален сензор за поток. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №8 ”СИМУЛАТОР ЗА КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ НА ЦЯЛО ТЯЛО”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| **8.1****8.2** | **Симулатор за кардиопулмонална ресусцитация****Апарат за кръвно налягане** | **Минимални общи изисквания:**Анатомично копие на човешко тяло - включително торс, глава и цял ръст - за максимална реалистичност. В допълнение върху краката могат да се симулират различни рани ( изгаряния, кожни раздразнения и др.) или да бъдат отделени от торса.Манекенът е изработен за обучение по спешна медицинска помощ при животозастрашаващи състояни на студенти, специализанти, мед.сестриСнабден с датчици, позволяващи:Симулация на многобройни жизнени показатели - наличен ЕКГ симулатор /17 ритъмни нарушения/Наличен принтер за регистрация и отчет коректността на работа при CPR, чрез светлинни индикатори. Възможност за принтиране в реално време.Реалистично интерактивно обучение за усвояване на животоспасяващи техники при спешни медицински състоянияПроизводителят препоръчва използването на приложеното смазочно вещество или подобно на растителна основа за главата на манекена при обработка на дихателни пътища.Моделът е в олекотен куфар, на колелца което го прави лесен за транспортиране, съхранение**Минимални специални изисквания:**Манекенът е снабден с пълна система за ресусцитация, включваща теренировъчни части за :Мениджмънт на дихателни пътища:Реалистично анатомично вярно копие на уста, език, орофаринкс,паринкс,приглотис, гласни връзки,трахеа, езофагус, бели дробове ( ляв и десен ), хранопровод, стомах.Манекенът позволява тренировка на всички възможни техники по осигуряване на свободно проходими дихателни пътища – основни маньоври, орофарингеален въздуховод, назофарингеален въздуховод, техники за супраглотична интубация (L.M.A., Combitube, Laryngeal tube), трахеална интубация (оротрахеална, назотрахеална ) с възможност за раздуване на маншета на ЕТТ.Манекенът позволява тренировка на аспирационни маньоври: (оротрахеална, назотрахеална, назална, орална аспирация) и Селик маньовърДатчик за повишен натиск върху зъбитеНалична трахея с бифуркация и стомах: налични ляв и десен бял дроб след бифуркация на трахеята, стомахЛарингоспазъм,оток на езикаИзмерване на артериално наляганеОбучаващият може да задава различни стойности на артериалното кръвно налягане ( систолно/ диасистолно), сърдечна, честота и сила на звуковия феноменВграден в ръката говорител за репродукция на реални звукови пулсови феномениВъзможност за симулиране 5-те фази на Коротковвключен анероиден сфингоманометър**Основни и напреднали техники за кардиопулмонална ресусцитация**Реалистично усещане при дорзална флексия на главата и повдигане на брадичкатаРеалистично подвижни: глава, шия и долна челюстМоделът е изработен в съответствие с нуждите, за които ще бъде използван, главата и шията по време на тренинг на интубация, реагират индентично както при реален случайДолната челюст се придвижва напредПалпируеми, и визуализирани: вени при дорсалната част и кубиталната ямка-възможност за венозно приложение, интрамускулни инжекции- също могат да бъдат тренираниВъзможност за дефибрилация/пейсиранеНа модела има анатомично ситуирани места за: 1. Дефибрилация: на 2 места и ЕКГ- на 4 места.Съвместимост с всички стандарти и типове дефибрилатори. Позволява ръчно, автоматично и полуавтоматично дефибрилиране.Наличен вътрешен блок абсорбиращ енергията на дефибрилацията до максимум(360J)Възможност за селектиране и разпознаване на различни сърдечни ритми след дефибрилация. Наличен към модела и нтерактивен ЕКГ симулатор, показващ и пресъздаващ 17 ритъмни нарушения. Принтер отчитащ работата при Кардиопулмонална ресусцитация.**Даставя се с:**Всички необходими кабелиКонсумативи за провеждане на обучението за изискуемия брой манипулацииМатериали за обучение (включително видеоматериали) на хартиен и електронен носителБял дроб и стомах – 1 комплект |  |  |  |  |  |

 **Обособена позиция №9 ”МОНИТОР ЗА ЦЕРЕБРАЛНА И СОМАТИЧНА ОКСИМЕТРИЯ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 9.1 | **Монитор за церебрална и соматична оксиметрия** | Да използва технология на основата на спектроскопия в близката инфрачервена областДа има възможност за четириканално мониториране на церебрална и/или соматична оксиметрияДа има възможност за едновременно мониториране по четирите каналаДа е приложим за възрастни, деца и новородениДа работи с три вида сензори – за възрастни, педиатрични и неонаталниСистемата да се прекалибрира и да е готова за работа в рамките на период от 30 секундиНаличие на тест за самодиагностика, не по-дълъг от 20 секундиНаличие на USB паметДа има възможност за запис върху USB памет през 5, 30 и 60 секунди (по избор на потребителя)Да има обхват на регионална сатурация на кислород rSO2 – 15 – 95 (обновяване на всеки 5-6 секунди)Да има обхват на алармените граници – Горна: 20 – 95; Долна: 15 – 90, като горната и долната граница не могат да се пресичатНаличие на памет за трендовете – 24 часа при 2 измервания в минутаКласът на сигурност да бъде тип BF, клас IТеглото на оксиметъра да не надвишава 5 кг.Комплект еднократни сензори за възрастниКомплект еднократни сензори - педиатрични |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №10 ”МОНИТОР ЗА ДЪЛБОЧИНА НА АНЕСТЕЗИЯ BIS”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 10.1 | **Монитор за дълбочина на анестезия BIS** | Четириканална система за мониторинг и оценка в реално време на дълбочината на общата анестезия чрез следене на биспектрален индекс и електроенцефалографски криви.Да регистрира разликите в мозъчните полукълба чрез:Четириканален електроенцефалографски мониторинг;Индикатор за асиметрия (ASYM);Спектрална плътност (DSA).Да визуализира следните параметри на дисплея:Стойност на биспектрален индекс (BIS), която се обновява на всяка секунда;Електроенцефалографска крива в реално време (EEG);Електромиографска сала (EMG);Индекс за качеството на сигнала (SQI);Стойност на супресия (SR);Трендове в реално време.Да има звукови и сигнални аларми с възможност за настройки на границите.Да филтрира автоматично артефактите на ЕЕГ сигнала.Да разпознава автоматично компонентите на системата и сензорите за потвърждение на извършваната функция и настройка на съответния режим на изследване.Да извършва тестове за самодиагностика, тестове на сензорите и кабелите.Да има възможност за съхраняване и преглед на трендове до 72 часа.Да има възможност за съхранение до 1200 часа на ЕЕГ параметрите, вкл. на биспектрален индекс и експортирането им на външно устройство.Да са налични следните портове: минимум 2 бр. USB порта и 1 бр. RS232.Да има възможност за автономна работа на батерийно захранване минимум 45 минути.Да е стегло не повече от 2 кг.Да е с дисплей с размери не по-малки от 10 см х 13 см.Комплект билатерални еднократни сензори за възрастни. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №11 ”ЕХОГРАФ С ВГРАДЕН СОФТУЕР ЗА НАВИГАЦИЯ И ЯСНО ОЗНАЧЕНИЕ НА ТРАЕКТОРИЯТА И ПОЗИЦИЯТА НА ПУНКЦИОННАТА ИГЛА И ВЪРХА Й В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА СЪДОВ ДОСТЪП (ЦВП)”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 11.1 | **Ехограф с вграден софтуер за навигация и ясно означение на траекторията и позицията на пункционната игла и върха й в реално време за съдов достъп (ЦВП)** | Портативен дигитален ехографЕхографът да не тежи повече от 5 kgЕлектрическо захранване на ехографа: батерия или електрическа мрежаДисплей с минимум 15'' диагоналРезолюция на дисплея: не по-малко от 1024х768 пикселаОбработвани канали: не по-малко от 2 000 каналаРежим на работа:В-режимЦветен доплерМощностен доплерБезжична връзка с трансдюсеритеМинимален обхват на безжичната връзка с трансдюсера: не по-малко от 3 mПоказател на силата на сигнала на безжичната връзкаАвтоматичен фриз на образа, след определено време на липса на активност, с цел запазване на живота на батерията на трансдюсераНе по-малко от 80 минути време за сканиране с напълно заредена батерия на трансдюсераТрансдюсерите да работят със сменяеми батерииИнтегрирано в ехографа зарядно устройство за батериите на трансдюсеритеЗарядното устройство да зарежда едновременно минимум две трансдюсерни батерииТрансдюсерите да управляват дистанционно ехографаДа има индикатор за нивото на заряд на батерията, както на системата, така и на трансдюсеритеТрансдюсерите и трансдюсерните батерии да могат да бъдат потапяни в разтвор за почистване и дезинфекцияДа притежава технология, премахваща нуждата от настройване на фокалната зона от оператораДа приитежава технология за изграждане на композитен образ чрез сканиране от няколко ъгъла на даден образ, за подобрена контрастна резолюция и намаляване на размера на зърнистите артефакти, без това да води до намаляване на кадровата честотаТехнологията за изграждане на композитен образ да работи и в режим на Цветен доплер, поддържайки високо качество на образа в В-режим докато се сканира в ЦвятДа притежава технология за намаляване на зърнистите артефакти и подобряване на остротата на изображениетоВ трансдюсерите да има интегрирана функция за компенсация Време/Усилване, която автоматично настройва параметритр дълбочина-усилванеКапацитет на паметта: не по-малко от 16 GBВъзможност за експорт на данни към USB памет във формати: JPEG, MOV и XMLЕхографът да има вграден WiFi модулДа е оборудван с линеарен трансдюсер, с безжична връзка с апарата, с минимум 128 елемента и с честотен обхват от 3.0 – 8.0 MHz |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №12 ”УЛТРАЗВУКОВ ДОПЛЕР ЗА ТРАНСКРАНИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| **12.1****12.2****12.3****12.4** | **Ултразвуков доплер за транскраниално приложение****Сонда****Сонда****Преносим компютър** | 1-канален доплер с минимум 4 дълбочиниИнтракраниален, транскраниален и периферен режим на работаМулти-дълбочинно сканиранеСпектрален анализ в реално време (256 точково FFT)Автоматично измерване на параметрите в реално време: Pi, Ri, Vmean, Vpeak и т.нБаза данни с параметрите на съдоветеРежим М-МОDEСофтуер за автоматично откриване на емболииЗапис в базата данни и възможност за възпроизвеждане нна аудио и графикиАвтоматично генериране на протокола от изследването и възможност за съставяне на потребителски протоколиРазпечатване на протоколи директно от систематаЕкспортиране на протоколи в следните формати: PDF, XML, BMP, WORDИнтуитивен и лесен за работа софтуерUSB връзка с компютър, позволяваща бърза и гъвкава преинсталация на преносим или стационарен компютърДържач за сондитеДистанционно управление с програмируеми бутониСтандартна комплектация:Доплер1-канален с 4 дълбочини- 1 бр. 2 MHz PW 4 MHz CW Софтуер за транскраниална доплерография – 1 бр.на който да е инсталиран софтуера  |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №13 „ЕХОКАРДИОГРАФ ВИСОК КЛАС 3 И 4D, ОБОРУДВАН С ТРАНСЕЗОФАГЕАЛНА СОНДА И СОНДА ЗА ИНТРАКАРДИАЛНА ЕХОКАРДИОГРАФИЯ”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 13.1 | **Ехокардиограф висок клас 3 и 4D, оборудван с трансезофагеална сонда и сонда за интракардиална ехокардиография**  | **Специализирана апаратура за съвременна кардио-васкуларна диагностика****Апаратът да е специално предназначен за съвременна 2D и 4D кардио-васкуларна диагностика****Изисквания към 2D режима на работа:**2D тъканно изображение с висока резолюция – без зависимост от разположение на фокални зони; не по-малко от 1000 кадъра/ сек.2D оцветен кръвотокРежим на визуализация на малки съдове с повишена сензитивност спрямо стандартния оцветен кръвотокЦветен М-режимМ-режим с тъканни скоростиАнатомичен М-режимАнатомичен М-режим по свободно очертана криваНепрекъснат ДоплерИзображение на тъканните скорости**Изисквания към 4D режима на работа:**4D тъканно изображение4D оцветен кръвотокПолучаване на пълен сърдечен обем в рамките на един сърдечен цикъл, включително и с оцветен кръвотокПолучаване на пълен сърдечен обем в рамките на предварително дефиниран брой сърдечни цикли, включително и в режим на оцветен кръвотокИзбор на интерактивен произволен срез при обемен образ – извличане на 2D образ от обемен 4D образ.Многопланово изображение на оцветен кръвоток – би и три-планово сканиране с всички Доплер и тъканни режими на скорости.Да е възможно максимално широко изображение на близкото полеНаличие на 4D техника за подобряване на пространствената резолюция с намаляване на образни артефакти.Приоритизиране на изображението цвят/тъкан и прозрачност на обемния образЕдновременно изображение на три произволни среза от обемен образ – в реално време и от записан образ. Техниката да е възможна в тъканен и Доплер режим.Триплановото изображение да е възможно и с всички режими на Цветния Доплер**Медико-технически изисквания**Конфокално изображение с двупосочно фокусиране на ултразвуковите лъчи, запазвайки кадровата честота и висока динамична контрастна резолюцияКодирано тъканно хармонично изображение – хармоници с кодирана фазова инверсия за висока латерална и контрастна резолюция в 2D и 4D режим.Динамична оптимизация на В-режима – за по-добра контрастна резолюция (ТGC и сива скала)Автоматична спектрална оптимизация – динамично регулиране на базисната линия, PRF и корекция на ъгълаТехника на подобряване на образа чрез отстраняване на ултразвуковия шум – зърнисти артефактиЕдновременно изображение – композитен образ, придобит от скенове под различен ъгъл на висока контрастна резолюцияТехника за автоматично допълнително увеличаване на полето на изображение при статичен 2D образИзображение на тъканната деформация с цветно кодиранеИзображение на степента на тъканната деформация с цветно кодиранеЕдновременна работа с анатомичен М-режим и анатомичен М-режим по крива с техниките на тъканна деформация и степен на тъканна деформацияКоличествена оценка на общото и сегментно движение на миокарда, базирана на 2D StrainПълна сегментна оценка с картиране на лява камера посредством три взаимноперпендикулярни равнини на сканиране.Количествена оценка на деформацията и степента на деформация в свободно избрани точки на интересТехника за оценка на лонгитудинална, радиална, циркумферентна и зонална деформация от 4D обем, включително усукване с ротацияАвтоматично измерване на обема и масата на ЛК и фракцията на изтласкване от обемен образ;Полуавтоматична оценка на митрална клапа с включен количествен анализ.Оценка на придобит обем на дясна клапа, включително с оценка на фракция на изтласкване и тъканна деформацияПрограма за стрес-тест изследване, вкл. протокол при изследване на лява камера с контрастен агент, 4D стрес с мулти-дименсионално изображениеЕдновременно изображение с висока резолюция на физиологични трасета – ЕКГ, респирационни и фоно отвеждане с регулиране на ЕКГ QRS маркеритеВключени разширени пакети за изчисления и анализ: кардиологичен, съдов, абдоминаленВключени специализирани протоколи за ресинхронизираща терапия (CRT)**Архивиране и постобработка**Съхранение на образите в твърдия диск, CD, DVD, USB memory stickФормат на запис: DICOM (компресирани, некомпресирани и обемни образи), JPEG, AVIРетроспективен преглед и автоматично филмиране на образитеСвободна манипулация с образните параметри (усилване, отхвърляне, анатомичен М-режим, скорост на възпроизвеждане, цветни карти, приоритет на цвета) на записаните образи всеки път, когато се извикват от архиваСравнение на архивирани образи с текущи в процеса на изследване.**Изисквания към конзолата:**Плосък монитор с висока резолюция и размер не по-малък от 22”Цветен тъчскрийн с конфигурируемо от потребителя динамично софтуерно меню – минимум 12” LCDЕргономична клавиатура със свободни движения – височина, ротация и изнасяне встраниДа поддържа не по-малко от пет конектора за трансдюсери.**Окомплектовка**Секторен трансторакален трансдюсер с минимален честотен обхват 1.5 – 4.5 MNz; Приложение: кардиологично, коронарно, ЛК контрастно стрес-тест изследване, фетално сърце, педиатрично, абдоминално4D трансторакален трансдюсер с минимален честотен обхват 1.5 – 4.0 MNz; Приложение: кардиологично, коронарно, контрастно изследване на лява камера, фетално сърце.4D трансезофагеален трансдюсер с минимален честотен обхват 3.0–8.0 MNz; Приложение: кардиологично, коронарно, контрастно изследване на лява камера, окомплектован със стойка за съхранение и отделна система за дезинфекция.Линеен трансдюсер с минимален честотен обхват 5.0 – 12.0 MNzКомплект кабели за ЕКГ синхронизацияЧернобял видеопринтер с директен контрол от конзолата на апарата |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция № 14 „МИКРОСКОП ЗА СВЕТЛИННА МИКРОСКОПИЯ С МИКРОСКОПСКА КАМЕРА И СОФТУЕР“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| **14.1****14.2****14.3****14.4****14.5****14.6****14.7****14.8****14.9****14.10****14.11****14.12****14.13****14.14****14.15****14.16** | **Микроскопски статив****Предметна механична масичка****Държач****План-ахроматен обектив** **План-ахроматен обектив****План-ахроматен обектив** **План-ахроматен обектив****Широкоъгълни окуляри****Тринокулярен тубус****Abbe-тип кондензор****LED преминаващо осветление****Адаптер****Цифрова микроскопска камера****Софтуер****Компютърна конфигурация****Монитор** | Микроскопски статив със солиден метален корпус, за отразена и преминаваща светлина, с оптика, коригирана за безкрайност, изработена от стъкло без съдържание на олово и със специална противогъбична обработка.Двустранни макро- и микровинт (за груба и фина настройка) с коаксиално управление и механизъм за промяна съпротивлението на движение на макровинта.Обхват на фокуса минимум 25 мм. Обхват на винта за грубо фокусиране минимум 15 мм/ротация.Фронтално позициониран диск за контрол на интензитета на осветление. Ииндивидуални настройки на интензитета на осветление за всички обективи.Захранващ кабел, протипрахов калъф. Преминаващо Кьолерово осветление. Мануален, кодиран револвер за 5 броя обективи, с възможност за програмиране на интензитета на осветление при всеки отделен обектив, Позицията на обектива с който се гледа в момента автоматично да се разпознава от микроскопа за индивидуална настройка на интензитета на осветление.Възможност за надграждане с: флуоресцентна приставка за най-малко 8 броя флуоресцентни кубове, фазов контраст, поляризация, тъмно поле, диференциален интерферентен контраст, мултидискусионна приставка за едновременно наблюдение от 2 до 10 или повече наблюдаващис дясно управление. държач за едновременнопоставяне на 2 препарата, с ляв палец. С ултратвърдо керамично покритие против надраскване, възможност за движение по осите в диапазон най-малко 76 mm (X) и 52 mm (Y)за едновременно поставяне на 2 препарата, с ляв палец.План-ахроматни обективи, с оптика, коригирана за безкрайност и лещи от стъкло без съдържание на олово, със следните параметри:4х (NA: 0.10; W.D.: 18.5 mm)10х (NA: 0.25; W.D.: 10.5 mm)40х (NA: 0.65; W.D.: 0.6 mm)100х имерсионен (NA: 1.25; W.D.: 0.13 mm). Увеличение 10х, номер на полето най-малко (FN) 22Очни протектори- 2 бр.с 30° наклон Хеликоиден, с V-образна настройка на междуочното разстояние в диапазон най-малко 50-76ммНомер на полето най-малко (FN) 22Разпределение в пътя на светлината 100/0, 20/80, 0/100Възможност за корекция диоптъра на левия ръкав(минимум ±5 диоптъра)С числена апертура минимум NA=1.1Маркирана скалаВъзможност за центриране по Кьолер с постоянна цветна температура С интензитет и спектър, еквивалентни на 30 W халогенна лампаза свързване на микроскопа с цифрова микроскопска камера Тип C-mount, с оптика 0.5х, даващ пълния размер на зрителното полеЦветна, не по-малко от 5 Mpx, CMOS, размер на чипа: 1/2.5 инча; макс. резолюция мин. 2560 x 1920 пиксела; размер на пиксела не по-голям от 2,2 х 2,2 мкмРежими на биниране: 2х2, 4х4Време на експозиция от 60µs до 1,75sСкорост на опресняване на кадъра: най-малко 15.2 кадъра в секунда при резолюция 2,560 x 1,920 пиксела, мин. 47 кадъра в секунда при резолюция 640 x 480 пиксела, мин. 71 кадъра в секунда при резолюция 960 x 540 пиксела, мин.  77 кадъра в секунда при резолюция 480 x 270 пиксела, PC интерфейс 3.0 USB; управление с помощта на екранно менюВъзможност за свързване със C mount вид адаптерСофтуер за визуализация на жив образ в реално време, управление на микроскопската камера, заснемане и анализ на заснетите изображения..Интерактивни измервания – разстояния, ъгли, елипси, полигони и др., и експорт на резултатите в Excel с базова статистика.Да има възможност за получаване на образ с голяма дълбочина на фокуса, получен чрез сливане на образи, заснети в няколко различни фокални равнини, както и за получаване на панорамни образи, съставени от последователно заснети съседни изображения чрез автоматично безконтурно съчленяване.Свързване: USB 2.0. Захранване поне 400W. Операционна система Microsoft Windows 7-Professional 64 bits SP1.Монитор IPSFull HD (21"-24"). |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция № 15 „АПАРАТ ЗА СЪВРЕМЕННА УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 15.1 | **Апарат за съвременна ултразвукова диагностика** | 1. **Задължителни изисквания към образните възможности:**
2. Последно поколение хармонично изображение – кодирани хармоници с фазова инверсия – за подобряване на резолюцията при трудни пациенти (32 см и повече на клиничен образ)
3. Количествена оценка на кръвотока в Цветен и Мощен Доплер, както и възможност за сравнение на количеството кръвоток в избрани зони
4. Да е възможна свободна манипулация на образните параметри (TGC, Gain в В-режим и Доплер, промяна на акустичната мощност, скоростта на възпроизвеждане на киноклипа, изключване на Пулсовия Доплер, автоматична оптимизация във всеки режим, промяна на базовата линия при Доплер и т.н.) всеки път когато се извикат от архива.
5. **Изисквания за специализирано клинично приложение:**
6. Сравнение на екрана на апарата на ултразвукови образи с аналогични от други модалности (КТ, ЯМР) с възможност за директно зареждане на образи от болничната пациентна система
7. Соноеластография с количествена оценка, анализ и сравнение на деформацията на свободно очертани области на интерес; да може да се използва с оферираните трансабдоминална и линейна сонда
8. Недоплерова техника за изследване на хемодинамиката – ясна визуализация на кръвотока, без никакво препокриване на съдовата стена. Техниката да може да се съчетава по избор и с Доплер, и да може да бъде визуализирана в 3D режим.
9. Композитно изображение на скенове от различни ъгли (не по-малко от 8 различни ъгъла) в единичен образ в реално време – за по-висока контрастната резолюция и по-ясни граници на тъкани с близка ехогенност.
10. Наличие на техника, позволяваща автоматично зареждане на произволно зададени образни параметри от предишен преглед върху референтния в процеса на сканиране със симултантно проследяване на екрана и на двата образа.
11. Симултантен анализ на количеството кръвоток в множество избрани зони на интерес
12. **Специални изисквания за контрастно усилена ехография**
13. Изображение в единичен образ, двоен екран в реално време, хибриден образ с наслагване на референтен и контрастен образ, образ с различно наслагване (акумулация) на контраста от множество кадри.
14. Наличие на два часовника
15. Ретроспективен и проспективен запис на клипове
16. Наличие на не по-малко от десет параметъра за количествен анализ
17. Контрастно усилена ехография в 3D режим
18. **Специални изисквания към обемния режим (4D)**
19. Да има стартови настройки от производителя за трансабдоминално и урологично приложение
20. Да притежава томографски тип изображение в реално време – не по-малко от 9 среза, включително при работа с Цветен и Мощен Доплер
21. Обемно контрастно изображение.
22. **Общи изисквания към конзолата:**
23. Голям плосък монитор – 21“ или по-голям
24. Вграден тъчскрийн – не по-малък от 10“
25. Минимум четири конектора за стандартни сонди за 2D/ 4D изображение
26. Вграден цифров чернобял термо-принтер
27. Да е възможно пълно персонализиране на интерактивния тъчскрийн: функции, измервания, телесни маркери, коментари
28. **Минимална окомплетовка с трансдюсери:**
29. Абдоминален, многочестотен, с минимален работен обхват: 1-6 MHz, окомплектован с биопсиен водач за многократна употреба
30. Линеен трансдюсер за съдове и малки части, многочестотен, с минимален работен обхват: 5-15 MHz, окомплектован с биопсиен водач за многократна употреба
31. Обемен 4D трансабдоминален тарнсдюсер с обемно поле 84 х 54 градуса и по-голямо, с минимален работен обхват: 1-5 MHz, окомплектован с биопсиен водач за многократна употреба
32. Абсолютната стойност на всяка една от задаваните честоти и на четирите сонди да е видима на екрана
 |  |  |  |  |  |

**Обосбена позиция №16 ”СТАЦИОНАРЕН МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ЦИФРОВ ЕХОГРАФ ОТ НАЙ-ВИСОК КЛАС”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| **16.1****16.2** | **Стационарен мултифункционален цифров ехограф от най-висок клас****Черно-бял принтер** | **Дизайн, контролен панел и ергономичност:**Съвременен ергономичен дизайн с максимална функционалност и лекота при използване.Четири независими колела със спирачки за висока маневреност на ехографа в работно и транспортно положение.Голям LCD цветен монитор с минимален размер на диагонала 21" на съчленено двойно рамо, позволяващо свободно движение във всички посоки.Главен контролен панел за управление на ехографа със задно осветление на бутоните и пълна буквено-цифрова клавиатура.Голям диапазон за плавно регулиране на височината и независима ротация на главния панел за управление на ехографа, включително да позволява пълно обръщане на панела (на +180°) към задната част на ехографа при работа в тесни помещения;Допълнителен цветен LCD панел със сензорно управление на режим зависимите параметри. Да е предвидена възможност за прибиране към клавиатурата в неизползвано състояние.Интегрирано помощно осветление за регулиране на нивото на осветеността в помещението с цел най-добро наблюдение на образа на екрана на монитора. Операторът да има възможност да управлява тази функция директно от клавиатурата на ехографа.Най-малко 5 активни конектора за трансдюсери (Включително 1 конектор с поддръжка на писалков доплеров трансдюсер).Наличие на допълнителни, неактивни (депо) конектори за неизползвани в момента трансдюсери.Интегрирано гнездо в корпуса на основната ехографска конзола за допълнителен ехографски модул.**Формиране на изображенията**Напълно цифрово формиране на УЗ лъч с програмируема променлива апертура.Честотен диапазон на ултразвуковата конзола от 1 до 22 MHz.Голяма дълбочина на проникване за изследване на трудни за сканиране пациенти: най-малко 440 mm16 битов преобразовател с билинейна интерполация на сигнала.Висока честота на кадрите и динамичен фокусАвтоматично контролиране на оптимална настройка на общо и зоново усилване по време на цялото изследване**Изобразителни режими и функционални възможности**Стандартни изобразителни режими, включително B (2D), 2 B, М, В+М.Стандартни доплерови режими, включително цветен, мощен и пулсов доплер с най-малко 5 избираеми от оператора честотни диапазона за всеки от режимите.Допълнителна доплерова модалност със свръхвисока резолюция за детекция на фини и бавни потоци.Дуплекс и триплекс в реално време при комбинации на изобразителните режими.Тъканно-хармонично изображение с минимум 4 избираеми от оператора честотни диапазона.Режим за автодетекция на движението на артериалната стена в реално време (без необходимост от ЕКГ сигнал). Измерване и анализ на артериалната еластичност с построяване на вълната на дистензия и кривата на локалното налягане.**Възможности за подобряване и оптимизиране на образа**Режим на съставно сканиране за подобряване качеството на изображението чрез намаляване на артефактите, сенките и ултразвуковия шум. Възможност за едновременно наслагване на различни сканове, получени при различен ъгъл към повърхността на трансдюсера. Избор на броя на наслагвани сканове от оператора най-малко от 1 до 8.Технология за подобряване на качеството на изображение чрез адаптивно филтриране на ултразвуковия образ. Режимът работи в реално време без забавяне честотата на кадрите. Възможност за отделни настройки на степента на детайлната резолюция, изглаждане на картината, подчертаване границите на структурите.Бутон за автоматична оптимизация на параметрите на двуразмерния образ (аксиална и латерална резолюция, контрастна резолюция, общо и зоново усилване).Бутон за автоматична оптимизация на параметрите на спектралния доплер (базова линия, PRF, усилване).Трапецовидно разширение на зрителното поле за линеарни трансдюсери не по-малко от 56° **Възможности за обработка и измерване, архивиране и експортиране на получените образи**Пълен набор предварителни настройки, специализирани измервания и протоколи, приложими за мускулно-скелетни изследванияВъзможност за ретроспективно създаване на клипове от „замразена” поредица от образи;Възможност за неограничено по време проспективно създаване на клипове (създаване на клипове едновременно със сканирането);Вградена пациентска база данни с архив статични и динамични изображения на вграден твърд носител (минимум 2000GB).Поддръжка на външни пациентски бази данни с автоматична синхронизация на данните.CD/DVD устройство интегрирано в ехографа.Автоматично експортиране на данни от изследване към външни носители и бази данни.Съвместимост с принтери: аналогови и цифрови термовидеопринтери (RGB, Video Composite и USB), стандартни Windows базирани принтери (WIFI, Bluetooth и USB).**Помощен ехографски модул**Допълнителен мобилен ехографски модул за прегледи в отдалечени болнични стаи на клиниката и за нуждите за преподаване на студенти, стажанти, специализанти и при провеждане на курсове по СДО.Голям цветен touch-screen дисплейЛек и компактен, с тегло не по-голямо от 6 kg, мобилният модул да има възможност за автономна работа от вградена батерия в рамките най-малко 90 min.Протектор на екрана за работа при леглото на пациентаПоддръжка на същия честотен диапазон като основната ехографска конзола.Поддръжка на цветен, мощен и пулсов доплер.Автоматично синхронизиране и пренос на ехографски данни между мобилния ехографски модул и основната ехографска конзола. Възможност за безжична връзка между тях.Трансдюсерите на мобилния ехографски модул да са съвместими с основния ехограф.**Окомплектовка**Помощен ехографски модул с вградено акумулаторно захранване.Линеарен трансдюсер за стави и повърхностни структури.честотен диапазон в 2D режим не по-малък от от 6 до 18 MHz;дълбочина на сканиране в диапазон 15-103 mm или по-голям;поддръжка на тъканно-хармонично изображение;накланяне на образа и трапецовидно разширение на ъгловото поле до минимум +/-39°.Високочестотен трансдюсер за малки стави, кожа и подкожиечестотен диапазон в 2D режим не по-малък от 10 до 22 MHz;дълбочина на сканиране в диапазон 7-37 mm или по-голям;поддръжка на тъканно-хармонично изображение;накланяне на образа и трапецовидно разширение на ъгловото поле до минимум +/-39°.Конвексен трансдюсер за тазобедрена става и абдоминална ехография:честотен диапазон в 2D режим 1 до 8 MHz;дълбочина на сканиране в диапазон 50-443 mm или по-голям;поддръжка на тъканно-хармонично изображение.Аналитичен софтуер (Viewer) за инсталация на външна компютърна система с лицензия за минимум пет броя компютри в различни кабинети на клиниката с интерфейс идентичен с този на ехографа и възможност за импорт на системни файлови формати от ехографската система, преглед, архивиране, пост процесинг, измервания и разпечатване на образи и резултати от изследванията и експортиране на данни към стандартни компютърни формати за клипове, изображения и текстови файлове.**Задължителни възможности за надграждане:**Режим на хибридно сканиране в реално време. Сливане (Fusion) на ултразвуковия образ с образите от други модалности (КТ, МР и други). Виртуална биопсия и интелигентно позициониране на инструменти.Режим на сравнителна еластография на меките органи и структури с възможност за количествен анализ, базиран на скоростта на пропагация на ултразвуковата вълна (shear wave). |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №17 „УЛТРАЗВУКОВА СИСТЕМА ОТ НАЙ-ВИСОК КЛАС С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производ****ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| **17.1****17.2****17.3****17.4** | **Ултразвукова система от най-висок клас с възможности за специализирани изследвания в гастроентерологията****Дигитален, черно-бял, медицински термопринтер** **Трансдюсер****Пункционен адаптор** | **Технически изисквания**Мощностен доплер с дирекционална функцияЦветен доплер и цветен тъканен доплерДоплерово изображение с висока резолюция, възможност за измервания и дирекционална ф-яТриизмерна реконструкция при използване на предложения конвексен трансдюсерАвтоматична и ръчна корекция на образа спрямо скоростта на УЗ сигнал в изследваната тъканШироколентово тъканно хармонично изобразяванеШироколентово контрастно хармонично изобразяванеЧестотен обхват на системата до 18 MHzИзлъчване и приемане на сигналите при използване на цялата апертура на трансдюсерите4000 или повече нива на сива скалаOптимизация на 2Д образ с една командаPW, HPRF PW доплерCW доплер с адаптивна функция - да е приложим на предложения конвексен трансдюсерМаксимална корост на анализ при доплер - над 41 kHzВъзможност за изследване с два независими пробни обема в режим доплер и едновременно показване на две доплерови вълни ( спектъра ) от различни съдове в реално времеАвтоматичен контрол на корекцията на ъгъла при изследване с PW Доплер с функция алармаOптимизация на спектрален доплер с една командаДоплер автотрасиране и изчисления на показатели в реално времеПостпроцесинг за Доплер (замразен образ) : Базова линия, Ъгъл, Контраст, автотрасиранеФункция за премахване на зърнисти артефакти ( Speckle reduction )Kомпозитен образ от поне 3 образа получени при сканиране под различен ъгълTрапецовиден образФункция " томографски образ " получен чрез продължително сканиране и движение на трансдюсераДълбочина на изобразяване до 30 смИзбираеми от оператора 4 или повече работни честоти на трансдюсерите за режим Спектрален ДоплерИзбираеми от оператора 4 или повече работни честоти на трансдюсерите за режим Цветен ДоплерИзбираеми от оператора 4 или повече работни честоти на трансдюсерите за контрастно хармонично ехоВисоко специализирани диагностични методики и аналитични програми за интерпретацияЕдновременно изобразяване на стандартен и контрастен образ на разделен екран в реално времеТранзитно време на кръвоток в големи съдовеТриизмерно изобразяване с предложения трансдюсер и възможност за многопланова реконструкцияСъвместимост със системи за ендоскопско ултразвуково видеоизобразяване ( EUS ) и ултразвукови видеоендоскопи с възможност за ТАБ и контрастно изследванеКонтрастно усилена ехография (КУЕ) с предложените ехографски трансдюсериАналитичен софтуер за проследяване динамиката на контрастния агент - криви време /интензитет с показване на минимален, максимален и среден интензитет, стандартно отклонениеСубтракция на образи от контрастно изследванеЦветно картиране на постъпващия контраст с градация по време и възможност за измерванияИзмервания върху кривите време/интензитет - време на постъпване, времеви интервалКонтрол на акустичната енергия ( мех. индекс ) - от 0 до 100 %Режим на акумулиране при контрастни изследвания за редукция на артефакти от движениеАрхивиране, транспорт на образиКино - памет да достига над 60 000 образа, над 800 секундиАрхив на изображения в аналитичен формат и възможност за последващ анализ и обработка в ехографаЕкспорт на динамични и статични образи в изборни формати - аналитичен, DICOM, JPEG, TIFF, BMP, AVI, WMVФункция идентификация на потребителя / парола за достъпВъзможност за експорт на учебни файлове - образи с автоматично заличени данни за пациента**Конектори за сонди:**Най-малко 4 отделни активни конектора за трансдюсери (не включва монокристални доплер трансдюсери)**Предимства на апаратурата облекчаващи диагностичния процес**Плосък монитор с висока резолюция и размер поне 19 инча, променливи посока, наклон, височинаTFT сензорен панел за контрол на работните менюта с размер над 25 см за лесно управлениеВъзможност за плавна промяна работната височина и посока на клавиатуратаDICOM мрежова връзка с компютър и сървър, болнична мрежаUSB интерфейс за архивиране на преносима USB памет на образи и филмиDVD-RAM вградено устройствос консуматив за 200 снимкиТрансабдоминалентрансдюсерполе на сканиране 70 градуса или повечеЧестотна лента 1 до 6 MHzДа подържа триизмерен образ и CW ДоплерИзбираеми 4 работни честоти за 2D режимИзбираеми 4 работни честоти за Цветен ДоплерИзбираеми 4 работни честоти за Спектрален Доплер Избираеми 4 работни честоти за Контрастен хармоник като минималната е не повече от 1,5 МХзмногократен, автоклавируем, без консуматив**Възможности за надграждане:**3Д изобразяване при контрастно усилена ехографияТъканна еластография в реално времеУлтразвукови видеоендоскопи съвместими с ехографаБезжично дистанционно управление (за управление на апарата при биопсия) |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция № 18 „ТЕРАПЕВТИЧЕН, ПУНКЦИОНЕН УЛТРАЗВУКОВ ВИДЕОЕНДОСКОП ЗА ТЪНКОИГЛЕНА АСПИРАЦИОННА БИОПСИЯ И СТЕНТИРАНЕ ПОД ЕХОГРАФСКИ КОНТРОЛ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 18.1 | **Терапевтичен, пункционен ултразвуков видеоендоскоп за тънкоиглена аспирационна биопсия и стентиране под ехографски контрол** | **Възможност за работа и съвместимост**с ехографски процесор от същия производителс ултразвуков апарат на друг производителс наличните в клиниката процесори и светлинни източници марка OLYMPUS**Ултразвукова характеристика: - 1 бр.**Конвексен, поле на сканиране не по-малко от 180 градусаКонтактен метод - балонен и директен.Поне 5 работни честоти с обхват 5 до 12 МХз или по-широкДа е приложим контрастен хармоник – CHEДа поддържа следните режими: B-mode, M-mode, D-mode,Power Flow mode,Flow mode**Ендоскопска характеристика – 1 бр.**Цветен ССD чипПосока на зрително поле – мин. 55 градуса напред, косоДълбочина на полето 3 – 100 ммВъншен диаметър на инсертната част – макс. 12,6 ммРаботна дължина – мин. 1240 ммВътрешен диаметър на работния канал – 3,7 ммМинимална дистанция на видимост на биопсичната щипка – 6 мм от дисталния крайНалична дюза за промивка на оптиката и подаване на въздухДа има минимум четири свободно програмируеми бутона на грифа на ендоскопаПовдигач за насочване на излизащите от работния канал инструменти.Да поддържа оптична технология за визуализация на субмукозни структури |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №19 „СИСТЕМА ЗА ИНТРАКРАНИАЛНА МАГНИТНА МОДУЛАЦИЯ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 19.1 | **Система за интракраниална магнитна модулация** | Работна честота – 30пс (пулса за секунда) с възможност за надграждане до 80пс;Изходна мощност: при 5пс – до 100%, при 10пс – до 100%, при 20пс – до 80%, при 30пс – до 65%;Режими на работа (импулси):Бифазни („пълна” синусоида);Тета бърст (Theta burst) стимулация: Тройка стимули с честота 50 херца и повторение през 200 милисекунди; Възможността за тета бърст стимулация да бъде част от основното тяло, без допълнителни хардуерни модули;Вградено компютърно управление и задаване на параметрите на терапевтичния процес; Възможност за архивиране на терапевтичния протоколИнформация за работните данни и протокол:По време на работа: показване на реализираната стимулация (di/dt), показване на оставащите възможни пулсове;След стимулация: Експорт на стимулационните параметри (в електронен вид), трансфер на данните на магнитен носител;Вградена програма за определяне на моторния праг (ЕМГ). Електроди за ЕМГ;Вграден тригер за входни тригериращи импулси:Разпознаване на TTL и CMOS нива;Входен ипеданс: >10 КΩ (КилоОма);Възможност за дефиниране на полярността от потребителя;Вграден тригер за изходни тригериращи импулси:Изходен ипеданс: <200 Ω (Ома);Възможност за дефиниране на полярността от потребителя;Системата да бъде окомплектована с бобина с формата на цифра 8, с възможност поне за 2000 пулса непрекъсната стимулация, количка за апарата и принадлежностите, специално рамо, осигуряващо неподвижност на бобината по време на стимулация.бобини, видове-описание Възможност за работа със следните видове бобини:Кръгла, стандартна с над 200 пулса при 100% мощност;Фигура 8, стандартна с над 170 пулса при 100% мощност;Кръгла, статично охлаждане;Фигура 8, статично охлаждане;Елипсовидна - за функционална магнитна стимулация, стандартна;Кръгла, динамично охлаждане;Фигура 8, динамично охлаждане;Бобини за работа в ЯМР (ядрено-магнитен резонанс);Параболични бобини с вграден контрол на мощността;Специализирани бобини за научни изследвания (placebo coil, комбинирани — placebo и активна страни). Бобини за поне 20 000 пулса без прекъсване. |  |  |  |  |  |

**Обосбена позиция №20 ”МУЛТИМОДАЛНА СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПНС”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| **20.1****20.2** | **Мултимодална система за изследване на ПНС****Лазерен принтер за резултатите** | Задължително включени в конфигурацията изследвания:Количествено ЕМГ (електромиография) (спектрално пространствено разпределение на изследваните потенциали. Изграждане на хистограми):Спонтанно ЕМГ;Тригерирано от амплитуда на сигнал ЕМГ;Интерферентен патерн - автоматичен анализ;Автоматичен анализ на моторните единици; Хистограми за разпределение на спайковете;Анализ на пиковите отношения;Съхранение на ЕМГ събития; Запис на поне15 минути сигнал; Извеждане на плейбек със звук;Изследване на нервна проводимост:Изследване на моторните нервни влакна; Анализ на М-отговор – специазлизиран софтуер;Изследване на сетивните нервни влакна;Изследване на Ф-вълна – Джитер, Статистика;Моторни Евокирани потециали;Инчинг на моторните и сетвивните нервни влакна;Тест за умора и тетанизация;H-Reflex, Blink-Reflex – електрически и механично стимулиран блинк рефлекс;EMG монитор – многоканално изследване; Спектрален анализ на ЕМГ мониториране. Оценка на тремор; Хистограми за разпределение на спайковете;Изследване на вегетативните нервни влакна; Сетивен кожен отвор; R-R анализ; Валсалва тест;Изследване на единично мускулно влакно; Изследване на тригерирано от сигнала единично мускулно влакно, изследване на стимулирано единично мускулно влакно;Mакро ЕМГ, Плътност на влакната, Джитер;Соматосензорни евокирани потенциали; Дерматомни Евокирани потенциали;**Технически параметри**Брой на каналите: поне 6Предусилватели: Електрически изолирани предусилватели със софтуерно управление на взаимовръзките на референтните входовеВходен импеданс: Диференциален >200МΩ (мегаома), В работен режим >1000МΩ/25pFНиво на шума (RMS): типичен 0.4µV RMS (микроволта)Изолационна режекция: > 160 dBРезолюция: поне 24 битаЧестота на дискретизация: поне 48 килохерца на усилвателЧувствителност: 0.5 μV / D – 20 mV / DЧувствителност при изобразяване (с усреднител): 0.05 μV / D – 20 mV / DРазвивка: 0.2 ms / D – 12 s / DФилтри: Високочестотен 0.01 Hz – 3 kHz, Нискочестотен 20 Hz – 13 kHzПроверка на електродния импеданс: 0.1кΩ до 1МΩ. Вграден калибриращ сигналУсреднител - не по-малко от 10000 потенциала на каналТригер: ръчен, репетитивен или външен:Честота на повтаряемост 0.1 до 200 херца;Единична или Двойна стимулация с едновременни или алтерниращи импулси;ЕМГ тригер – по сигнал или спонтанно отвеждане;Стимулиране – брой на пулсоветте 1 до 1000, честота 0.1 до 200 херца;Вход и изход за външен тригер.Електрически стимулатор: Единичен или поредица импулси.Вид на стимула: Правоъгълен импулс, поредица от импулси с управление на параметрите (амплитуда, продължителност, честота).Автоматично и ръчно подаване на стимули.Изходен обхват 0-100мА (милиампера);Резолюция на интензивността 0.1/0.02мА;Напрежение 400 волта;Изходно съпротивление > 5МΩ;Продължителност на стимулите 20 микросекудни до 1 милисекунда;Слухов стимулатор, вграден:Форма на стимулите: Клик, Звуков залп, пиукане, полусинусоида, пълна синусоида, (Click, Tone burst, Pipe, Half sine, Full sine);Дължина на Click: 50, 100 μsИнтензитет: 0 – 130 dB (стъпка 1.0 dB);Използване на слушалки със запаметени в тях калибрационни данни.Зрителен стимулатор, вграден:Шахматен патерн, Вертикални линии, Хоризонтални линии;Различни размери на патерна: 3х4, 6х8, 12х16, 24х32, 48х64, 96х128.Формат на полето: Пълно, лява половина, дясна половина, горе дясно, долу дясно, горе ляво, долу лявоВид на стимулите: Появяване-изчезване, реверсивни, очила.Фиксираща точка – поне 4 типа, преместваема. Фон – черен, сив;Модул за свързване в локална компютърна мрежа – специализиран изолационен интерфейс, мрежов лиценз;Възможност за интегриране с болничната компютърна мрежа чрез HL7 или SOAP протоколи;Подвижна количка за апарата и аксесорите;Специализирана стационарна компютърна система;Монитор – цветен, поне 22 инча диагонал с разделителна способност поне 1680 х 1050, с възможност за вертикално регулиране и регулиране на наклона;Операционна система: Microsoft® Windows® 7Защита на пациента: изолация мажду захранваните и контактуващите с пациента модули над 4 киловолта. Стандарт: IEC 601-1, type BF или еквивалент.за резултатитеНабор електроди, произведени от фирмата, произвеждаща апарата (иглени биполярни и монополярни, повърхностни, рингови, стимулационни електроди, за специализирани изследвания).Магнитен стимулатор за моторни евокирани потенциали с параметри:Честота на стимулиране – поне до 5 херца;Вид на вълната – бифазна;Магнитен градиент от бобината: до 60 килоТесла/секунда;Пиково магнитно поле: до 4Тесла;Бобина с формата на 8 с вграден контрол на амплитудата. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №21 „КОМПЮТЪРЕН ПЕРИМЕТЪР“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 21.1 | **Компютърен периметър** | Периметър за кинетични и статични тестовеВграден компютър, с USB интерфейс, Възможност за предаване на данните чрез мрежов интерфейс; Операционна система Windows ®Цветно (RGB) осветление - LED технология: Тест Син/Жълт, с използване на Голдманн V фиксиране на петното; Режим на кинетичен тест: Стимули с регулируем размер, интензитет и скорост – движещи се от периферията към центъра на сферата;Стимули с Голдманн размер III, V;Електронно (програмно) регулиране на опората на брадичката;Измерване на диаметъра на зеницата по всяко време – преди, след и по време на изследването;Следене на очни движения с цифрова камера ("eye-tracking"):Отхвърлените записида могат да се повторят веднага;Непрекъснато изображение на окото по време на изследването – за контрол от оператора;Интегриран контрол за мониториране на сляпото петно по метода на Heijl-Krakau;Кратко време за изследване:"Използване", от апарата, на предишни протоколи от изследване на същия пациент, с цел познатите, отпреди, проблеми да не се изследват повторно;Автоматична адаптация към пациентния отговор – за оптимизиране на всички времеви параметри;Технически и работни параметриКинетичен тестТестови полета: 30°, 40°, 50°;Меридианни ъгли: 0° до 360° със стъпки 10°, 15°, 20°, 30° или 45°;Изоптери: 8;Скорост на стимулите: 2°/сек, 4°/сек, 6°/сек, 8°/сек;Параметри на измервателната сфераЗатворена "купа" с вентилация;Радиус: 30 см;Измервателен обхват: ±50°;Светлинни източници: Централен, жълт, LED технология (588 нанометра), 2 фиксиращи източника разположени на ±30° за тест за движение (driver test), измервателен обхват 160°, 2 фиксиращи "диаманти" (нецентрално зрение, сензитивност на фовеята);Осветяване: LED осветление, Максимален интензитет 10 000Asb; Вградена система за контрол на интензитета;Тестови полета: Зелено / Бяло, Синьо / ЖълтоПълно поле 50°;Глаукома 22°/50°;Централно 22°/30°;Широко 22°/30°;Периферно 30°-50°;Макула 10°;Движещо 50°/80°; |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №22 „СПЕЦИАЛИЗИРАН МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ЦИФРОВ АНАЛИЗАТОР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БИОЕЛЕКТРИЧНА АКТИВНОСТ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| **22.1****22.2****22.3****22.4****22.5** | **Специализиран мултифункционален цифров анализатор за изследване на биоелектричната активност****Компютър с операционна система Windows® 7****Цветен плосък монитор** **поне 24"****Черно-бял лазерен принтер****Видеокамера на статив** | **Технически параметри и характеристики:**Усилвател не по-малко от 40 канала;поне 32 ЕЕГ канала (АС);поне 6 диференциални канала (АС);поне 4 DC канала (изолирани и неизолирани);Диференциален входен импеданс не по-малко от 100 Mohm;Потискане на синфазния сигнал: поне -110dB;Диференциален АС вход: за референтните канали 15-20mV пик до пик; за диференциалните канали 30-40mV пик до пик;Аналогоцифров преобразувател: 16 Bit;Честота на дискретизация 512 Hz на индивидуален канал;Входен шум от пик до пик < 2.5µV; средноквадратичен шум < 0.4µV;Индикация върху пациентната кутия;Стандартна честотна лента: 0.5 Hz to 100 Hz, -3 dB. Честотна лента при дихателни отвеждания: 0.015 Hz to 100 Hz, -3 dBВграден тест на импеданса;Вграден генератор за калибрационни сигнали – правоъгълен импулс;Отклонение от пациентните токови параметри: < 20 пикоАмпера;Възможност за свързване на фотостимулатор и пулсов оксиметър, бутон за субития;Цифрови интерфейси: TCP/IP, UDP, DHCP, USB – високоскоростен;Специализиран софтуер за запаметавяне, анализ, видео ЕЕГ, детекция на спайкове. Операционна система Windows® 7Неограничен брой, съставени от потребителя монтажи;Възможност за синхронизирано изобразяване на видео-образите и ЕЕГ кривите;Възможност за инсталиране на модули за дълговременно мониториране и анализ на сън;Възможност за дистанционно наблюдение на ЕЕГ и видеосигналите;Панорамно видео/аудио наблюдение;Набор електродиУсилвател – пациентна кутия – 1 бр.Системна количка- 1 бр. Фотостимулатор – 1 бр. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №23 „АВТОМАТИЧЕН КОАГУЛОМЕТЪР “**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 23.1 | **Автоматичен коагулометър** | Напълно автоматичен анализатор за кръвна коагулация за ин витро диагностика за бърз анализ на голям обем проби с висока степен на точностМетоди на анализ на пробите: коагулация, хромогенен, имунологиченИзточници на светлина: светодиоди с дължини на вълната 660 nm за детекция на съсирване, 405 nm за хромогенни методи и 575 nm за имунологични методи.Фото детекторен модул: да разполага с 6 клетки, от които минимум 4 клетки за коагулационен анализ, 1 клетка за хромогенен анализ и 1 клетка за имунологичен анализ. Светодиодът за фотодетекцията е включен само по време на анализ.Анализирани и изчислявани параметри: PT, APTT, FBG, ТТ, Protein C coagulometric, Batroxobin, LA1, LA2, Factor (VII, VIII), AT, AT III, Protein C chromogenic, Heparin, D-Dimer, vWF (Ag, Ac)Възможност за добавяне на програми за други тестовеМинимален брой на едновременно анализирани параметри: 5Минимална производителност, в теста/час при анализ на следните параметри:РТ – 60 теста/часD-Dimer – 15 теста/часЕдновременен анализ на PT/APTT/FBG – 45 теста/часВъзможност за едновременна работа с вакуутейнери и чашки за пробиЕдновременно зареждане в апарата на минимум 10 пробиВъзможност за приоритетен анализ при заявка на спешни пробиФункция за автоматично разреждане на пробиВъзможност за ръчно въвеждане и редактиране на параметрите на калибрациитеФункция за детекция на нивото в контейнера с реактив и пробаОхлаждащ модул за реактиви, извършващ охлаждане чрез пелтие елементВградена програма за изчисляване на статистическите параметри от качествения контрол и визуализиране на анализните контролни точки като графикаФункции за качествен контрол: X-Control и L-J Control: 180 точки x 6 файла, 14 параметъраПамет за минимум 600 проби и 3000 тест резултатиВграден принтер и баркод четецСензорен екранВъзможност за двупосочна комуникация и опция за свързване в ЛИСМинимална и автоматизирана поддръжка на апаратаКомпактен анализатор с тегло до 45 кг. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №24 „ТРАНСКРАНИАЛЕН ТРАНСДЮСЕР (3S, 1.5 – 3.6 MHz TRANSDUCER TRANSCRANIAL APPLICATIONS) ЗА АПАРАТ VIVID 7 PRO“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 24.1 | **Транскраниален трансдюсер (3S, 1.5 – 3.6 MHz transducer Transcranial applications) за апарат VIVID 7 PRO** | **Транскраниален трансдюсер (3S, 1.5 – 3.6 MHz transducer Transcranial applications) за апарат VIVID 7 PRO** |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №25 „ЛАЗЕР ФЛОУМЕТЪР “**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 25.1 | **Лазер****флоуметър** | Лазерен източник:Дължина на вълната 830nm (нанометра);Изходна мощност: макс. 2.5mW (миливата);Диаметър на лазерния лъч: 0.7mm (милиметра);Насочващ лъч: 660nm, Max 0.25mW;Единично огледало с фокусиран лазерен лъч за намаляване на диаметъра на лъча;Специализиран софтуерен пакет за измервания, обработка и анализ; Работна среда – операционна система WindowsTM;Вградена CCD цветна камера с резолюция 2592 x 1944 пиксела, авто-фокус;Честотна лента:Ниска честота: (3dB) 20Hz, 100Hz or 250Hz (херца), в зависимост от скоростта на сканиране;Висока честота: (0.3dB) 3kHz, 15kHz or 22kHz (килохерца), избираема от потребителя;Пространствена резолюция:256 х 256 пиксела;Разделителна способност: 0.1мм/пиксел при дистанция 20см;Време за сканиране – не повече от 5 минути при размер 50 х 50см;Непрекъснато движение на лъча за скъсяване на продължителността на изследване;Входен и изходен тригер за синхронизиране на данните с други измервателни системи; |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №26 „СПЕЦИАЛИЗИРАН АНАЛИЗАТОР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА И ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА В СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДИЗВИКАН ПРОЦЕС“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| **26.1****26.2****26.3** | **Специализиран анализатор за изследване на централната и периферната нервна система в състояние на предизвикан процес****Монитор****Лазерен принтер за резултатите** | **Задължително включени в конфигурацията изследвания:**Количествено ЕМГ (спектрално пространствено разпределение на изследваните потенциали. Изграждане на хистограми):Спонтанно ЕМГ;Тригерирано от сигнал ЕМГ;Интерферентен патерн - автоматичен анализ;Автоматичен анализ на моторните единици; Хистограми за разпределение на потенциалитеАнализ на пиковите отношения;Съхранение на ЕМГ събития; Запис на поне15 минути сигнал; Възпроизвеждане на плейбек със звук;Изследване на нервна проводимост:Изследване на моторните нервни влакна; Анализ на М-отговор – специазлизиран софтуер;Изследване на сетивните нервни влакна;Изследване на Ф-вълна – Джитер, Стаатистика;Моторни Евокирани потециали;Инчинг на моторните и сетвивните нервни влакна;Тест за умора и тетанизация;H-Reflex, Blink-Reflex – електрически и механично стимулиран блинк рефлекс;EMG монитор – мултиканално изследване (работа на поне два канала едновременно); Спектрален анализ на ЕМГ мониториране. Оценка на тремор; Хистограми за разглеждане на потенциалите;Изследване на вегетативните нервни влакна: R-R анализ; Валсалва тест; Сетивен кожен отговор;Изследване на единично мускулно влакно; Изследване на тригерирано от сигнала единично мускулно влакно, изследване на стимулирано единично мускулно влакно;Mакро ЕМГ: Плътност на влакната, Джитер;Соматосензорни евокирани потенциали; Дерматомни Евокирани потенциали;**Технически параметри**Брой на каналите: поне 3Предусилватели: Електрически изолирани предусилватели със софтуерно управление на взаимовръзките на референтните входовеВходен импеданс: Диференциален >200МΩ (мегаома), Работен режим >1000МΩ/25pFНиво на шума (RMS): типичен 0.4µV RMS (микроволта)Изолационна режекция: > 160 dBРезолюция: поне 24 битаЧестота на дискретизация: поне 48 килохерца на усилвателЧувствителност: 0.5 μV / D – 20 mV / DЧувствителност при изобразяване (с усреднител): 0.05 μV / D – 20 mV / DРазвивка: 0.2 ms / D – 12 s / DФилтри: Високочестотен 0.01 Hz – 3 kHz, Нискочестотен 20 Hz – 13 kHzПроверка на електродния импеданс: 0.1кΩ до 1МΩ. Вграден калибриращ сигналУсреднител - поне 10000 потенциала на каналТригер: ръчен, репетитивен или външен:Честота на повтаряемост 0.1 до 200 херца;Единична или Двойна стимулация с едновременни или алтерниращи импулси;ЕМГ тригер – по амплитуда на сигнала или спонтанно отвеждане (без ограничение по амплитуда);Стимулиране – брой на пулсовете 1 до 1000, честота 0.1 до 200 херца;Вход и изход за външни тригериращи импулси.Електрически стимулатор: Единичен или двойка импулси.Вид на стимула: Правоъгълен импулс, поредица от импулси с управление на параметрите (амплитуда, продължителност, честота).Автоматично и ръчно подаване на стимули.Изходен обхват 0-100мА (милиампера);Резолюция на интензивността 0.1/0.02мА (милиампера) ;Напрежение до 400 волта;Изходно съпротивление > 5МΩ;Продължителност на стимулите 20 микросекудни до 1 милисекунда;Слухов стимулатор, вграден:Форма на стимулите: Клик, Звуков залп, пиукане, полусинусоида, пълна синусоида, (Click, Tone burst, Pipe, Half sine, Full sine);Дължина на Click: 50, 100 μs (микросекунди);Интензитет: 0 – 130 dB (стъпка 1.0 dB);Използване на слушалки със запаметени в тях калибрационни данни.Зрителен стимулатор, вграден:Шахматен патерн, Вертикални линии, Хоризонтални линии;Различни размери на патерна: 3х4, 6х8, 12х16, 24х32, 48х64, 96х128.Формат на полето: Пълно, лява половина, дясна половина, горе дясно, долу дясно, горе ляво, долу лявоВид на стимулите: Появяване-изчезване, реверсивни, очила.Фиксираща точка – поне 4 типа, преместваема. Фон – черен, сив;Модул за свързване в локална компютърна мрежа – специализиран изолационен интерфейс, мрежов лиценз;Възможност за интегриране с болничната компютърна мрежа чрез HL7 или SOAP протоколи;Подвижна количка за апарата и аксесорите;Специализирана "деск-топ" (стационарна) компютърна система;цветен, поне 22 инча диагонал с минимална разделителна способност 1680 х 1050, с възможност за вертикално регулиране и регулиране на наклона;Операционна система: Microsoft® Windows® 7Защита на пациента: изолация между захранваните и контактуващите с пациента модули над 4 киловолта. Стандарт: IEC 601-1, type BF или еквивалент.Набор електроди, произведени от фирмата, произвеждаща апарата (иглени биполярни и монополярни, повърхностни, рингови, стимулационни електроди, за специализирани изследвания); |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №27 „АПАРАТУРА ЗА ЕНДОСКОПСКА ДЕКОМПРЕСИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ КАНАЛ С ОПТИКА – 0 ГРАДУСА, ДИАМЕТЪР 4 ММ., ДЪЛЖИНА 18 СМ., ФИБРОСВЕТЛОВОД – 3.5 ММ., 230 СМ. И КОСТНА ЩАНЦА 90 И 45 ГРАДУСА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 27.1 | **Апаратура за ендоскопска декомпресия на гръбначния канал с оптика – 0 градуса, диаметър 4 мм., дължина 18 см., фибросветловод – 3.5 мм., 230 см. и костна щанца 90 и 45 градуса** | Костна щанца права,режеща нагоре под ъгъл 90 ̊ , ф 3 мм., д-на минимум18 см Костна щанца права,режеща нагоре по ъгъл 45 ̊ , ф 3 мм., д-на минимум18 см. Работен инсърт с инструментален канал минимум 8 мм.,иригационен канал,с отделен канал за фиксиране на оптика Операционен тубус,овален, с обтураторРетрактор,д-на минимум 5 см за опер.тубус биполярен кабел за електронож Щипка лъжичковидна,работна дължина не повече от 16 см Биполярна щипка,разглобяема на 3 части,диаметър на тубуса не повече от 5 мм и дължина минимум 20 см. Длето, плоско, право,дължина не повече от 10 см Палпатор – кука,затъпена,дистално закривена на 90 ̊ ,работна дължина минимум 13 см Елеватор,леко извит тип,шпатула,с работна дължина не по повече от 14 см трепан с диаметър не повече от 3,5мм. и работна дължина не повече от 23 см. Аспирационна тръбичка,закривена с диаметър не повече от 3,8 мм и дължина максимум 12 см Оптика, 0 ̊, с диаметър не повече от 4мм и дължина минимум 18 см Локализационна рама за локализация на входа Фибросветловод с диаметър не повече от 3.5мм., и дължина минимум 230 см Всички инструменти да са за многократна употреба и автоклавиеруеми.  |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №28 „АПАРАТУРА ЗА ЕНДОСКОПСКА ПЕРКУТАННА ЛУМБАЛНА ТРАНСФОРАМИНАЛНА МИКРОДИСКЕКТОМИЯ С ОПТИКА 25 ГРАДУСА , ДЪЛЖИНА 18 СМ., ФИБРОСВЕТЛОВОД – 3.5 ММ., 230 СМ. И ОПЕРАЦИОННИ ШАФТОВЕ “**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 28.1 | **Апаратура за ендоскопска перкутанна лумбална трансфораминална микродискектомия с оптика 25 градуса , дължина 18 см., фибросветловод – 3.5 мм., 230 см. и операционни шафтове** | Пункционна игла с диаметър максимум 1,8 мм,работна д-на минимум 18 см. Водач затъпен с диаметър максимум 1,1 мм.и раб.д-на не по-малко от 31 см. дилататор с максимални диаметри външ./вътр. съответно 2,5/1,2 мм. и д-на минимум 29 см. дилататор с максимални диаметри съответно 3,9/2,6 мм. и д-на минимум 27 см. дилататор с максимални диаметри съответно 5,4/4,0 мм. и д-на минимум 25 см. дилататор с максимални диаметри съответно 6,5/5,5 мм. и д-на минимум 23 см. Трепан с максимални диаметри съответно 4,2/3,2 мм. и д-на минимум 22 см Трепан с максимални диаметри съответно 8/7 мм. и д-на минимум 17 см. Операционен шафт скосен,максимални диаметри външ./вътр. съответно ф 7,9/7,2мм и д-на минимум 18 см. Операционен шафт скосен,максимални диаметри съответно ф 7,9/7,2мм и д-на минимум 18 см. Операционен шафт прав с максимални диаметри външ./вътр. съответно. 7,9/7,2 мм и д-на минимум 17 см. Оптика с ъгъл на лещата 25 ̊,максимален външ.диаметър 7 мм,работен канал с диаметър минимум 3.5 мм и работна д-на не повече от 18 см. Aдаптер за операционни шафтове Фибросветловод с диаметър максимум 3.5мм., и работна д-на минимум 230см биполярен електрод за коагулация диаметър 3 мм и раб.д-на минимум 38 см Нож с диаметър максимум 3,5 мм и работна д-на минимум 36 см. Палпаторна кука закривена на 45 ̊ , дължина минимум 33 см Лъжичковиден форцепс,разглобяем,с диаметър не повече от 2.4 мм и раб.д-на минимум 30 см Биопсична щипка,с диаметър не повече от 2,8 мм и раб.д-на минимум 30 см лъжичковиден форцепс, с диаметър не повече от 2,6 мм. и д-на 30 см. лъжичковиден форцепс с диаметър не повече от 2 мм.и д-на минимум 30 см. Щипка фенестрирана, с диаметър максимум 3,5 мм. и д-на минимум 36 см.Пънч, с максимален диаметър до 3,5мм. и д-на минимум 36 см. Всички инструменти да са за многократна употреба и автоклавиеруеми. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №29 „ДИОДЕН ЛАЗЕР ЗА ПЕРКУТАННА ЛАЗЕРНА ДИСКОВА ДЕКОМПРЕСИЯ С ДЪЛЖИНА НА ВЪЛНАТА 1550 NM+/-20NM, ИЗХОДНА МОЩНОСТ 0.1 – 15 W И С ВИДИМИ НА ЕКРАН ПРОТОКОЛ, АКУМУЛИРАНО ПРИЛОЖЕНА ЕНЕРГИЯ И ОБЩО ВРЕМЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЛАЗЕРА + КОНСУМАТИВ КЪМ НЕГО ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ В НЕВРОХИРУРГИЯТА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 29.1 | **Диоден лазер за перкутанна лазерна дискова декомпресия с дължина на вълната 1550 nm+/-20nm, изходна мощност 0.1 – 15 W и с видими на екран протокол, акумулирано приложена енергия и общо време на приложението на лазера + консуматив към него при приложение в неврохирур****гията** | Дължина на вълната: 1550 nm +/- 20nm.Изходна мощност: 0,1 W – 15 W.Едновременно видими на LCD екрана – Протокол, акумулирана приложена енергия и общо време на приложението на лазера.Функция за запаметяване на индивидуални протоколи. 50 слота за индивидуално конфигурирани протоколи.Качество на лазерния лъч: Числена лазерна апертура 0.22 ˉº,º²Дължина на вълната на червен пилотен лазер: 635 nm за ясно насочване.Регулируем интензитет на пилотния лазер: 2% до 100%. Непрекъснат и импулсен.Форми на импулса: непрекъснат режим, импулсен режим, цикличен режим , единичен режим. Дължина на импулса в единичен и в цикличен режим: от 5ms до 10ms.Механично кодиран интерфейс за светловодите.Статусът на свързания светловод да е видим на LCD екрана.Да разполага с два микропроцесора с цел контрол на процеса и сигурност.Охлаждане: полупроводниково / въздушно охлажданеНиво на шума при максимална мощност: до 55 ± 2 dBЗа по-лесна маневреност и лекота при работа да е с тегло: до 15 кгРазмери не повече от: 40см х 20см х 40смКлас на лазера: 4Клас на защита: IСтепен на защита: IP X1Клас на пилотния лазер: 3RДопуска се отклонение от зададените стойности до ±5% |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №30 „УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ ОТ СРЕДЕН КЛАС“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| **30.1****30.2****30.3** | **Ултразвуков апарат от среден клас****Електронен, конвексен, трансабдомина****лен трансдюсер****Електронен, линеарен трансдюсер** | Апарат за мултидисциплинарна ехография и специализирани изследвания с възможност за:всички стандартни режими на изобразяване, включително:спектрален - PW, HPRF PW доплер , CW доплер,Цветен тъканен Доплер с превключване между цветен и цветен тъканен Доплер без прекъсване на изследването,корекция на ъгъла в режим Доплер,мощностен доплер при указване посоката на кръвотока и изборни цветни карти,доплер с висока времева и пространствена разделителна способност с дирекционална функция,автоматичен Доплер анализ в реално време с автоматично трасиране на спектъра и изчисление на индекси в реално времешироколентово тъканно и контрастно хармонично изобразяване от последно поколение,Триплекс и Квадриплекс режим, Mултидирекционален М-режим в реално време, Едновременно изобразяване на 2D и 2D+цветен Доплер в реално време, Сива скала - 4000 или повече ниваЧестотен обхват на системата - до 16 МHz в хармоничен режим,висока честота на кадрите, Дълбочина на изобразяване до 30 см,за премахване на зърнисти артефактиза изграждане на сборен образ от поне 3 образа получени при сканиране под различен ъгълза избор на ъгъл на сканиране при изграждане на композитен образза панорамен / трапецовиден образза томографско изобразяване чрез продължително сканиране вкл в режим цветен доплерза автоматична оптимизация на образаза оптимизация видимостта на гранични структури с възможност за избор ниво на дълбочиназа 3D изобразяване, приложимо при работа с предложените трансдюсери – абдоминален, линеаренАнализ на 3D образ - мултисрезови изображения - избор на брой срезове и разстояние между тяхАнализ на 3D образ - многопланови изображения в 3 равнини със свободно преместване на всеки план в пространствотоВертикално усилване на образа ( TGC ) в избрани сегменти с възможност за запаметяване на настройкатаЛатерално усилване на образаза промяна параметрите на образа след Freeze ( усилване, контраст )за промяна параметрите на доплеровия спектър след Feeze (базова линия, контраст, ъгъл,инверсия на спектъра, PRF)за стенен филтър (за движение на съдовите стени) при цветен доплер с поне 15 нива на действиепълен пакет стандартни и специализирани програми за изчисление в диагностиката на коремни органи, съдове, повърхностни структури (млечна жлеза, щитовидна жлеза), ставиАпаратът да имаLCD Touch ( сензорен ) панел за контрол на работните менюта и измервания с размер над 25 см.Монитор - LCD , размер не по-малко от 17 инча, променливи посока, наклон, височинаВъзможност за плавна промяна работната височина на клавиатуратавъзможност създаване в софтуера на апарата и следване на протокол при извършване на изследваниятавъзможност създаване в софтуера на апарата и следване на протокол при извършване на изследваниятаВградени възможности за запаметяване на образи и данниНалична DICOM система ( DICOM 3.0 стандарт ) за връзка и пренос на образи и данни и WorklistUSB интерфейс за архивиране на преносима USB памет на образи и филмиНай-малко 3 отделни активни конектора за трансдюсери;с честотна лента с обхват 1 до 6 MHzза повърхностни структури с честотна лента с обхват 4 до 13 MHz |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №31 „АПАРАТ ЗА ЛАЗЕРНА ХИРУРГИЯ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 31.1 | **Апарат за лазерна хирургия** | Електрическо захранване 220-240V, 50/60Hz.Да генерира лазерна енергия с една или две дължини на вълнитеДължината на вълната/те да е в диапазон от поне 900 nm до 10700 nm (10,7µm) към дълговълновото въздействие върху тъканитеДа има постоянен режим на работа.Да има импулсен режим на работа.Да има суперимпулсен режим на работа.Да може да генерира регулируема изходна мощност с от поне 20 W в импулсен или постоянен режим на работа.Да има поне 30W изходна мощност в суперимпулсен режим на работа.Дължината на импулсите и на паузите между тях да е регулируема в диапазона със стъпка 0.01/0.01sec съответно.Да има различни/различен по цвят пилотни лъчи, фокусиран/ни върху мястото на въздействие на работния лъч/лъчи.Потребителски интерфейс с цветен тъчскрийн.Да има поне 1200 мм дължина на рамото/или носителя-проводника на лазелната енергия/ от апарата до ръкохватката/манипулатор-наконечник/ за приложение на лазерния лъч върху тъканите.Да се използва за аблация на фистули.Да се използва за аблация на хемороиди.Да се използва за директна некректомия на тъкани или изпарение на кожни папиломи или други патологични полипоидни разраствания и вегетации.Да има приложение за въздействие върху възпалени тъкани или хиперпластични нарушения на зарастващи рани или кожно-язвени дефекти.Да има включени аксесоари – педал за активация и 3бр. защитни очила за работа.Да има включени аксесоари, инструментариум за аблация на фистули и хемороиди.Да има включени аксесоари – инструментариум за директно въздействие на фокусиран лазерен лъч върху тъканите (позиция „лазерен скалпел“).Да има удобен и ергономичен накрайник/ръкохватка/ за работа с директен контрол върху тъканите.Да има система за отвеждане на изпаренията от въздействието на лазерната енергия върху тъканта, работеща синхронно с основното излъчване.Манипулаторът за въздействие върху тъканите да се стерилизира лесно и бързо чрез автоклавиране, газова или плазмена стерилизация.Манипулаторът да е пригоден за многократна употреба.Апаратът да се предлага с няколко/поне 4/ манипулатораАпаратът да се предлага със или в собствена автономна подвижна платформа за транслокация между операционните зали. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №32 „СИСТЕМА ЗА УЛТРАЗВУКОВА ДИСЕКЦИЯ И АСПИРАЦИЯ ЗА ОТВОРЕНА И ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ НА ПАРЕНХИМНИ ОРГАНИ “**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 32.1 | **Система за ултразвукова дисекция и аспирация за отворена и лапароскопска хирургия на паренхимни органи**  | Да има захранване по мрежа 220/240 VДа има защита по мрежа и от токови удари съгласно БДС и ISSO 9001 или еквивалент.Да има генератор на ултразвукови вълни с честота по-голяма от 22 kHz и звукова мощност не по-малка от 200 dBe/грам тъкан.Да има автономност, мобилност и собствен тролей.Да има вакуум аспиратор, осигуряващ вакуум, не по-малък от 0,8 Bar.Да притежава собствен дисплей, показващ ултразвуковата мощност в проценти.Да притежава ергономичен и лесен тъч скрийн дисплей или периферно да дисплея управление по цифров път.Да има възможност за активиране в 2 режима самостойно и успоредно с друг електрохирургичен инструмент.Да има възможност за активиране чрез педал или дигитално.Да има два режима за работа – за лапароскопска и отворена хирургия.Да има вибрационен накрайник (ръкохватка) за отворена хирургия и съответния необходим хирургичен аксесоар инструментариум за отворена хирургия, както и кабел за връзка към апарата.Да има вибрационен накрайник (ръкохватка) за лапароскопска хирургия и съответния необходим хирургичен аксесоар инструментариум за лапароскопска хирургия, както и кабел за връзка към апарата.Накрайниците да бъдат лесни за стерилизиране и да може да се стерилизират в етиленова среда или автоклав.Накрайниците и наконечниците да бъдат за многократна употреба.Накрайниците и наконечниците да бъдат с възможност за ултразвукова дисекция и аспирация, както и да притежават по възможност режим за безаспирационна ултразвукова вибрация. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №33 „КОМБИНИРАНА СИСТЕМА ЗА ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ – II-РИ ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТАРИУМ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 33.1 | **Комбинирана система за лапароскопска хирургия – II-ри пълен комплект инструментариум** | Оптика 33 см 5 мм 30 градуса самостойна с вградена проведенасветлина за външен световодОптика 33 см 10 мм 300 самостойна с вградена проведенасветлина за външен световод – 2 бр.Монополярен кабел за лапароскопски инструменти – 2 бр.Биполярен кабел за лапароскопски инструменти – 2 бр.Троакар (10-11)х(100-110)mm, кранче за инсуфлация – 2 бр.Острие за троакар (10-11)x(100-110)mm – 1 бр.Троакар (5-6)х(100-110)mm, кранче за инсуфлация – 2 бр.Острие за троакар (5-6)x(100-110)mm – 1 бр.Редуктор за троакар 13/(10-11) към 5mm – 2 бр.Атравматичен граспер 5х330-350mm, тип Йохан, челюсти 22-28mm – 2 бр.Атравматичен граспер 5х330-350mm, с лумен (за мехур), челюсти 22-28mm – 2 бр.Дисектор 5х330-350mm, тип Мериленд, челюсти 17-19mm – 2 бр.Атравматичен граспер 5х330-350mm, плоски браншове, челюсти 18-22mm – 2 бр.Биопсична щипка 5х330-350mm, чашковидни браншове, с шип – 1 бр.Ножица Метценбаум 5х330-350mm, монополярна, браншове 18-20mm – 2 бр.Ножица Метценбаум 5х330-350mm, монополярна, браншове 14-16mm – 1 бр.Електрод-кука 5х330-350mm, монополярна – 2 бр.Електрод-стъпка 5х330-350mm, монополярна – 2 бр.„Бор“адаптори за накраиници – 5 бр.Комплект за инсуфлация и аспирация на газове – 3 бр.Канюла за аспирация и иригация 40 см , 5мм – 1 бр.Травматичен граспер 10х330-350mm, тип тризъбец, челюсти 42-48mm – 1 бр.Биполярен граспер 5х330-350mm, тип Йохан, челюсти 15-20mm – 2 бр.Ретрактор ветрило 5х350-370mm – 1 бр.Дисектор с двойно извити върхове 2 см – 1 бр.Клампа атравматична с двойно извит връх 2см с 90 и 45 градуса – по 2 бр.Клампа тип Кобра с 2 см връх – моноартикуларна и биартикуларна – по една от видДисектор 10мм поне 33 см с двойна извивка на върха и дължина на върха 3 или 4см – 1 бр.Граспар 10мм поне 33 см тип Оверхолт – 1 бр.Граспар 10мм поне 33 см тип Алис – 1 бр.Граспар 10мм поне 33 см тип Де Бейки – 1 бр.Граспар 10мм поне 33 см тип Микстар – 1 бр.Бебкок клампа 10мм поне 33 см – 1 бр.Екартьор синцитиален пластичен с променлива форма за екартиране или захват тип „кука“- 5мм поне 33 или 36 см – 2 бр.Иглодържател 33 см с прави върхове – 1 бр.Иглодържател 33 см с криви върхове – 1 бр.Дръжките на инструментите да са пригодени за монополярен ток, както респективно и самите инструменти, служещи за дисекция. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №34 „АПАРАТУРА ЗА ТРАНСАНАЛНА ХЕМОРОИДАЛНА ДЕЗАРТЕРИАЛИЗАЦИЯ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 34.1 | **Апаратура за трансанална хемороидална дезартериализация от нов тип (второ поколение)** | Система за доплер-базирана деартериализация на хемороидални артирии състояща се от: електронно устройство (размери 340/300/170 мм и тегло 6 кг.) със светловод тип разскачащ се фибро-оптичен кабел изграден от стъклени нишки с подсилен силиконов лист, LCD дисплей 2 редици х 20 колони, високочувствителна цифрова доплер сонда -доплеров модул с честота 8 MHz, светлинен халогенен източник, пневматичен педал (за бързо включване / изключване на доплер сигнала).Техническа информация:Захранване :Волтаж: 115-230 ± 10% VАбсорбция: 100 VАЧестота: 50-60 HzДисплей: Матрица 2 редици х 20 колониОсветление:-Тип: Халогенна- Волтаж : 10 V- Мощност: 50WДоплер модул : - Честота: 8 MHz- Излъчване: Непрекъснато- Дълбочина на чувствителност : 3-8 мм- Аудио честота : 300-2000 HzТип на изолацията : BF (Според IEC/EN 60601-1)Светловод:- Тип: Разскачащ се фибро-оптичен кабел- Материал : Стъклени нишки с подсилен силиконов листТегло: 6 кгРазмери: 34/30/17 смУсловия за работа и съхранение:- Операция : 10-30 градуса, 70% относителна влажност- Съхранение: 0-40 градуса, 70% относителна влажност |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №35 „ПОРТАТИВЕН МОБИЛЕН ЕХОГРАФСКИ АПАРАТ С МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ТРАНСДЮСЕР“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 35.1 | **Портативен мобилен ехографски апарат с многофункционален трансдюсер** | Компактен с цветен течнокристален или LED-дисплей, по възможност с тъч-скрийн функция.Размер на дисплея поне 14“ инча с висока резолюция (ултра HD)Многофункционален широколентов трансдюсер, позволяващ повърхностно и дълбоко ехографско обследване – повърхностни структури, подкожие,повърхностни вени и щитовидна жлеза, паренхимни коремни органи, оценка на свободно подвижна течност в коремна кухина.Комбиниран трансдюсер за кардиоизследванеСофтуер за абдоминални и повърхностни структури Възможност за измерване на скоростта на кръвотока в порталното, лиеналното, реналното и артериалното хепатално кръвообращение, в магистралните абдоминални кръвоносни съдове.Възможност за оценка на индекса на резистентност на артериален кръвоток.Пулсов доплер, М-мод , кардиологичен софтуер, възможност за измерване на сърдечна фракция на изтласкване и градиенти на налягане.Power доплер, Цветен доплерВъзможност за оценка на обема на патологични кухини ,или на изливи в естествени кухини.Портативен, преносим с автономно захранванеВъзможност за архивиране и сортиране на данните от направеното изследване.Ергономичен, лесен и бърз за употреба.Опаковка в подходящ защитен куфар или кутия |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №36 „СЪВРЕМЕННА СИСТЕМА, ОКОМПЛЕКТОВАНА ЗА БИПОЛЯРНА, АРГОН-ПЛАЗМЕНА И УЛТРАЗВУКОВА ДИСЕКЦИЯ И КОАГУЛАЦИЯ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 36.1 | **Съвременна система, окомплектована за биполярна, аргон-плазмена и ултразвукова дисекция и коагулация** | Електрохирургична платформа съчетаваща следните функции: моноплярна електрохирургия, биполярна електрохирургия и тъканно запояване (фузия) на тъканиУправление чрез четири-квадрантен контролен LCD “touch screen” екранДва монополярни извода , един биполярен извод и един извод за инструменти за запояване (фузия) на съдове и тъканни снопове.Възможност за включване към платформата на Аргон плазма коагулаторСертификат за запояване на съдове и тъканни снопове, белодробни артерии и вени и лимфни съдове с диаметър поне до 7мм.Контрол/обратна връзка с мониторинг – възможност за контролирана промяна на волтажа, мощността и силата на тока като функция на промяната на импеданса на тъканта в реално време – минимум 400 000 пъти в секунда. Време за фузия (запояване на съдовете и тъканни снопове) – от 1 до 4 секундиСистема за осъвременяване на софтуера онлайн, позволяваща лесно сваляне на последната версия софтуер по всяко време от интернет, чрез персонален компютър, за адаптиране на платформата към нови инструменти. Автоматично разпознаване на инструментите и подаване на оптимална мощност, както и автоматично порсветляване на активния “touch screen”квадрант за съответния инструмент.Монополярен режим на работа със симултанна дисекция и хемостаза.Възможност за промяна на мощността и режима на работа (Cut, COAG или дисекция с хемостаза) от стерилното поле.Вътрешна памет минимум 4GBАвтоматично разпознаване на ситуации на неправилно запояване(фузия) и изписване различни предупреждения на екрана.Непрекъснато мониториране на съпротивлението в обратния електрод, съпоставяне със стандартните граници на безопасност и минимализиране на фалшивите аларми при незначителни отклонения. Адаптиране към индивидуалните характеристики на пациента чрез измерване на контактното съпротивление в началото на процедурата.Генератор, батерия и зарядно устройство за безкабелен ултразвуков нож за рязане и коагулация на съдове с диаметър до 5мм.Инструменти:Еднократен монополярен активн електрод (писалка) с 3 бутона за режим на работа CUT, COAG и дисекция с хемостаза, с възможност за промяна на мощността чрез плъзгач- потенциометър от стерилното поле – 2 бр.Еднократни универсални двуделни самозалепващи се обратни електроди с хидратиращ гел с повърхност 140см2 – 50 бр.Кабел за обратни електроди с дължина минимум 4,5м – 1 бр.Двуделен монополярен педал.Инструмент за запояване на съдове с диаметър до 7мм за конвенционална хирургия, за еднократна употреба, 18,8см дължина, с фини, закривенина 28 градуса челюсти с керамично покритие, 16,5 мм дължина на запояване, с възможност за активация през ръкохватката или с педал – 1 бр.Инструмент за запояване на съдове с диаметър до 7 мм за конвенционална хирургия, за еднократна употреба, 18 см дължина, с нож, вграден в инструмента, ротация на ствола до 180 градуса, закривени челюсти до 14 градуса и дължина на челюстите 3,6 см – 1 бр.Ултразвуков дисектор за еднократна употреба, 5мм диаметър; 39см дължина; 14,5мм активен връх с ключ за заключване на генератора – 6 бр.Количка(тролей) за електрохирургическа платформа – 1 бр. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №37 „ОПЕРАЦИОННА ЛАМПА С КАМЕРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДАВАНЕ НА ОБРАЗ В УЧЕБНА ЗАЛА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 37.1 | **Операционна лампа с камера за директно предаване на образ в учебна зала** | Задължителни характеристики на телата на лампатаТехнология - LED - не по-малко от 100 светодиода, не по-малко от 400 рефлектораТяло на лампата с диам. не повече от 75 см и тегло не повече от 16 кг - 2 брояНоминална осветеност - не по-малко от 160 000 lxДълбочина на осветление - близка граница не повече от 80 см; далечна не по-малко от 120 смРаботна цветна температура - поне 4 нива в границите 3500 до 5000 КИндекс на предаване на червеното не по-малък от 96Диаметър на светлинното поле - минимален диаметър не по-голям от 16 см, максимален диаметър не по-малък от 29 смСредна LED живот - не по-малко от 40 000 часаКонсумация (мощност) - не повече от 80 W**Задължителни характеристики на камерата**Минимална резолюция FUL HD 1080iТип на чипа 1/3" CMOSСъотношение на екрана 4:3 и 16:9Безжичен пренос на видеосигналРаботно растояние - минимално не по-голямо от 10 мм, максимално не по-малко от 800 ммМинимална осветеност - не повече от 12 lxОптично увеличение - не по-малко от 10ХЦифрово увеличение - не по-малко от 12ХФокусно разстояние минимално не по-голямо от 5,1 мм, максимално не по-малко от 51 ммАвтоматична бленда - с граници не по-малки от 1/2s до 1/10000sСъотношение сигнал/шум - не по-малко от 50 dBИзходи за видеосигнал: най-малко - 2x HD-SDI; 1x DVI |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №38 „РЕНТГЕНОНЕГАТИВНА ОПЕРАЦИОННА МАСА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНТРАОПЕРАТИВНА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ПРИ ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА ГОЛЕМИ СТАВИ И СПИНАЛНА ХИРУРГИЯ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 38.1 | **Рентгенонегативна операционна маса с възможност за интраоперативна образна диагностика при ендопротезиране на големи стави и спинална хирургия.** | **Задължителни характеристики:**Максимална тежест на пациента: не по-малка от 560 кгТегло на масата - не повече от 330 кг.Повдигане на плота – електрохидравличноРазмери: дължина не по-малка от 2100 мм, широчина - не по-голяма от 535 ммДвижение във височина: минимална височина не по-голяма от 575 мм; максимална височина не по-малка от 1180 mmНадлъжно движение не по-малко от 430 ммДвижение на гръбната секция не по-малко от: нагоре - 90°, надолу - 45°Тренделенбург не по-малко от: 30°÷ 30°Латерален наклон не по-малко от: 20° ÷ 20° Движение на секциите за крака не по-малко от: нагоре 30°, надолу 90°Движение на секциите за главата не по-малко от: нагоре 45° , надолу 90°Достъп за образна диагностика - достъп не по-малко от 1150 мм, латерален прозорец не по-малък от 465 ммДвижение върху 4 електропроводими колела с диаметър не по-малък от 80 ммАвтоматична компенсация на неравности на пода до не по-малко от 8 ммРъчно дистанционно управление с вградено осветление за работа в затъмнена среда, допълнителен панел за управление върху колоната на масатаМатериал на плотовете - рентгенонегативен - да е изработен от въглеродни нишки**Задължителна окомплектовка**Облегалка за глава – с регулируеми наклон, с дължина не по-малка от 35 мм – 1 бр.Секция за крака с функция за раздалечаване на краката с дължина не по-малко от 675 мм – 1 бр.Поставка за ръка над гавата с дължина не по-малка от 510 мм, ширина не по-малка от 140 мм, регулиране на височина не по-малко от 350 см, регулиране по дължина не по-малко от 175 мм– 1 бр.Анестезиологичен екран с регулиране на височината не по-малко от 650 мм – 1 бр.Маншет за прикрепване на ръка към анестезиологичен екран с щирина не по-малка от 120 мм – 1 бр.Ремък за прикрепване на крак с ширина не по-малко от 85 мм и дължина не по-малко от 850 мм (комплект от 2 броя) – 1 бр.Комплект за позициониране на пациента в странична позиция вкл. Две правоъгълни подпори с ширина не по-малка от 85 мм, височина не по малка от 220 мм; и кръгла подпора с диам. не по-малък от 100 мм – 1 бр.Рентгенонегативен удължаващ плот - с дължина не по-малка от 910 мм, осигуряваща 360° рентгенов прозорец с дължина не по-малка от 730 мм – 1 бр.Релса за прикачване на аксесоари за рентгенонегативен плот – 2 бр.Екстензионен модул - рентгенонегативен, с възможност за измерване на силата на тракция, да е изработен от въглеродни нишки - комплект вкл. Приставка за екстензия и количка за съхранение. – 1 бр.Поставка за крак във флексия и абдукция за екстензионен модул – 1 бр.Приставка за крака за екстензионен модул – 1 бр.Клампа за прикачване на аксесоари с кръгъл профил с диам. до не по-малко от 20 мм, и квадратен и правоъгълен профил с размери до не по-малки от 20Х20 мм – 3 бр. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №39 „СИСТЕМА ЗА АРТРОСКОПИЯ И МИНИНВАЗИВНА ОРТОПЕДИЧНА /КОСТНА/ ХИРУРГИЯ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 39.1 | **Система за артроскопия и мининвазивна ортопедична /костна/ хирургия** | Размери – ширина не повече от 32 см; дължина не повече от 44 см; височина не повече от 13 см;Маса не повече от 10 кг;възможност за прикачване на три устройства и два педала за управление едновременно; управление чрез екран чувствителен на допир;запис на индивидуални профили с настройки за работа на управляваните устройстваАвтоматично разпознаване при прикачване на устройство.Автоматично разпознаване на шейвърните ножчета и запазване на специфични предварително избрани настройки.Графична и звукова индикация за посоката на въртене.Вградена иригационна помпа;**Дръжка за шейвър – 1 бр.**Максимална скорост на въртене не по-малка от 11 000 об./минАвтоклавируема;Маса не повече от 260 гр.поне три бунона за управление, с програмируеми функции;Лост за дозиране на аспирацията**Универсално устройство за пробиване и рязане за хирургия на малки кости – 1 бр.**устройството да е канюлирано с диаметър не по-малък от 4 мм;размери – дължина не по-голяма от 140 мм; височина не по-голяма от 140 мм, ширина не по-голяма от 30 мм;маса – не по-голяма от 500 гр.Скорост на въртене – не по-малка от 1500 об./мин.устройството да има два спусъка за бърза смяна на посоката на въртене и възможност за осцилации, с опция за заключване за безопасност при работа;устройството да притежава система за бързо прикачване на накрайниците чрез заключващ бутон разположен върху корпуса**Накрайник за пробиване тип „Якобс“ за малки кости – 1 бр.**да е канюлиран с диаметър не по-малък от 4 мм;максимален диаметър на бургии не по-малък от 6 мм**Накрайник за римериране тип „Якобс“ за малки кости – 1 бр.**да е канюлиран с диаметър не по-малък от 4 мм;максимален диаметър на бургии не по-малък от 6 мм**Накрайник за киршнерови игли – 1 бр.**диаметър на иглите от 0,7 до 1,8 мм**Накрайник за киршнерови игли – 1 бр.**диаметър на иглите от поне от 2 до 3,2 мм**Накрайник за осцилиращо рязане – 1 бр.**възможност за прикачване на острието под различен ъгъл спрямо оста на осцилиране през 45°възможност за променливо позициониране на осцилиращата глава спрямо оста на накрайника през 45°**Захранващ кабел за универсално устройство – 1 бр.**дължина не по-малко от 300 мм |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №40 „УСТРОЙСТВА ЗА МИНИИНВАЗИВНА ОРТОПЕДИЧНА ХИРУРГИЯ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| **40.1****40.2****40.3****40.4****40.5** | **Бормашина с два спусъка****Накрайник тип Якобс****Универсален накрайник****Осцилиращ трион за рязане** **Реципрокиращ трион за рязане** | устройството да е канюлирано с диаметър не по-малък от 4 мм;- устройството да има два спусъка за бърза смяна на посоката на въртене и възможност за осцилации, с опция за заключване за безопасност при работа;- устройството да притежава система за бързо прикачване на накрайниците чрез заключващ пръстен в предната част на корпуса на устройството;- устройството да има два режима на работа, без необходимост от смяна на накрайниците: режим на пробиване с предаване на скоростта 1:1; режим на римериране с предаване на скоростта 4:1; смяната на режимите се извършва чрез завъртане на превключващ пръстен в предната част на устройството;- скорост на пробиване не по-малко от 12000 оборота/мин.накрайникът да е канюлиран с диаметър не по-малък от 4 мм; за бързо прикачване на римери и бургии тип Хъдсън/Модифициран Тринкъл: - накрайникът да е канюлиран с диаметър не по-малък от 4 мм;- да притежава универсална система за бързо прикачване чрез подвижен заключващ пръстен;да има възможност за фиксирано позициониране на главата спрямо корпуса на устройството през 45° чрез заключващ бутон върху корпуса.- триона да предлага два режима на рязане с различна скорост на осцилиране, до не по-малко от 12000 осцилации/мин. скорост на рязане - не по-малко от 13 000 осцилации/мин.да притежава универсална система за бързо прикачване на остриета в две равнини**Захранващ кабел** – 3 бр. дължина не по-малко от 300 мм |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №41 „АПАРАТ ЗА ФАКОЕМУЛСИФИКАЦИЯ И ПРЕДНОСЕГМЕНТНА ХИРУРГИЯ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| **41.1** | **Апарат за факоемулсификация и предносегментна хирургия** | Апаратът е предназначен за хирургия в преден очен сегмент – факоемулсификация и предна витректомияОбщи и задължителни изисквания:Напълно затворена неинвазивна работна касетаСистема за гравитационна иригацияПеристалтична помпа за аспирацияУлтразвуков наконечник и върхове, позволяващи работа през микроразрез ( по-малко от 2,4 мм ) – 2 бр.Система за диатермия и предна витректомияБезжичен педал за управление с възможност за програмиране на функциите. Възможност за настройка на отделните позиции на педала.Дистанционно управление ( по възможност)Специфични изискванияНаличие на система за поддържане и компенсиране на вътреочното наляганеНаличие на наконечник с комбинирано действие ( надлъжно и по оста )Наличие на преден витреотом с повече от 1000 разреза в минутаРаботна масичка с регулируема позицияАвтоматично сканиране и разпознаване на използваните консумативи |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №42 „БИОМИКРОСКОП (ШПАЛТ-ЛАМПА)“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 42.1 | **Биомикроскоп (шпалт-лампа)** | **Технически изисквания за биомикроскоп ( шпалт-лампа) с****електрическа масичка и Голдман-тонометър.**Да има конверегентна оптика с две или три увеличения: 10х, 16х, 25хОптична сила на окулярите: 12.5хВъзможна корекция на окулярите: -5.0 Д до + 3.0 ДДължина на оптичния сред: 0- 14.0 ммоШирочина на оптичния срез: 0- 14.0 ммоЪгъл на ротация на оптичния срез: 0- 180оИзточник на светлина: LED с плавно регулиране на яркосттаЗадължителни филтри: Red Free и BlueДа позволява монтиране на апланационен тонометър по Голдман.Инструментална електрическа масичка за биомикроскоп – дапозволява монтирането на биомикроскоп.Да има товароносимост: не по-малко от 35 сг.Да има възможност за плавно управление на височината на плота**Технически изисквания към апланационен тонометър по „Goldmann”.**Диапазон на измерване: 0 до 80 mmHg +/- 0.5 mmHg стъпкаДопълнителна (резервна) призма в комплекта:Кит за монтиране към биомикроскоп |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №43 „АВТОРЕФРАКТОМЕТЪР “**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 43.1 | **Авторефрактометър** | **Технически изисквания за авто-рефрактометър**Апаратът е предназначен за измерване на клиничната рефракция при възрастни и деца.Минимален размер на зеницата при измерване - 2 ммИзмерване на сферична рефракция: от -25.0Д до + 22.0 Д през 0.12 Д или 0.25 ДИзмерване на цилиндрична рефракция: от 0 до 10.0 Д през 0.12 Д или 0.25 ДИзмерване на ъгъл на астигматична рефракция: 00 до 1800 (през 1 градус)Да има сензорен екран за управление:Възможно междузенично разстояние при измерване до 85 ммВръзки: USB, RS-232C, LAN |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №44 „СИНОПТОФОР “**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 44.1 | **Синоптофор** | **Технически изисквания към синоптофор**Диапазон на междузенично разстояние :45 до 80 ммВертикално движение на подбрадника : до 60 ммХоризонтално движенише на подбрадника: 45 ммРутиране на главата: ъгъл на елевация 300ъгъл на депресия: 300ъгъл на конвергенция и девиация: 500ъгъл на дивергенция 400ъгъл на рутиране на картинкитке +/- 200Картинки по двойкиЗа едновременно: 5 двойкиЗа стереоскопично изследване: 5 двойкиЗа фузия: 5 двойкиТест на “Maddox”: 1 двойкаТест за ъгъл Карра: 1 двойкаТест за послеобрази: 1 двойкаАвтоматична светкавица: 30 до 150 пъти в минутаРежими – едноочни: изключено, светене, мигане (за всяко око поотделно)Режими – двуочни едновременно мигане и алтернативно миганеДа има ръчно управление на светенето и мигането за всяко око поотделно. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №45 „ЕХОГРАФСКИ АПАРАТ С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА СТАВНИ И МУСКУЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – АПАРАТ ЗА НАДЕЖДНА НЕОНАТАЛНА И ПЕДИАТРИЧНА УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 45.1 | **Ехографски апарат с възможности за диагностика на ставни и мускулни заболявания – апарат за надеждна неонатална и педиатрична ултразвукова диагностика** | **Образни възможности**Задължителни режими на работа: 2D режим, М режим, Цветен М режим, Цветен Доплер, Непрекъснат Доплер, Спектрален Тъканен Доплер, Цветен Тъканен Доплер, Мощен Доплер, Пулсов Доплер и HPRF ДоплерВисокосензитивен режим за визуализация на много малки съдове, незавивимо от ъгъла на сканиранеЗадължителен триплекс в реално време на Пулсовия Доплер за всички параметри на скоросттаТъканно хармонично изображение с кодирана фазова инверсия за максимална контрастна резолюцияРеконструкция на голяма анатомия и представянето й в единичен образ на екранаТрапецовидно изображение на линейна сондаПолучаване на мултипланарен образ, получен от различни равнини на сканиране и представени в един образ в реално време – до 9 линии на сканиранеТехнология за подобряване качеството на образа в реално време чрез редуциране на зърнистия образ, запазвайки пълната клинична информация – в реално времеАвтоматична оптимизация на образните параметри спрямо дълбочината на сканиране в В-режим с натискане на един бутонАвтоматична оптимизация на Доплер спрямо дълбочината на сканиранеПозоново регулиране на усилването, в дълбочина и латерална посока, от хардуерни плъзгачи на конзолатаФункция томографски образ чрез продължително сканиранеНабор от диагностичен софтуер за кардио-васкуларни приложения и повърхностни структуриФизиологични трасета – изображение с висока резолюция на респираторни и ЕКГ трасетаМаксимален динамичен обхват – не по-малък от 232 dBНай-малко 1024 електронни процесорни канали**ИЗМЕРВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ОБРАЗИ**Вграден разширен кардиологичен пакет (възрастни, деца, фетално сърце)Задължителни вградени калкулационни пакети за следните клинични приложения: съдово, педиатрично, транскраниално (възрастни и неонатално), абдоминално, мускуло-скелетно, малки части.Автоматично трасиране на ДоплераВградена база данни за пациентите – архивиране на образи, кинопримки, рапорт от изследването и данни на пациентите с възможност за последваща постобработка, измерване, анализ и генериране на нови рапорти.Задаване на предварителни настройки на образа от потребителя.Създаване на собствен профил и собствени формули за калкулация от потребителя.Възможност за придобиване и преглеждане на кинопримки с до 1000 кадъра в реално време или дуплекс режимФино регулиране на скоростта на възпроизвеждане на записан клип с цветен тъканен Доплер и цветен Доплер – всеки път когато се извика от архиваВъзможност за по-късна постобработка на архивираните образи и кинопримки, включително манипулация с основни образни параметри, като: усилване, базисна линия, цветни картиФормат на експортираните образи: DICOM, AVI, JPEG, ВМРЕкспортиране на рапортите в PDF форматВграден капацитет за съхранение на пациентски данни и образи ≥ 500 GB, възможност за архивиране на данните на преносима памет чрез USB, наличие на кино-паметЧерно-бял термопринтерВъзможност за връзка с компютър, болнична мрежа**ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНЗОЛАТА**Максимално лека конзола и по възможност LCD Touch панел за управлениеДа притежава минимум 17 инчов LCD монитор, с възможности за промяна в насоките, по височина, наклон, завъртане и накланяние, да се променя работната височина на клавиатуратаДистанционна сервизна диагностика с разрешаване на директен достъп и контрол на функциите на екрана на ехографа, в т. ч. онлайн обучениеМаксимален брой налични активни трансдюсерни порта ≥ 3, като не се брои порта за писалкови трансдюсериВградено CD/DVD RW устройство за експортиране на данниЛесно достъпен USB порт за експортиране на данниТрансторакален трансдюсер с фазова матрица за педиатрично приложение с минимален обхват и изобразявана на екрана работната честота: 2-8MHz., избираеми 4 и повече работни честоти, вкл. и за доплераЛинеен/линеарен трансдюсер за изледване на съдове, малки части, ставни структури, сухожилия, с минимален обхват и изобразявана на екрана работната честота: 4-13 MHz; с избираеми 4 и повече работни честоти за различните режимиКомплект кабели за ЕКГ синхронизация с педиатричен адаптерВграден дигитален чернобял термо-принтер.**Възможност за надграждане:**Възможност за надграждане с микроконвексен трандюсер за сърце/съдове тип писалка с работна честота: 2-5-8MHz;Възможност за надграждане с софтуер за DICOM свързаност към отдалечен DICOM принтер и/или PACS/DICOM сървърАвтоматичен сегментен анализ на камерите и квантификация на движението на миокардните сегментиВъзможност за 3Д реконструкция със стандартните трансдюсери – линеарения и конвексния |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №46 „МИКРОСКОП С КОНФИГУРАЦИЯ ЗА СВЕТЛО ПОЛЕ И ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ, ЗАЕДНО С ЦИФРОВА МИКРОСКОПСКА КАМЕРА КЪМ НЕГО, КОМПЮТЪР И МОНИТОР, СЪВМЕСТИМИ С ПАРАМЕТРИТЕ НА ЦИФРОВАТА КАМЕРА И АКСЕСОАРИ КЪМ ТЯХ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| **46.1****46.2****46.3****46.4****46.5****46.6****46.7****46.8****46.9****46.10** | **Микроскопски статив****Флуоресцентна приставка****Филтри****Гнездо и захранващо тяло****Сменяема живачна лампа****Захранващ кабел****Противопрахов калъф.****Адаптер****Цифрова микроскопска камера****Kомпютърна конфигурация и монитор** | за преминаваща светлина с оптика, коригирана за безкрайност, изработена от стъкло без съдържание на олово и със специална противогъбична обработка. Слот за поставяне на анализатор, вграден в статива. Вградена ирисова диафрагма за изходящия сноп светлина.Наличие на инструмент за сглобяване на микроскопа.План-ахроматни обективи, с оптика, коригирана за безкрайност и лещи от стъкло без съдържание на олово, със следните параметри: 10х (числена апертура: 0,25; работно разстояние.: 10.6 mm, подходящ за покривни стъкла с всякаква дебелина), 20x (числена апертура: 0.4; работно разстояние: 1.2mm ,подходящ за покривни стъкла с дебелина 0,17 мм), 40х (числена апертура: 0.65; работно разстояние.: 0.6 mm, подходящ за покривни стъкла с дебелина 0,17 мм ) и 60х (числена апертура: 0,8; работно разстояние: 0.2 mm, подходящ за покривни стъкла с дебелина 0,17 мм)Широкоъгълни окуляри, увеличение 10х, номер на полето (FN) 20, с оптика, коригирана за безкрайност без съдържание на олово.Вградено Кьолерово халогенно осветление 6V 30W, вграден син филтър и 2 бр. крушки.Тринокулярен тубус с 30° наклон, хеликоиден, с V-образна настройка на междуочното разстояние от минимум 48мм до максимум 75мм, номер на полето (FN) 20; разпределение в пътя на светлината 50/50, възможност за корекция на диоптъра (±5 диоптъра) на един от ръкавите.Двустранни макро- и микровинт (за груба и фина настройка) и механизъм за промяна съпротивлението на движение на макровинта. Стъпка при пълен оборот на макровинта: 25 мм.Механизъм за застопоряване на фокуса - изключва опасността от счупване на обектива и/или покривното стъкло на препарата при смяна на увеличението.Револвер за обективи с пет гнезда.Предметна масичка с размери 188 х 134 мм и възможност за движение по осите съответно 76 mm (X) и 50 mm (Y); държач за едновременно поставяне на 2 препарата.Кондензор тип Abbe, NA 1.25, с маркирана скалас 2 гнезда за филтри, UV предпазващ екранза синя и зелена възбуждаща светлиназа 50 W живачна сменяема лампаза свързване на микроскопа с цифрова микроскопска камера: тип C-mount свързване, с оптика 0.5x, даващa пълния номер на зрителното поле.цветна, минимум 10.6 Mpx, CMOS, размер на чипа ½.3 инча; максимум резолюция при минимум 3,840 х 2,748 пиксела; размер на пиксела 1,67 х 1,67 мкм; режими на биниране: 2х ; време на експозиция от 0,12 µs до 14,6 s; скорост на опресняване на кадъра: най-малко от 3fps до 42fps в зависимиост от при резолюцията, PC интерфейс 2.0 USB; управление с помощта на екранно меню. Софтуер към камерата: възможност за получаване на образ, запис, съхранение и отпечатване на снимки, линия за мащабиране, бял баланс.**CPU** Intel Core i7 (4 or more physical cores >2.5 GHz, 256 kbit L1 cashe)**RAM** 4 GB или повече (8GB препоръчително) 8GB или повече за Windows 7 64bit oперационна система**Твърд диск** Поне 30 GB свободно място**Drive** DVD Rom**Свързване** USB 2.0 (for SC20, SC30, SC50, SC100 and DFG/USB2-It)USB 2.0 with Intel® 82801FB/FBM USB2 Enhanced Host Controller**Захранване** Поне 400W**Oперационна система** Microsoft Windows 7-Professional 64 bits SP1Moнитор Монитор IPS Full HD (21"-24") |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №47 „УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ ЗА ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ И ДОПЛЕР“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 47.1 | **Ултразвуков апарат за трансфонтанелна ехография и доплер** | **Физически характеристики, интерфейс и ергономия на апарата:**-Цифрова ултразвукова диагностична система - Монитор с диагонал минимум 21.5 инча и висока резолюция- Мониторът да има възможност за движение в 3 равнини и промяна на наклонаСензитивен контролен панел за управление с диагонал минимум 10 инча.Шумът от апарата да не надвишава 40 dBАпаратът да е снабден със свободно движещи се колела за лесно придвижванеШирината на апарата да не надвишава 550 мм и тегло 110 кг, позволяващи лесно придвижване между отделенияUSB интерфейс за пренос на данниLAN интерфейс за връзка с болнична информационна система и DICOM 3.0 и DICOM SR съвместимостЗадължителна елевация и ротация на контролния панелТвърд диск с капацитет минимум 500 GBВградено записващо оптично устройство (DVD/CDRW)Минимум 6 USB порта за експортиране на данни и връзка с периферни устройства3 активни конектора за трансдюсери (без писалков трансдюсер)При премахване на трансдюсер, конекторът му трябва да се затваря и да предпазва от прах и повреди.Да има възможност стандартен видео принтер да се монтира вътре в основното тяло на апаратаДа има HDMI цифров видео изход с висока резолюция за връзка към външен мониторЦифров черно-бял видео принтерКонсумацията на електроенергия да не надвишава 650 VAБързо стартиране на апарата – до 2 мин. (120 сек.)**Характеристики на апарата за формиране на ултразвуковото изображение:**Излъчване в пълния честотен диапазон на трансдюсеритеМинимално 2 000000 цифрови канали за обработка на даннитеХибриден генератор на лъчи осигуряващ висока чувствителност при работа с цветен доплер и елиминира загубата на кадрова честота в дуплекс и триплекс режимWindows 7 операционна система- Възможност за допълнителна настройка на честотния диапазонХармоничен образХармонично изображение от ново поколение работещо чрез инвертиран сигнал, за намаляване на артефактите при движение.Възможност за „трапецоидален образ”Динамичен обхват достигащ 256 dBВъзможност за оптимизация на образа с един бутон – да работи и при доплер (оптимизира базова линия и скала)Увеличаване на образа с висока резолюция.Дълбочината да достига до 38 cm.Кадрова честота достигаща 2,200HzДвоен и четворен 2D режимДвоен режим в реално време за 2D и 2Д+ Цветен доплерДигитален контрол на позоновото усилване (TGC) с възможност за запазване на до 4 потребителски настройкиЕкран с интегрирани четири изображения**Методи и възможности за доплерово изображение:**Спектрален (PW) доплер със скорост достигаща 23 kHzМощностен (PD) доплерМощен доплер от ново поколение с висока чувствителност и оказване посоката на кръвотока**Изисквания към софтуера на апарата:**Да има адаптивен сигнален филтър с висока резолюция в реално време, позволяващ динамичен контрол и оптимизиране на качеството на изображенията чрез намаляване на ехо шума, подчертаване на анатомичните граници и повишаване на контрастаСъставно пространствено изображение позволяващо генерирането на съставно изображение от изображения снети под различен ъгъл в реално време и позволяващ работа с конвексни и линеарни сонди.Възможност за използване на сонди базирани на технологията не единичен кристалСофтуер за съхранение на прегледите, редактиране и сравнение на изображениеСофтуер за съхранение на прегледите, редактиране и сравнение на изображениеКино памет минимум 45 000 кадъра**Трансдюсери**Широколентов микро конвексен трансдюсер за педиатрично и неонатологично приложение Честотна лента от 4 до 9 MHzЪгъл на визия не по-малка от 92 0Радиус на конвекса не по-голям от 14 ммБрой елементи не по-малко от 128Педиатричен секторен трансдюсер за кардиологично приложениеЧестотна лента от 3 до 8 MHzЪгъл на визия не по-малък от 90 0Брой елементи не по-малко от 64**Задължителни възможности за надграждане**Широколентов монокристален конвексен трансдюсер за абдоминални, акушерски и гинекологични изследванияЧестотна лента от 1 до 7 MHzЪгъл на визия не по-малко от 70 0Брой елементи не по-малко от 160Възможност за поставяне водач за биопсия |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №48 „ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР С КАПНОГРАФИЯ “**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 48.1 | **Пациентен монитор с капнография** | **Лек стационарен и преносим монитор**- мрежово и акумулаторно захранване- цветен LCD дисплей с диагонал минимум 10 инча- разрешаваща способност SVGA, минимум 800 х 600 точки- скорост на ЕКГ кривата върху екрана: 12.5 / 25 / 50 mm/s- чувствителност: 5 / 10 / 20 / 40 mm/mV- детекция на пейсмейкър- възможност за едновременно изобразяване на дисплея на до 5 криви и цифрови стойности на следените параметрите- 1 ЕКГ отвеждане, с възможност за увеличаване на броя на наблюдаваните отвежданията – при работа с 5-изводен пациентен ЕКГ кабел- възможност за 12-канална електрокардиограма с 10-изводен ЕКГ кабел със запис на 12-те ЕКГ отвеждания в 3-канален режим- 24-часови трендове на всички следени параметри – в табличен и графичен вид,- аларми, с възможност за пренастройване на алармените граници- режими на работа: Възрастни, Педиатричен, Неонатален - с автоматично установяване на съответните алармени граници- инсталиран в пациентния монитор 3-канален термопринтер- тегло – до 5 kg**Параметри:**ЕКГ и сърдечна честота, включително 12-канална електрокардиограмаНеинвазивно кръвно налягане с индикация на систола, диастола и средно артериално наляганеРъчно и автоматично измерване на кръвното наляганеКислородна сатурацияПериферен пулс - честота и графично изобразяване на пулсовата криваДихателна честота и крива на дишанетоТелесна температураКапнография Sidestream **Комплект със следните принадлежности:**- 3-изводен пациентен ЕКГ кабел за възрастни- 5-изводен пациентен кабел- сензор за пулсоксиметрия – клипс за пръст, за възрастни- удължителен кабел за сензор за пулсоксиметрия- маншета за неинвазивно кръвно налягане за възрастен, среден размер- маншета за неинвазивно кръвно налягане за възрастен, широк размер- свързващ шлаух за маншета за кръвно налягане за възрастни- сензор за кожна температура- консуматив за sidestream капнография, за назално приложение – 20 бр.- захранващ шнур |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №49 „СИНХРОНИЗИРАН БИФАЗЕН ДЕФИБРИЛАТОР“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 49.1 | **Синхронизиран бифазен дефибрилатор** | Дефибрилатор синхронизиран бифазентокова форма – импулсна бифазнаавтоматично измерване на контактното съпротивление с пациентаLCD цветен дисплей - диагонал не по-малко от 10 инчавъзможност за едновременно изобразяване на дисплея на 12 ЕКГ отвеждания в режим 6 + 6, при работа с 10-изводен пациентен ЕКГ кабелвграден 3-канален термопринтер, скорост на регистриращата хартия 25 и 50 mm/sпамет за не по-малко от 24 часа графични и таблични трендовемрежово и акумулаторно захранванеминимум 180 шока с максимална енергия или 2 часа мониторинг при работа с един акумулатор и 4 часа мониторинг с 2 акумулаторарегулиране на енергията – мануално, на степени, поне 8-степени, от 2 до не по-малко от 200 Джаулавреме на зареждане до максимална енергия – до 8 sдефибрилаторът да може да работи както с многократни, така и с еднократни дефибрилиращи електроди в мануален режим, по желание на лекаряинсталиран трансторакален пейсмейкър, работещ с еднократни електродиапаратът да може да пейсира и дефибрилира през едни и същи еднократни електроди, свързани към дефибрилатораинсталирана функция 12-канална електрокардиограма за визуализация и запис на 12-те ЕКГ отвеждания в 3-канален режимтегло на дефибрилатора: до 6 kg с два акумулатора и дефибрилиращите многократни електроди**Апаратът да е комплект с:**3-изводен ЕКГ пациентен кабел10-изводен ЕКГ кабел за 12-канален ЕКГ записсензор за пулсоксиметрия, тип щипка за пръст за възрастнимногократни дефибрилиращи електроди за възрастниеднократни дефибрилиращи / пейсиращи електроди, за възрастни – 5 чифтаинсталирани в апарата 2 броя акумулаторни батерии |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №50 „РОБОТИЗИРАНА ЛАЗЕРНА СИСТЕМА В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯТА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 50.1 | **Роботизирана лазерна система в оториноларингологията** | Системата да е базирана на керамична конструкция на тръбата, даваща по-голяма стабилност на мощността и по-голяма температурна стабилност.Дължина на вълната - 10.600nm.Изходна мощност: да позволява работа с енергия 28W или повече.Системата да използва въздушно охлаждане на лазерния източник с цел предпазване от изтичане на охлаждащата течност.Третиращия лазерен лъч на системата да се генерира от лазерен източник с радио-честотно възбуждане. Избягва се използването на активен анод и катод, които са с кратък експлоатационен живот.Микроманипулаторът да позволява размерът на петното да бъде с размер 220 μm или по-малко за фини лазерни интервенции.Микроманипулаторът да има контрол на работна дистанция минимум от 200 до 450мм и функция дефокусиране.Системата да е на модулен принцип, даваща възможност за лесно добавяне на Scanner/Шаблонно третиране/ в по-късен етап.Системата да има артикулиращо рамо, което е уравновесено за работа с микроскоп.Системата да притежава поне следните режими на работа: единичен импулс, импулсен режим, постоянен (cw).Възможност за избор на дължината на работните импулси в диапазона на долна граница: по-малка или равна на 11ms и горна граница: по-голяма или равна на 480ms.Светлинен източник за фиксация със следните параметри: дължина на вълната 635 nm.Оперативен педал за стартиране на различните режими на работаСистемата да има сензорен дисплей. Дисплеят да има възможност за нагласяне в различни работни позиции. Възможност за стерилно боравене с дисплея. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №51 „ДИГИТАЛНА РЕНТГЕНОВА СИСТЕМА ТИП С –РАМО С ЕЛЕКТРОХИДРАВЛИЧНА ПАЦИЕНТСКА МАСА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 51.1 | **Дигитална рентгенова система тип С –рамо с електрохидравлична пациентска маса** | **Мобилна дигитална рентгенова система тип С-рамо****Технически параметри на системата:**Орбитално движение8ангулация: не по-малко от 125˚Моторизирано вертикално движение: не по-малко от 40 смМоторизирано вертикално движение: не по-малко от 40 смАнгулация (странична ротация): мин. +/- 190˚Разстояние източник – ЕОП: не по-малко от 95 смГенератор: мин. 1,2 kW с честота 40 kHz;Свобоно пространство в С-дъгата: не-по-малка от 70 смХоризонтално преместване на С-дъгата: не по-малко от 20 см;Способност за движение успоредно на пациентската маса;**Образна система:**Дигитална образна система с висока резолюция за обработка, съхранение и архивиране на образите;Твърда памет за съхраняване на образи с капацитет не по-малък от 200 2D образа при матрица 1к х 1к;Възможност за допълнителна обработка на образа:подсилване на контурите в реално време;филтрация на шума;ротация на образа на 360о в реално време и като постобработка;цифрово уголемяване;регулиране на кнтраст и яркост в реално време и като като постобработка;превключване позитив/негатив 1инверсия на образа;Превключване позитив/негатив (инверсия на образа);CD/DVD за автоматично архивиране на образи в DICOM формат;USB порт за експорт на отделни образи в DICOM формат или компютърен формат (по избор);DICOM функции:Обмяна на образна информация от изследването в DICOM информационната мрежа: изпращане и архивиране на образи;Печатане на образи на DICOM принтер;DICOM рапорт за дозата;Напълно комплектован хардуерно и софтуерно апарат за работа с инсталираната PACS/RIS система;ЕОП с размер 23 см (9”);Два цветни TFT монитора с мининимален диагонал 19 инча и оптимална резолюция (1280х1024 пиксела);Възможност за добавяне на ръчно дистанционно управление за основните образни функции;**Рентгенова тръба:**Рентгенова тръба със стационарен анод и минимум един фокус;Размер на фокуса: не-повече от 0,8 mm;Собствена филтрация: минимум 3 мм Al-еквивалент;Високочестотен, инверторен, генератор;Обхват на kV: мин. 40÷110 kV;Вградена дозиметрична камера за контрол на повърхностната доза и нейното натрупване;Система за автоматична калкулация и оптимизация на експонационните данни;Безлъчево позициониране на колиматора на база последния запаметен образ;Различни режими на работа: непрекъсната скопия, импулсна скопия и дигитална снимка с мчаксимален ток;**Електрохидравлична пациентска маса и аксесоари****Общи условия:**Електрохидравлична, поне трисекционна с електрохидравлично регулиране на: височина, Тренделенбург/обратен Тренделенбург;Механично задвижване на гръбна секция, секция глава и секция кракаРентгенопрозрачна маса, поне трисекционна, мобилна конструкция – от киселинно-устойчива неръждаема стомана с централно заключване и окомплектована с висок клас антистатичен полиуретанов матрак с антибактериално покритие със сребърни йони;**Технически характеристики:**Обща дължина на масата със секционния плот - 2100 мм ± 20 ммШирина на плота на масата - 500 мм ±5 ммОбща ширина на секционния плот на масата - 560 мм ±5 ммРегулиране на височината (с матрака) - 750 мм-1200 ммЪгъл на наклона на задната облегалка 45°; + 85° ±3Ъгъл на наклона на облегалката за крака - надолу 90о; нагоре 20о, ± 3оЪгъл на въртене на облегалката за крака - макс. 180 оЪгъл на страничен наклон - ± 20о, ± 10оЪгъл на наклона на облегалката за главата - нагоре 45о; надолу90о ± 3оТренделенбург/обратен Тренделенбург - ± 40о ± 3оНадлъжно преместване на плота на масата - не по-малко от 300 ммТегло на масата - 240 кг. ± 5 кг.Максимално работно натоварване - 225 кг. ± 5 кг.Мощност - 24VБатерии (херметични, без поддръжка) - 12V, 7 амперчаса, 2 брояВреме за зареждане на батериите - под 12 ч.Работно време между две зареждания на батериите - приблизително 60 манипулацииЗарядно устройство за батериите – вграденоМощност на зарядното устройство - 230V 50/50 HzКонсумирана мощност от мрежата - 0,5А/230VСтепен на защита - ІР-Х4Клас на защита срещу електрическа парализа – ІАвтоматична компенсация на неравности по пода - до не по-малко от 8 ммДостъп за образна диагностика - мин. 1150 мм**Окомплектовка:**подпора за ръка за инфузия – 1 бр.позициониращ вакуум матрак (универсален) с размери 200 х75 см., изграден от микротопки стиропяна, рентгенопрозрачен – 1 бр.противоплъзгащо фолио за операционна маса – 1 бр.помпа за вакуум матрак – 1 бр.колан за прикрепаване на двата крака: поне 850Х85 мм – 1 бр.странична подпора – 1 бр.Маншет за фиксация на ръка – 1 бр. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №52 „ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ СЪВРЕМЕННО ЛАПАРОСКОПСКО ОБОРУДВАНЕ ОТ НАЙ-ВИСОК КЛАС С ПРИНАДЛЕЖАЩ ИНСТРУМЕНТАРИУМ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| **52.1****52.2****52.3****52.4****52.5****52.6****52.7****52.8****52.9****52.10****52.11****52.12****52.13****52.14****52.15****52.16****52.17****52.18****52.19****52.20****52.21****52.22****52.23****52.24****52.25****52.26****52.27****52.28****52.29****52.30****52.31****52.32****52.33****52.34****52.35****52.36****52.37****52.38****52.39****52.40****52.41** | **Видео тролей****Универсална ендоскопска видео система****Ендоскопски медицински монитор****Видео лапароскоп с 3D функция****Видео лапароскоп със стандартна HDTV функция 2D****Софтуер за медицинска документация****Модул за запис на 3D филми****Инсуфлатор на въглероден диоксид****Иригационна помпа****Многофункционален електронож****Ултразвуков хирургичен генератор****Комбиниран ултразвуков трансдюсер****Тролей за електронож и ултразвуков генератор**Монополярен кабел Биполярен кабел Троакар Острие Троакар Острие Троакар Острие Троакар Острие Редуктор Атравматичен граспер Атравматичен граспер Дисектор Атравматичен граспер Биопсична щипка Ножица Ножица Електрод-кука Електрод-стъпка Електрод-стъпка Биполярен граспер Клипапликатор Инструменти Ретрактор Ретрактор Канюла Канюла  | Медицински тролей за ендоскопското оборудванеДа има захранване с вграден изолационен трансформаторПоне 4 рафта за апарати и капак на задната частГумирани колела, поне две от които да са спирачниРамо за LCD монитор, капацитет поне до 15kgПодвижен рафт за клавиатураПоставка за педалПоставка за две газови бутилкиВидео системата да съдържа модул/модули за видео обработка и модул за генерация на светлинаДа може да работи в режим на триизмерно изображение (3D) и в стандартен HDTV режимДа бъде съвместима със следните видове ендоскопи: видео лапароскопи с 3D функционалност; видео лапароскопи за стандартно HDTV изображение; глави за камера за лапароскопия; гастроскопи и колоноскопиДа има резолюция HDTV 1080pДа има формат на изходния TV сигнал 16:9 или 5:4Поне два изхода за HDTV 2D сигнал – HD-SDI или DVI-DПоне два изхода за 3D сигнал – HD-SDI или DVI-DДа има функция картина-в-картинатаМодулът за генерация на светлина да е ксенонов с основна екзаминационна лампа поне 300W. Да има вградена резервна халогенна лампа с автоматично сработване. Да регулира осветяването под автоматичен светлинно-диафрагмен контролДа има памет за предварително въвеждане на поне 10 пациента – номер, име, възрастАксесоари – всички необходими кабели за свързване на систематаЗахранване 220-240V, през токов адаптер или чрез директно включванеДа е с LCD матрицаФормат на екрана 16:9 или 16:10Диагонал на екрана поне 24“Резолюция минимум 1920х1080Яркост минимум 400cd/m2Контраст минимум 700:1Входове – съвместими (без конвертор) с HDTV изходите на видео процесораДа поддържа триизмерно (3D) изображениеЗрителен ъгъл в 3D режим поне 50º при разстояние над 300mmЗрителен ъгъл в 3D режим поне 85º/85ºФункция картина-в-картинатаАксесоари – 3D очила, 3бр. с рамки и 3бр. без рамки (клик-он)Да бъде ендоскоп с вградени чипове на дисталния крайДизайнът да е моноблок – интегриран кабел за светлина и образен сигнал, неразглобяемРазмери: диаметър 10mm, работна дължина 350-370mmПосока на зрение 0ºШирочина на зрителния ъгъл поне 80⁰Флексия на дисталната част на лапароскопа нагоре/надолу/наляво/надясно – поне 90⁰/90⁰/90⁰/90⁰Дълбочина на зрителното поле поне 20-100mmДистанционни бутони – поне 2бр. програмируеми бутониСъвместими методи на стерилизация – етилен оксид (ЕТО) и SterradАксесоари – тестер за херметичност и ригиден защитен шафт 0º Да бъде ендоскоп с вграден чип на дисталния крайДизайнът да е моноблок – интегриран кабел за светлина и образен сигнал, неразглобяемРазмери: диаметър 10mm, работна дължина 320-350mmПосока на зрение 30ºШирочина на зрителния ъгъл поне 80ºДълбочина на зрителното поле поне 20-180mmДа има функция „активна защита срещу изпотяване“Дистанционни бутони – поне 3бр. програмируеми бутониСъвместими методи на стерилизация – етилен оксид (ЕТО) и SterradСофтуерът да може да бъде инсталиран на персонален компютърДа позволява въвеждане на следната информация за пациента: име, адрес, личен лекар, ИЗ на пациента, идикация за предходни операции, информация за здравноосигурителна компания, дата на прегледаДа позволява събирането на следната информация при преглед: вид на изследването и зала на изследването, начало и край на изследването, лекар/хирург, присъстващи сестри и лекари, ендоскоп на изследването (ако се ползва модел с радиочестотно проследяване), основна диагнозаЗапис на снимки и запис на видеоВъзможност за създаване и разпечатване на рапорти за пациента по вградени шаблони, съдържащи информация във вид на снимки и свободен текстФормат на запис - MPEG-4 или еквивалент, с максимална резолюция 1920х1080. Възможност за запис на 2 образни сигнала едновременно (двуканално записване)Формат на запис на снимки - JPEG, BMP, TIFF или ексивалент с максимална резолюция 1920х1080Интерфейс - цветен тъчскрийн панелВградена вътрешна памет - поне 500GBВходове - минимум два HDTV входа - HD-SDI или DVIИзходи - минимум два HDTV изхода - HD-SDI и DVIСъвместими външни устройства - твърд диск, блу-рей, DVD, USBМаксимален поток поне 45 L/minОбхват на налягането поне 4 до 25 mmHgРежими на работа в нормална и малка телесна кухинаДисплей за индикация на интраабдоминалното налягане, потока и нивото на CO2 в бутилкатаСинхронизация с електроножa за автоматично отвеждане на дима от пневмоперитонеума при активиране изходната мощност на електроножаОкомплектовка – маркуч за свързване с две газови бутилки, с дръжка-превключвател; педал за активно изтегляне на дима от пневмоперитонеумаПомпа за иригация с дебит поне 1.5L/minЗащита от надналягане при максимум 500mmHgAспирационно-иригационна ръкохватка с управление с лостчета или бутониАксесоари: 5mm канюлa и комплект маркучи за иригация;Захранване 220-240V, 50/60 HzКлас на защита – CF, клас IВисокочестотни монополярни режими: чисто рязане, хемостатично рязане, мека коагулация, форсирана коагулация, спрей коагулацияВисокочестотни биполярни режими: биполярно рязане, мека коагулация, коагулация с автоматично спиране, коагулация с автоматично стартиранеПрисъединителни букси – две монополярни и една биполярнаУправление на настройките с цветен сензорен дисплейДа може да работи синхронизирано с ултразвуковия генератор за едновременно прилагане на биполярна и ултразвукова (фрикционно-термична) енергия посредством специализирани инструментиОкомплектовка – двоен и единичен педал, кабел за еднократни пациентни пластини, кабел и многократна пациентна пластинаЗахранване 220-240V, 50/60 HzКлас на защита – CF, клас IРежими на работа: ултразвуково рязане и синхронизирано освобождаване на биполярна и ултразвукова енергия посредством специализиран инструментариумПрисъединителни букси за трансдюсери: букса за ултразвуков трансдюсер (1бр.); букса за комбиниран трансдюсер за биполярна и ултразвукова енергия (1бр.)Управление на настройките с цветен сензорен дисплейДа може да работи синхронизирано с многофункционалния електронож за едновременно прилагане на биполярна и ултразвукова (фрикционно-термична) енергия посредством специализирани инструментиОкомплектовка – двоен педал, кабел за синхронизация с електроножаДа има функция на едновременно освобождаване на биполярна и ултразвукова енергияДа е съвместим с инструменти за конвенционална и ендоскопска хирургияДължина на кабела поне 3mСтерилизация – да е съвместим с автоклавиранеТролей за електроножа и ултразвуковия генераторДа има чекмедже и поставка за два педалаДа има спирачки на поне две от колелата**Ендоскопски инструментариум и аксесоари**за лапароскопски инструментиза лапароскопски инструменти10х100-110mm, кранче за инсуфлацияза троакар 10x100-110mm5х100-110mm, кранче за инсуфлацияза троакар 5x100-110mm5х80-90mm, кранче за инсуфлацияза троакар 5x80-90mm10х80-90mm, кранче за инсуфлацияза троакар 10x80-90mmза троакар 13/11-5mm5х330-350mm, тип Йохан, челюсти 22-28mm5х330-350mm, с лумен (за мехур), челюсти 22-28mm5х330-350mm, тип Мериленд, челюсти 17-19mm5х330-350mm, плоски браншове, челюсти 18-22mm5х330-350mm, чашковидни браншове, с шипМетценбаум 5х330-350mm, монополярна, браншове 18-20mmМетценбаум 5х330-350mm, монополярна, браншове 14-16mm5х330-350mm, монополярна5х330-350mm, монополярна5х330-350mm, монополярна5х330-350mm, тип Йохан, челюсти 15-20mm10х350-370mm, неразглобяем, ротация на 360º, medium-largeза едновременно прилагане на биполярна и ултразвукова енергия, 5х330-350mmветрило 10х350-370mmветрило 5х350-370mmинжекционна 1.2х400mmза аспирация 5х330-350mm, дистална част до 1.2mm |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №53 „ВИДЕОГАСТРОСКОП ЗА ДООКОМПЛЕКТОВКА МОДЕЛ OLYMPUS GIF 180J – ЧАСТ ОТ ЕНДОСКОПСКАТА СИСТЕМА OLYMPUS EVIS EXERA II, СЕРИЯ 180-190, МОНИТОР И ХИДРОЖЕТ, СЪВМЕСТИМ С НАЛИЧНАТА КЪМ МОМЕНТА ЕНДОСКОПСКА СИСТЕМА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 53.1 | **Видеогастроскоп за доокомплектовка модел OlympusGIF 180J – част от ендоскопската система OlympusEvisExeraII, серия 180-190, монитор и хидрожет, съвместим с наличната към момента ендоскопска система** | **Многофункционален видеогастроскоп за диагностични и терапевтични апликации – HDTV РЕЗОЛЮЦИЯ – 1 бр.****Резолюция на получавания ендоскопски образ: - 1 бр.**1080 сканиращи линии - HDTV форматТехнология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата , чрез специален оптичен филтър.**ОПТИЧНА СИСТЕМА: - 1 бр.**Зрително поле - мин. 140оМинимално фокусно разстояние – мин. 2 мм**ДИАМЕТЪР НА РАБОТНАТА ЧАСТ: - 1 бр.**Външен диаметър – максимум 9,8 мм**ФЛЕКСИЯ: - 1 бр.**Горе / долу – мин. 210/90 оЛяво / дясно – мин. 100/100 о**РАБОТЕН КАНАЛ: - 1 бр.**Вътрешен диаметър – мин.2,8 ммРАБОТНА ДЪЛЖИНА: мин. 1030ммДопълнителен канал (освен работния) за промивка на наблюдаваното поле с водна струя под налягане.Минимум четири програмируеми бутона на грифа на ендоскопа.**Да е съвместим с: - 1 бр.**Видеосистема OLYMPUS EXERA II 180 и или OLYMPUS EXERA III 190Монитор с HDTV РЕЗОЛЮЦИЯХидроджет |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №54 „СЪВРЕМЕНЕН УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ ОТ НАЙ-ВИСОК КЛАС“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 54.1 | **Съвременен ултразвуков апарат от най-висок клас** | **Изисквания към образните и клинични възможности**Режими на работа: B режим, М – режим, Цветен М-режим, Анатомичен М-режим, Цветен Доплер, Мощен Доплер, Спектрален Доплер, Обемен режим за 3D реконструкция в В-режим и Цветен Доплер, вкл. 3D киноТъканно хармонично изобразяване с кодирана фазова инверсия на 2D и всички 4D сондиАвтоматична оптимизация на контрастната резолюция в 2D режим на различни ниваАвтоматична спектрална оптимизация – автоматично оптимизиране на базисната линия, PRF на текущ образ и корекция на ъгълаРежим на изследване и директна визуализация на хемодинамиката по недоплеров път с оферираните спрямо настоящото задание трансдюсери – без препокриване на съдовата стена от кръвотока и без зависимост от ъгъла на сканиране.Мултипланарен синтезиран образ, получен от максимален брой различни равнини на сканиране (минимум от 9 различни ъгъла) в един образ в реално време, с ясно обособени граници и висока контрастна резолюция. Да е възможен както в реално време, така и при извикан от архива образ. Режимът да е възможен при работа с цветен и пулсов Доплер с всички оферирани спрямо настоящото задание трансдюсери.Автоматично пренасяне на образните параметри от произволно отворен от архива образ в образа на текущото изследване.Контрастно-усилена ехография с количествен анализ на всички оферирани трансдюсери. Задължително наличие на два часовника, максимално контрастиращ режим, режим на акумулирано изображение с не по-малко от седем степени на натрупване, ретро и проспективен записРежим на реконструкция на голяма анатомия с всички оферирани трансдюсери – с автоматично определяне на посоката на сканиране и извършване на измервания върху реконструирания образ.Възможност за надграждане с ултразвуково томографско изображение, включително с автоматично изчисляване на обеми на неправилни структури.Синтез (сливане) на ултразвукови образи с образи от КТ, ЯМР, 3D CEUS, PET и SPECT – паралелно проследяване на анатомията в ултразвуков динамичен образ в реално време и образ от посочените различни модалности.Образите от посочените в предишната точка модалности да могат да се проследяват едновременно един до друг и чрез наслагване – един върху друг.Обемна навигация в реално време с проследяване на тип GPS маркери, фузиране на образа с други модалности (КТ, ЯМР, СПЕКТ), автоматично проследяване на позицията и ориентацията на иглата или инструмента за инвазивна процедура, автоматично регистриране на ултразвуковия образ спрямо този от различна модалност, 3D клип. Навигацията да е възможна с оферираните спрямо настоящото задание трансдюсери.Сравнение на ултразвукови образи с образи от други модалности в реално време в процеса на сканиране.Двудименсионална некомпресионна (shear-wave) еластография със свободно избираем регион на интерес, цветно кодиране на разпределението и запис в "суров" формат, със задължителна възможност за последващи измервания на извикан от архива образ, измервания в KPa и m/sec. – да бъде възможна с оферираните спрямо настоящото задание трансдюсери.При извикани от архива образи да е възможна промяна на образните параметри: усилване, динамичен обхват, осредняване на кадрите, сиви и цветни карти, автоматична и стандартна корекция на ъгъла при пулсов Доплер.Вградена електронна документация с препрограмируеми категории и стартови настройки на сканиране.Възможност за бъдещо надграждане със специализирани програми за ранно, бързо и точно определяне на онкологични заболявания, с възможност за бързо автоматично очертаване и стандартизиране на типовете лезии по BI-RADS системата за класификация, вкл. вградени специализирани шаблони за качествена оценка и интерпретация.**Изисквания към конзолата:**Вграден LCD монитор (не по-малък от 22”) с висок контраст и резолюция, и широк ъгъл на наблюдение, с антирефлексно покритие.Да притежава вграден цветен тъчскрийн (минимум 10”) с интерактивно динамично софтуерно меню, позволяващо конфигуриране на измерванията, анотациите и ехографските маркериДа притежава флексибилна клавиатура със свободни незавсими движения във всички посоки, вкл. изнасяне встрани.Вграден дигитален чернобял термо- принтерВъзможност за бъдещо надграждане с 4D линеен трансдюсер с минимален работен честотен обхват 6-18 MHzВъзможност за дистанционна сервизна поддръжка с разрешаване на директен достъп в ехографа**Окомплектовка на ехографа с трансдюсери:**Конвексен трансдюсер за абдоминално, урологично, АГ и съдово приложение. Минимален работен честотен обхват: 1.0-6.0 MHz, поле на наблюдение с ъгъл не по-малък от 800, с възможност за обена навигация и с вграден вътрешен сензор за обемна навигация, изпълняващ 2-D некомпресионна shear-wave еластография, окомплектован с 2 многоъгълни биопсийни водача за многократна употреба с минимум 3 ъгъла на въвеждане и за биопсия в режим на обемна навигация.Линеен трансдюсер за абдоминално, съдово, малки части и педиатрично приложение. Минимален работен честотен обхват: 2.0-8.0 MHz, с възможност за обемна навигация и 2-D некомпресионна shear-wave еластография, и окомплектован с многоъгълен биопсиен водач и за обемна навигация. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №55 „РАДИАЛЕН ЕХОЕНДОСКОП“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 55.1 | **Радиален ехоендоскоп** | **Ендоскопска характеристика:**Зрително поле - 100оПосока на полезрение - 55оДълбочина на полето - 3 - 100 мм.Външен диаметър на работната част не повече от 11,8 ммРаботна дължина - не по-малко от 1250ммОбща дължина - не по-малко от 1555ммВътрешен диаметър на работния канал - не по-малко от 2,2 ммМинимална дистанция на видимост на биопсичната щипка - не повече от 3 мм от дисталния крайСтепен на огъване горе / долу - на по-малко то 130 / 90 оСтепен на огъване ляво / дясно - не по-малко от 90 / 90 оНалична дюза за промивка на оптикатаДа бъде съвместим с наличните в клиниката процесори и светлинни източници марка ОЛИМПУСДа бъде съвместим с наличния в клиниката Ехографски апарат марка ALOKA**Ултразвукова характеристика :**Метод на сканиране - Електронно, 360o, радиално сканиранеРежими на сканиране - B mode/ M-mode/ Доплер -mode/ Цветен Доплер mode/ Мощен Доплер modeПосока на сканиране - перпендикулярна на инсерциятаРаботни честоти - мин. 5 - 10,0 MHzТъканно хармонично ехо-3.75S/3.75P/5.0R/5,0HФокус - възможни не по-малко от 4 точки |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №56 „БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 56.1 | **Биохимичен анализатор** | Напълно автоматизиран селективен клинико-химичен анализатор с постоянен достъпАналитични принципи: абсорбционна фотометрия, турбидиметрия, флуоресцентна поляриметрия, йон-селективна потенциометрия. Възможност за анализ на ензими и субстрати, специфични белтъци-гликиран хемоглобин,имуноглобулини А,М, Г, комплемент С3,С4, С- реактивен протеин, трансферин, микроалбумин, хормони, лекарства, електролити чрез йон-селективен модул в серум и урина.Работа с еднократни реакционни кювети. Капацитет на борда не по-малко от 1000 броя.Работен капацитет – 400 теста на час вкл. ЕлектролитиКапацитет за едновременно зареждане на 90 проби. Зареждане на спешни проби по всяко време и приоритетно изработване.Автоматична концентрация и разреждане на пробиОбем на проба – 2-10 µL / тест; ISE: серум до 20 µL, урина до 100 µLТип проба – серум, плазма, цереброспинална течност, урина, пълна кръв, хемолизатАпликации за периферна кръв с хемолизат за гликиран хемоглобинВъзможност за работа директно с всички налични на пазара епруветки тип “затворена система”, както и с вторични епруветки, включително микро купичкиГотови за работа реактиви от затворен тип, с широк спектър за брой тестове (50-800)Температурен режим на отделение за реактиви – охлаждане 10 – 15°ССтабилност на реактивите на борда до 3 месецаАвтоматична калибрация с дълъг срок на годност, възможност за предварителна калибрация на реактивАвтоматична детекция на ниво реактивиАвтоматичен качествен контрол с вградени програмиСъхранение на информация за повече от 10 000 пациентаВъзможност за изследване едновременно на минимум 30 показателя, включително йон-селективни показателиАвтоматичен температурен контрол, включително по време на работаЕдновременно наличие на програми за анализ за над 150 показателяВъзможност за изследване на неограничен брой спешни проби (STAT режим) без това да нарушава рутинната работа на апаратаБар-код идентификация на проби, реактиви, калибратори и контроли.Възможност за връзка с външен компютър и включване в наличната информационна система (на лабораторията или болницата)Автоматична регистрация за разход на реактиви и консумативи.Автоматична корекция при интерференции на биологичния материал.Възможност за обновяваве на софтуера с нови програми на производителяНаличие на отворени канали за адаптация на програми на ползвателяБордовият софтуер да дава възможност за регистрация на неограничен данни за изследваните пациенти, както и възможност за статистика и обработка на данните за извършената дейност и направените материални разходи, според потоците пациенти.Консумация на вода – до 2 литра на час по време на работен режим.  |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №57 „ИНОВАТИВНА СИСТЕМА ЗА ИНТРАОПЕРАТИВЕН НЕВРОМОНИТОРИНГ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 57.1 | **Иновативна система за интраоперативен мониторинг** | Апаратът да позволява постоянен невромониторинг на n. Laryngeus recurrenceАпаратът да представя вариациите в невронния сигнал чрез аудио сигнал. Така не се налага постоянното следене на визуалната представяне на получените резултати.Апаратът да е окомплектован с една монополярна и една биполярна стимулационна сонда за многократно използванеАпаратът да позволява както използването на лепящи се върху интубационни тръби електроди, така и интубационни тръби с вградени електродиАпаратът да позволява използването на иглени електроди(монополярни и биполярни) за запис на потенциалите на гласните връзки по време на щитовидната хирургияАпаратът да може да представя следоперативен доклад за получените интраоперативни резултати.Апаратът да дава възможност за използване на саксофонен електрод за многократно ползване – за сигурно прикрепяне към n. Vagus |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №58 „АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 58.1 | **АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ ОКОМПЛЕКТОВАН С ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР** | Анестезиологичен апарат, предназначен за използване при възрастни, деца и новородениЕлектронно контролиран газов миксер – O2/Air и O2/N2OЕлектронно контролиран, електрически задвижван вентилатор, независим от газово захранванеВъвеждане на категория пациент, тегло и възраст за всеки нов пациентРежими на обдишване:Ръчно / Спонтанно; (MAN / SPON)Контролирана по налягане мандаторна вентилация, циклирана по време (PC-CMV или еквивалент),Контролирана по налягане Бифазна вентилация с положителни нива на наляганията,Контролирана по обем мандаторна вентилация, циклирана по време (VC-CMV или еквивалент),Контролирана по обем мандаторна вентилация с автоматична адаптация на налягането на инспираторния поток, циклирана по времеКонтролирана по обем синхронизирана мандаторна вентилация с автоматична адаптация на инспираторния потокВентилация с продължително позитивно налягане CPAP с подпомагане на налягането (CPAP / Pressure Support),Контролирана по налягане Бифазна вентилация с подпомагане на наляганетоКонтролирана по обем синхронизирана мандаторна вентилация с автоматична адаптация на инспираторния поток и подпомагане на наляганетоРъчно/спонтанно с избор на CPAP for Man/SpontВъзможност за надграждане с режим на обдишване с освобождаване на налягането /APRV или еквивалент/Еднократен дихателен обем: поне 20 – 2000 ml;Дихателна честота: поне 3 – 100 1/мин.;Инспираторно налягане Pinsp: поне 3 – 80 mbar / cmH2OОграничаване на налягането Pmax: поне 7 – 80 mbar / cmH2OПодпомагане на налягането над PEEP: поне 0 – 78 mbar / cmH2OИнспираторно време: поне 0.2 – 10 sИнспираторен поток: поне 0 – 180 l/minPEEP/CPAP: Изкл; поне 2 – 35 mbar / cmH2OНезависимо захранване при спиране на електрическо захранване за минимум 30 минути, нормално поне 150 мин.Възможност за свързване на поне 2 изпарителя за летливи анестетициВъзможност за надграждане със софтуер за прогноза на концентрацията на анестетични газове във вдишвания газ за следващите 20 мин., oтчитане на вида анестетичен газ, наблюдение на нивото на пълнене и отчитане на положението на контролната скала на изпарителяИзвеждане на измерените инспираторни и експираторни стойности за O2, N2O и анестетичните газове, и xMAC.Пресмятане на xMAC съобразена с възрастта на пациентаЕндотрахеално аспирационно устройство.Система за отвеждане на наркозните газове.Канистер за абсорбент на въглероден двуокис – за многократна употреба, с възможност за автоклавиране, вместимост поне 1,5 л.Възможност за надграждане със система за използване на еднократни канистери за абсорбент на въглероден двуокис, с вместимост поне 1,2 лВградената дихателна система да може да се използва с частично обратно вдишване (нисък поток, минимален поток).Контрол и мониториране на входните налягания на кислород, райски газ и въздух.Алармиране при спиране на електро и газоподаването.Ръчно и спонтанно обдишване при повреда в основното електрозахранване и батериите, подаване на O2 и анестетичен газ с помощта на аварийно подаване на O2.Продължаване на автоматично обдишване при пълно прекъсване на газово захранване, като липсващият обем свеж газ се допълва автоматично от атмосферен въздухРегулиране на кислородна концентрация в границите от 21 до 100 %. При газова смес О2/Въздух, Контрол на кислородната концентрация при работа с райски газ – 25 % - 100 %Интегрирано отопление на кръговата система.Напълно автоматични системен тест, тест за лекаж и тест на дихателната системаПрограмиране на уреда така, че да се включи на следващия работен ден, да извърши системен тест и да е готов за работа в конкретен час.Ръчен тест за точното установяване на утечка, показана в автоматичния тест.Програма за продухване и изсушаване на дихателната система след работаМониторинг:Апаратът да разполага с мин. 15“ сензорен екран /touch screen/, индивидуално настройваемЕдновременно показване на 3 криви в реално време – избор от различни параметриНаблюдение на CO2 с крива и стойностЗаедно с кривите на екрана да се извеждат: мини тренд за показаните криви, показване на примкиМониторинг на следните параметри:Минутен обемЕднократен обемДихателна честотаПиково наляганеНалягане на платотоСредно наляганеPEEPРезистанс и къмплаянсНаличие на иконометър за водене на анестезия при опитимален разход на газове, с тренд за последните поне 30 мин.Извеждане на прогнозна инспираторна концентрация на O2 във вдишвания газ за следващите поне 20 мин.Автоматично откриване на анестетични газовеРъчна или автоматична настройка на алармените границиАлармени съобщение на приоритетен принципИзвеждане на аларми за високи/ниски нива на: inCO2, etCO2, FiO2, xMAC, апнея, наляхане в дихателните пътища, инспираторен обем, свеж газДопълнителен /резервен/ LC Дисплей за състоянието на газовото и електрическото захранване, налягането във вътрешната дихателна системаO2+ бутон (O2 байпас)Интегриран ротаметър за O2 (за инсуфлация и аварийно подаване на O2)Интегрирани електрически контакти – поне 4Вградено осветление на работното мястоКоличка с поне две чекмеджета.USB – порт и възможност за експорт на данни - Експортиране на съдържанието на екрана, на трендове и данни, на конфигурацииВъзможност на компенсация на атмосферно налягане и работа при надморска височина поне 3000м.Портове – Поне по един RS-232 и LAN портаЦентрална спирачка за колелата на количкатаИзчакващ режим на работа (stand-by).1 бр. Изпарител – за Изофлуран,Възможност за надстройка с изпарител/и/ за изофлуран и севофлуран с вградено осветяване в областта на дозиращия панел и индикаторното стъкло, и изпращане на информация за позицията на дозиращият панел на екрана на анестезиологичния апарат.Цветен TFT LCD дисплей с размер поне 10,4” с автоматично настройване на яркостта.Компактни размери: не повече от в/ш/д 255 x 370 x 195 mmТегло не повече от 6 кг.Възможност за работа при температура 10 - 40° C, влажност 20% - 90%Метод на охлаждане – конвекцияВъзможност за изобразяване на най-малко 8 криви в реално времеВъзможност за захранване, трансфер на данни и изображения посредством стационарна станция, осигуряваща сигурно закачване и лесно разкачване на монитора само с един бутон.Възможност за откачане на монитора и транспортирането му заедно с пациента между операционните зали и реанимация, като се показват и запазват пациентните данни при транспорта.Да разполага с режим за работа в операционна залаВъзможност за софтуерно надгражданеВъзможност за надграждане с допълнителни опции без нужда от софтуерно надграждане / на принципа plug and play/Автоматично разпознаване на използваните в момента кабели и модулиВъзможност за визуализиране на следните параметри: ECG, HR, Resp,NIBP, SpO2, Temp, IBP, Pulse rate, ST/ARR, EEG,( До 4 канала),etCO2,CO,tpO2,/CO2, FiO2, VCO2, vent/resp mech.,NMT , BISx, PiCCOВъзможност за измерване на продължително неинвазивно артериално налягане с визуализиране на крива.Методи на работа при измерване на неинвазивно кръвно налягане: ръчно еднократно измерване, продължително измерване и на интервали / между 1 и 240минути/Да измерва сърдечна честота в границите 15-300 удара в минута.Да има възможност за измерване на сатурация от поне 2 места едновременно.Да има възможност за измерване на температура с поне два електрода едновременноДа има възможност за изобразяване поне 8 отвеждания от IBP едновременно.Да има възможност за изобразяване на графики и графики+трендове с памет за последните 24 часаГраници за измерване на IBP не по-лоши от -50 - +400 mmHgДетекция на аритмия при деца и възрастниВъзможност за изобразяване на поне 10 параметрични прозореца едновременно.Възможност за включване на дистанционно управление.Аларми на приоритетен принцип, поне 3 нива на важностВградена батерия, даваща независимост за поне 180 Минути.В комплект с кабели и модули за измерване на:EКГ, cъpдeчнa чecтoтa – 5 отвеждания, който да разполага филтър за ел. Шумове предизвикани от работа с електронож или дефибрилатор;кислородна caтуpaция, пулсоксиметрия – възможност за работа със сензори на световните лидери ;нeинвaзивнo кpъвнo нaлягaнe;телесна тeмпepaтуpа – кожна, ректална: показване на абсолютна и Делта температура в граници: поне -5° C - +50° C за абсолютната и 0° C - +55° C за ДелтаИнвазивно кръвно – за измерване на 2 инвазивни кръвна |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №59 „ХОЛТЕР СИСТЕМА ЗА НЕИНВАЗИВНО ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ С 3 БРОЯ РЕКОРДЕРИ И СОФТУЕР“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 59.1 | **Холтер система за неинвазивно измерване на артериално кръвно налягане с 3 броя рекордери и софтуер** | **Общи изисквания****Изисквания към записващото устройство /рекордер/.** Метод на измерване Осцилометричен метод, базиран на технология, устойчива на шумове, фалшиви и некоректни измервания и осигуряваща максимален комфорт на пациента.Режими на работа:за възрастни: дневен, нощен, специален (фитнес, кормуване и др.)педиатричен: дневен, нощен, специален (игра, час по физическо и др.)Период между две измервания:минимален – не повече от 5 min.максимален – не по-малко от 120 min.междинни периоди – не по-малко от 6 брояРегистриране на:Систолично, диасистолично, средно артериално налягане и пулсова честота в диапазон от 40 до 200 удара/мин.Дефиниране на граници на систола и диасистола, за дневен, нощен и специален режим.Маркировка и предизвикване на извънредно имерване по команда от пациента.Възможност за регистриране на синдрома на бялата престилка.ДисплейПамет минимум 250 измерванияДиапазон на измерване от 25 до 260 mmHgТегло – не повече от 300 гр. заедно с батериитеЗахранване алкалинови батерии и опция акумулаторна батерия със зарядно устройство**Окомплектовка:**Маншети без латексово покритие, с възможност за избор измежду 4 размера и задължителна възможност за машинно пране.акумулаторни батерии (опция).зарядно устройство за акумулаторните батерии (опция).калъфче за рекордера със закрепващ колан (презрамка).интерфейсен кабел за прехвърляне на данните към компютъра.пациентски дневник (опция).**Изисквания към софтуера**Да е базиран на Windows.Таблично и графично представяне на резултатите.Автоматична текстова интерпретация за резултата от изследването, базирана на критериите на Европейската Асоциация по Хипертензия (ESH), съгласно техния международен протокол.Възможност за статистически анализ на изследванията в зададен от потребителя времеви интервал. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №60 „ПРЕНОСИМ ЕХОГРАФ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНВЕНЦИОНАЛНА И ДОПЛЕР ЕХОГРАФИЯ. УЛТРАЗВУКОВА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА ВИТАЛИТЕТА НА ПАРЕНХИМНИ ОРГАНИ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| **60.1****60.2****60.3** | **Преносим ехограф с възможност за конвенционална и доплер ехография. Ултразвукова система за оценка на виталитета на паренхимни органи****Конвексен абдоминален трансдюсер****Устройство за насочена биопсия** | Технологии за генериране на образ, качества на образитеЦветно изобразяване на зоните с наличен кръвоток при използване на BART картиране и вариантиЦветно изобразяване на зоните с наличен кръвоток при използване на амплитудна мощностна модулация и посокаЦветно изобразяване на зоните с наличен кръвоток при използване на високо-дефинитивна техология за селектиране на микросъдовеЗадържане на пиков образ в режим цветен доплер с натрупване на цветни данни в реално времеХармонична широколентова пулсова инверсияХармонична техология - филтърен методХармонична технология при висока резолюция5 стъпкова мултидирекционална инсонация при изграждане на 1 образ, която да работи съвместно цветен и спектрален доплерДълбочината при изграждане на изображения да може да достига 36 смАдаптивно филтриране на сигнала за премахване на разсеяни сигнали с избор на ниво на действие - поне 5 стъпкиАдаптивното филтриране на сигнала да може да се прилага в реално време и при постпроцсингМултичестотна инсонация с възможност за избор на основна честота - поне 5 стъпки за фундаментален режимМултичестотна инсонация при хармонична инсонация с възможност за избор на основна честота - поне 6 стъпкиДвуразмерна аподизация на сигналаДа е наличен режим на бипланово изобразяване от един и същ трансдюсерДа е налични ZOOM режими - общ ZOOM и високодефинитивен ZOOMДа е възможна корекция на образа според типа пациент с поне 25 стъпкиИзобразяване на спектрална крива на скорости на поток при използване на пулсов метод и дълбочина до 36 см в реално време и след FREEZEДоплер автотрасиране в реално време и автоматични измервания в реално сремеИзобразяване на спектрална крива на скорости на тъканно отместване и дълбочина до 36 смДа е налична възможност за автоматична оптимизация изображението на изходния паренхим в нативен режим коригираща образа според типа пациент и др.Да е възможна автоматична оптимизация на спектрална крива на скорости - пулсова честота, нулева линия, усилванеСистемна архитектураLCD монитор със сензорна зона за управление на параметри на изобразяванеВъзможности за накланяне на дисплея в предно-задна посока 120 градуса или повече, завъртане на дисплея на 180 градуса или повече независимо от клавиатурата.Преносима система с възможност за автономно функциониране от елекрозахранванеСофтуерна основа, архивиране и трансферВградено в системата упътване за експлоатация с възможност за извикване и преглед на екранаВградена памет тип solid state ( SSD )Операционна система WindowsФормати на архив - AVI, DICOM, JPEGКино памет не по- малко от 19 000 образаUSB интерфейс за архивиране на преносима USB памет на образи и филми -не по-малко от 2 активни портаВъзможност за автоматично заличаване данни за пациента при експорт на образиВграден интерфейс: USB ( за периферни устройства ), DVI-D, LANВидео изход с резолюция не по-малка от 1024 /768Звукови преобразувателиЧестотна лента 1 до 5 МHz или по-широкаПоле 70 градуса или повече, радиус не по-малко от 50 ммЗадължителни възможности за надграждане:Цветна еластографска карта на тъканна еластичност в реално време със следните изискуеми параметри:Референтнни честоти - поне 2Да е възможна стабилизация на еластографския образ - не по-малко от 8 ниваКорекция на динамично ниво за еластографския образ - не по-малко от 8 ниваШумов филтър с възможност за настройка степен на действие - не по-малко от 8 ниваВъзможност за маркиране на еластографки данни в рамките на поне 50 ниваБлендиране на еластографските образи - от 0 до 100%Възможност за избор на честота на опресняване - поне 5 стъпкиВъзможност за корекция плътността на еластографския образ - поне 4 степениДа е възможно извеждане на биопсичен маркер върху цветния еластографски образДа е наличен графичен информационен бар за използваното налягане и деформацияАвтоматична селекция на рамки със стабилно наляганеИзбор на регион за измерване на деформация - да е възможен едновременен избор на поне 10 различни зониУсредняване на рамки - да е възможно усредняване на 5 рамкиИзображение на паренхима в контрастен режим:Щироколентово пулс-инверсионно контрастно изобразяванеЩироколентово цветно пулс-инверсионно контрастно изобразяванеДа са налични мониторен и тригериран режимиТригерираният режим да е възможен чрез използване на вграден часовни и ЕКГ трасеКонтрол на акустично налягане - от 0 до 100 %Изображение на нативен и контрастен образ едновременноДа е наличен хронометър за мониториране на изследването с обхват до 59 минути.Да е наличен многостъпков тригерен режим с възможност за предварително зададен интермитентен интервалДа е възможен флаш с програмиране на различни нива и задаване на интервал за автоматичен флашДа е възможно мониториране и трасиране на контраста чрез наслагване на рамкиДа са налична технология за използване на контраст с нисък, среден и висок механичен индексСпециализиран измервателен еластографски софтуер:Автоматично изграждане хистограма на деформационната зонаИзбор на регион за сравнение и определяне на деформационни отношения между различни зониАвтоматично изчисление индекси на деформация, стандартно отклонение, процентно изчисление на цветни зониСистемата да може да функционира и върху мобилна регулируема на височина платформа от стационарен типСистемата да може да се надгради с трансдюсери за мултидисциплинарна клинична диагностика:линеарни,ендокавитарни,съдови,фазова решетка,ендоскопски ултразвукДа е възможно надграждане с безжична мрежова функцияПриспособление за пункцианно бъбречна биопсия |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №61 „ОБОРУДВАНЕ ЗА УЧЕБНА ЗАЛА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 61.161.261.361.461.561.661.761.861.961.1061.11 | **Микроскоп****Адаптер****Цифрова микроскопска камера****Учебен микроскоп****СКАНИРАЩА МИКРОСКОП****СКА СИСТЕМА С БАЗА ДАННИ****Специализиран 3D софтуер за обучение по анатомия на човека****Интерактивна дъска****Мултимедиен 3D късофокусен проектор** **Мрежови мегапикселови камери за визуализация на жив образ и монтаж върху микроскопи.****Мрежов видеорекордер****Компютри със софтуер за визуализация и запис на жив образ от камерата на микроскоп и достъп до база данни**  | Микроскопски статив за преминаваща светлина с оптика, коригирана за безкрайност, изработена от стъкло без съдържание на олово и със специална противогъбична обработка.Слот за поставяне на анализатор, вграден в статива. Вградена ирисова диафрагма за изходящия сноп светлина.Двустранни макро - и микровинт (за груба и фина настройка) с коаксиално управление и механизъм за промяна съпротивлението на движение на макровинта. Диапазон на пълния ход минимум 25 мм.Вградено Кьолерово халогенно осветление минимум 6V 30Wи вграден син филтър.Предметна масичка с размери минимум 188 х 134 мм и възможност за движение по осите в диапазон най-малко 76 mm (X) и 50 mm (Y); държач за едновременно поставяне на най-малко 2 препарата. Придвижване на предметната масичка по височина с помощта на валцов водач (зъбчата рейка и зъбно колело).Револвер за обективи с наклон навътре с минимум пет гнезда.Захранващ кабел. Противопрахов калъф. Възможност за надграждане с приставка за едновременно наблюдение на препарат от двама души.План-ахроматни обективи, с оптика, коригирана за безкрайност и лещи от стъкло без съдържание на олово, със следните параметри: обектив с увеличение 4х (числена апертура мин. 0.10; работна дистанция мин.18.5mm), обектив с увеличение 10х (числена апертура мин. 0.25; работна дистанция мин.10.6mm), обектив с увеличение 40х (числена апертура мин. 0.65; работна дистанция мин. 0.6 mm) и обектив с увеличение 100химерсионен (числена апертура мин.1.25; работна дистанция мин.0.13mm).Широкоъгълни окуляри с увеличение 10х и номер на зрителното поле(FN) най-малко 20. – 2 бр.Тринокулярен тубусс 30° наклон, хеликоиден, с V-образна настройка на междуочното разстояние в диапазон най-малко 48-75мм, номер на зрителното поле (FN) най-малко 20; разпределение в пътя на светлината 50/50, възможност за корекция на диоптъра на поне един от окулярите (минимум ±5 диоптъра).Abbe-тип кондензор с числена апертура най-малко 1.25 и маркирана скала. Лещи за центриране по Кьолер.за свързване на микроскопа с цифрова микроскопска камера, тип C-mount, с оптика 0.5х, даващ пълния размер на зрителното поле. със следните храктеристики: свързване директно към монитори към компютър; цветна 1/3“ CMOS камера, най-малко 2MP, резолюция 1920 х 1080 пиксела, размер на пиксела не по-голям от 2.7 х 2.7 µm, скорост на опресняване на кадъра най-малко 60 fps при максимална резолюция, най-малко три бутона - за включване, бял баланс и моментно изображение; интерфейс данни: HDMI, контрол на интерфейса: USB 2.0. **Монитор** за визуализация на образ: 3D, най-малко 50”, резолюция 1920x1080 pix – 2 бр. Микроскопски статив за преминаваща светлина с оптика, коригирана за безкрайност, изработена от стъкло без съдържание на олово и със специална противогъбичнаобработка. Тегло минимум 5.9 кг. Обърнат навътре револвер за минимум 4 обектива.План-ахроматни обективи: обектив с увеличение 4х (числена апертура мин. 0.10, работно разстояние мин. 27.8 mm); обектив с увеличение 10х (числена апертура мин. 0.25, работно разстояние мин. 8.0 mm), обектив с увеличение 40х (числена апертура мин. 0.65, работно разстояние мин. 0.6 mm); обектив с увеличение 100х, имерсионен (числена апертура мин. 1.25, работно разстояние мин. 0.13 mm). 2 бр. широкоъгълни окуляри, фиксирани към тялото на микроскопа, с увеличение 10х, номер на зрителното поле най-малко 20, с възможност за корекция диоптъра на поне един от окулярите най-малко с ± 5 диоптъра. Бинокулярен тубус 30° наклон, хеликоиден, с V-образна настройка на междуочното разстояние в диапазон мин. 48-75мм, номер на зрителното поле най-малко 20; Вградено LED осветление мин.0.5W с живот на работа минимум 20 000 часа . Възможност за настройка височината на нивото на окулярите при наблюдение, отстоящо от плота в диапазона мин. 370.0 – 432,9 мм. Механизъм за промяна съпротивлението на движение на макровинта.Защитни и предпазни мерки: всички оптични елементи (обективи, окуляри и кондензор) - фабрично фиксирани към тялото на микроскопа против изгубване или кражба; вграден в задната част на статива специален жлеб за монтиране на стоманен заключващ кабел против кражба на микроскопа. Вградено в тялото на микроскопа място за съхранение на захранващия кабел. Ергономични хватки, вградени в тялото на микроскопа за удобно и безопасно пренасяне. Механизъм за застопоряване на фокуса, изключващ опасността от счупване на обектива и/или покривното стъкло на препарата при смяна на увеличенията. Револвер с поне четири гнезда за обективи, с наклон навътре към тялото на микроскопа, осигуряващ по-голямо работно пространство пред обективите за по-лесно манипулиране.Предметна масичка с възможност за движение по осите най-малко 76 mm (X) и 30 mm (Y). Механична масичка, движеща се по корди, Abbe-тип кондензор с вградена диафрагма и числена апертура мин. NA=1.25.Приставка за добавяне на микроскопска камера, разположена между бинокулярния тубус и микроскопското тяло.Адаптер за свързване на микроскопа с цифрова микроскопска камера, тип C-mount, с оптика 0.5х, даващ пълния размер на зрителното поле.Захранващ кабелПротивопрахово покривалоСистемата трябва да бъде базирана на моторизиран прав микроскоп с възможност да бъде ползван като стандартен микроскоп и сканиращите се образи да се наблюдават едновременно както през окулярите, така и на монитора на компютъра. Системата трябва да позволява на голям брой наблюдатели едновременно да изучават препарати от виртуални слайдове чрез достъп до сървър. Системата трябва да осигури изцяло автоматизирано сканиране на не по-малко от 6 препарата заредени едновременно в светло поле. Комплект от планапохроматни обективи със следните минимални параметри: PlanAPO 2x – NA мин. 0.08; PlanAPO 10x – NA мин. 0.40; PlanAPO 20x – NA мин. 0.75; PlanAPO 40x – NA мин. 0.95; PlanAPO 100x – NA мин. 1.40, имерсионен.Моторизиран револвер с мин. 6 позиции за обективи. Тринокулярен тубус с триканален разделител на оптичния път. Широкоъгълни окуляри с увеличение 10x, размер на зрителното поле FN мин. 22, и двата с възможност за корекция на диоптъра. Автоматизирано Кьолерово осветление с мин. 100W халогенна крушка за преминаваща светлина, свързващ кабел. Моторизиран универсален кондензор с мин. 8 позиции за аксесоари за контрастни техники, моторизирана стоп бленда.Прецизна моторизирана предметна масичка по x-y с възпроизводимост по-добра от 1 мкм, холдер за едновременно поставяне на мин. 6 стандартни препарата 1x3 inch. Захранващи кабели-4 броя. Противопрахово покривало.Прецизна моторизация по z-оста с минимална стъпка 20 nm или по-малко. Получаване на образ: CCD камера за светло поле - цветна дигитална FireWireIEEE 1394b 2/3“ CCD камера, с Peltier тип охлаждане до 10°C, резолюция мин. 2452 x 2054 pix, 3x14 bit., възможност за коригиране на сенки, авто бял баланс Получаване на образ: Изцяло автоматизиран и ръчен режим на сканиране. Възможност за сканиране на стандартни 1x3 inch и на 2x3 inch препарати. On-line контрол по време на сканиращия процес. Скорост на сканиране на 15 x 15 mm в светло поле: при обектив 10x< 1 мин., при обектив 20x< 2 мин., при обектив 40x< 6 мин. Резолюция на крайното изображение по-добра от: 0,66 µm/pixel при 10x обектив, 0,33 µm/pixel при 20x обектив, 0,17 µm/pixel при 40x обектив. Софтуер: изцяло автоматизирана сканираща процедура за светло поле. Автоматизирано разпознаване на препарата, автоматизирано фокусиране. Сканиране чрез наслагване на максимум до 31 Z-равнини. Z –равнини (3D), създаване на единен фокусиран образ от сливането на няколко фокални равнини по z (разширено фокусно изображение). Постоянно и последователно компресиране на изображенията по време на сканирането, архивиране на данните от образа във „vsi“ формат, включително allmetadata. Поддръжка на стандартни формати за изображения - JPG, JPG2000, TIFF, BMP. Експорт в стандартните формати TIFF, JPEG.Възможност за анотации към препаратите – текстови, гласови, данни на пациента. Възможност за сравнителното наблюдаване на еднакви проби под различни оцветявания. Измервания в 2D, калибрационна скала в изображението и експорт на данните от измерванията в MSExcel. База данни: Софтуер за създаване на комплексно структурирани база данни с виртуални препарати в MicrosoftSQL. Десктоп версия. Отдалечен достъп до виртуални препарати през интернет, LAN (стандартен уеб браузер, iPad приложения). Интерактивна телеконферентна жива връзка за минимум 5 потребителя. Хардуер: Работна станция - IntelXEONQuadCore, мин. 3,2 GHz, 1xHDD мин. 250GBSATAIII, 1xHDD мин. 2000GBSATAIII, 16 GBRAM, графична карта NVIDIAQuadro, 2GBPCI-Express 16x, DVD+-RW, 1000 Mbit/sEthernet, 24” широкоъгълен LCD 1920x1200 pix. OSWindows 7 ProfessionalEnglish 64bit. Възможности за надграждане: Аксесоари за диференциален интерферентен контраст DIC, фазов анализ, поляризация. Многоцветен флуоресцентен образ със SCMOS камера. Автоматичен механизъм за поставяне на препарати с капацитет минимум 100 препарата. Софтуерен модул за получаване на образи от TMA (TissueMicroArray).Специализиран софтуер за интерактивно обучение по анатомия на човека на медицинско ниво, позволяващ детайлна виртуална и медицински коректна 3D визуализация на скелет, стави, връзки, мускулна система с тъкани, нервна система с тъкани, мозък, ендокринна система, кардиоваскуларна система, лимфна система, дихателна система, храносмилателна система, отделителна система, полова система (мъжка и женска). Възможност за напречни прерези, медицински коректни анотации и етикети. CT/MRTизображенияот компютърен томограф и ядрено-магнитен резонанс. Възможност за търсене на CT/MRT изображения, илюстрации, анатомични обекти и етикети. Възможност за манипулиране на 3D изображенията, като увеличение, завъртане, последователно отстраняване на слоеве от човешката анатомия. Възможност за използване на изображения на Грей в 3D. Възможност за запис на сесии – последователност на показване на анатомични структури, цялостни дисекции. Хардуер: Работна станция: IntelXEON или I7 QuadCore, 1xHDD мин. 500GBSATAIII, 8 GBRAM, графична карта NVIDIAQuadro, 2GBPCI-Express 16x, DVD+-RW, 1000 Mbit/sEthernet, OSWindows 7 English 64bit.Интерактивната дъска , мин. 96" **,** да позволява едновременна работа на мин. четирима потребителя, без необходимост от разделяне на повърхността. Мулти-тъч технология - възможност за писане, рисуване и местене на обекти, както с електронна писалка, така и с пръст. Възможност да се използва и като традиционна бяла дъска, със стандартни, изтриващи се маркери. Размер: мин. 96" (2446 мм) диагонал. Съотношение на картината 16:10. Технология на повърхността: IR (Infrared) cellLEDoptical. Резолюция: мин. 12800x9600. Активна площ: мин. 2269 x1249x30 мм. Интерфейс USB 2.0. Време на реакция:6ms или по-малко. Захранване: USBDC 5V. Поддържани ОС: Windows 7, XP и Vista, Linux, MAC. Антибактериална и вандалоустойчива. Инструменти за съвместимост с MSOffice. Софтуер: да позволява анотации на български език, разпознаване на ръкописен текст, преподаване и учене с инструменти за текст / език / реч, инструменти цифрова грамотност, мултимедийна библиотека.Възможност за безжична връзка с компютър. Технология: FULL 3DLP; DICOMSimulation. Яркост (ANSILumen) мин. 3500. Контраст мин. 10000:1. Стойка за монтаж на стена. Отдалечен достъп за контрол и администрация чрез LANили RS232. Комплект 3D очила. Лещи: F=2.4, f=6.5 mm. ProjectionFactor 0.45 : 1. Размер на екрана (диагонал) мин. 152.4 см. – 381 см. Разстояние на прожектиране - 0.56-1.48 метрa. Поддържани резолюции – най-малко следните: 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1280 x 1024 (макс. резолюция на цифровия вход); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13"). Свързаност: RGB (analog): Input: 1 x Mini D-sub 15-pin, Output: 1 x Mini D-sub 15 pin; 2 х HDMI, RCA, 3.5 mm Stereo Mini Jack, RCA Stereo, 3.5 mm Monaural Mini Jack (Dynamic mic / Condenser mic), D-Sub 9 pin male (RS-232); RJ45, WLAN, USBx2 (1 x Type A и 1 x Type B); 3D Sync изход (Mini DIN 3pin). Видео сигнали: NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM.Мрежови мегапикселови камери. 3 Megapixel (MPx) резолюция - мин. 2048 x 1536, (1080p), CMOS; мин. 30 кадъра за секунда(ips); CS монтаж на обектива. Захранване по мрежата – РоЕ, IEEE 802.3af.Възможност за запис на microSD карта.Съотношение сигнал/шум - > 60 dB.Видео кодиране - H.264 High, Main или Baseprofiles; MJPEG; Мрежови протоколи - TCP/IP, UDP/IP (Unicast, MulticastIGMP), UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, IPv6, SNMPv2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, LDAP (клиент), SSH, SSL, SMTP, FTP, ARP, ICMP, и 802.1x (EAP).Операционна система Windows 7 Ultimate, 64 bit.Вътрешна памет мин. 8 GBDDR3 non-ECCRAM.Дискова система SAS, (JBOD или RAID 5\*),оптично устройство.Софтуер за запис и преглед на мрежов видео поток; GigabitEthernet (1000Base-T) портове. Макс. резолюция на изхода на устройството мин. 3840 x 2160;1920 x 1200 @ 60 hzonDVI-Doutput; 1920 x 1200 @ 60 hzonVGAoutput; Видео изходи: даподдържа едновременно до мин. 3 дисплея използвайки всяка комбинация от 4-те изхода.Видео запис - MPEG-4 ASP; H.264 Baseline, Main и High profiles; Gigabit Ethernet (1000Base-T) портове (2x); USB портове – 3 х USB 2.0, 2 х USB 3.0. RAIDсървър за достъп до записани файлове и HTMLдостъп. Монтаж в комуникационен шкаф.Компютри със специализиран софтуер за визуализация през мрежата на жив образ от микроскопите. Софтуерът трябва да позволява да се избира една или повече камери от мрежата и тяхното едновременновизуализиране. Софтуерът да позволява запис на JPEG, MPEG4 и H264 мрежови потоци. Всички файлове да могат да се записват на харддиск, оптично устройство, USBпамет или през мрежата. Възможност за архивиране чрез мрежата на SAN архивиращи устройства, автоматично откриване на мрежовите камери и поддръжка на неограничен брой камери или други системи свързани в мрежата. Софтуерът да има възможност за преглед на записи по дата и час, седмична графика на записите, редактиране и администрация. Поддръжка на LDAP (LightweightDirectoryAccessProtocol). Софтуерът да поддържа защита с парола. Възможности за надграждане. Хардуер: процесор - IntelCoreI3, I5, i7, HDD мин. 250GBSATAIII, 4 GBRAM, графична карта с мин. 512 MB памет, OS: Windows 7. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №62 „ЕЛАЙЗА РИДЕР (MICROPLATE READER) С ТЕРМАЛЕН ПРИНТЕР И ОКОМПЛЕКТОВКА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 62.1 | **Елайза ридер (microplate reader) с термален принтер и окомплектовка** | **Характеристики**Елайза ридер (microplate reader) с термален принтер, 1 бр., окомплектован с 2 многоканални (8-канални) пипети с вариабилен обем от10-100 мкл и от 30 до 300 мкл; едноканална пипета с вариабилен обем от 0,5 до10 мкл; антимиши IgG1-FITC, анти-human heat shock protein 27;Heat shock protein 27; 2 бр. ELISA кит за доказване на спермоантителаРезолюция 0.001 Abs, дължина на вълната 405, 450,492, 630 nm, възможност за автоматично отчитане и построяване на cut-off крива и статистическа обработка на резултатите, клатачка, памет за 100 програми, дисплей LCD и термален принтер. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №63 „СИСТЕМА ЗА ЦИФРОВА МИКРОФОТОГРАФИЯ ЗА МИКРОСКОП AXIOSKOP ZEISS 20“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 63.1 | **Система за цифрова микрофотография за микроскоп Axioskop Zeiss 20** | Цифрова микрофотографска система включваща микроскопска камера с висока разделителна способност, софтуер за заснемане, архивиране и анализ на микроскопски изображения**Минимални технически изисквания на микроскопската камера:**Сензор: 1/2.5” цветен мин. 5 мегапиксела CMOS сензор с размер мин. 5,7 х 4,28mm;Разделителна способност: 2592 х 1944 пиксела;Цифрово/аналогово преобразуване: 12 bitРазмер на точката: мин. 2.2 μm х 2.2 μmДинамичен обхват: мин. 68dBВреме за експониране: от мин. 75μs ….3sУвеличения аналогово - 1х……..8хСкорост на кадъра: мин. 5.5 кадъра в секунда при разделителна способност 2592 х 1944 пикселаЗащита на сензора: инфрачервен филтърОптичен интерфейс: C mountИнтерфейс за данни: IEEE 1394 FireWire или USB 2.0 плюс допълнителен спусък за отдалечено сниманеВъзможност за работа с операционни системи: Windows 7/8/10 и MAC ОС х 10.4 или по висока версияСъвместимост: камерата да бъде съвместима и с други различни софтуерни продукти за получаване, анализ и документация на микроскопски изображенияСофтуер за получаване, анализ и документиране на микроскопски изображения:Интерактивен контрол на микроскопа и дигиталната микроскопска камераПолучаване, изобразяване и анализ на получените изображенияСтруктурирана база-данни за съхранение на различни документи като образи, диаграми, схеми и външни масиви от данниИнтерактивни измервания на обекти от изображението и на заснетото изображениеЗаснемане на микроскопско изображение с отразени измервания.Инструменти за преброяване и измерване на точки, прави линии, полигони, ъгли, както и зони с различни форми-кръгове, елипси, правоъгълници и др.Показване, оценка и класификация на резултатите от анализа във вид на диаграми и графика, генератор на рапорти,включени шаблони на стандартните операции.Автоматицазия на процеситеСпектрално сепариранеМодул за мултиканална флуоресценцияMодул Z-stackМодул TimelapseВъзможност за запис в bmp, jpg, j2k, tif, tga, png psd, imp, cmpВъзможност за работа под Windows 7/2000/XP/Vista и MAC ОС х 10.4Възможност за принтиране директно от софтуераВъзможност за добавяне на текст върху изображението |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №64 „ЛАБОРАТОРЕН МИКРОСКОП, СВЪРЗАН С МОНИТОР“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| **64.1****64.2****64.3****64.4** | **Лабораторен микроскоп, свързан с монитор**Адаптор за свързване на микроскопа с цифрова камера цветна 1/3” CMOS камеракомпютърна конфигурация | **Лабораторен микроскоп – преподавателски с камера и монитор за учебна зала:**с оптика, коригирана за безкрайност,стъкло без съдържание на олово,специална противогъбична обработка,вградена ирисова диафрагма,вграден син филтър,револвер за обективи с минимум пет гнезда,конфигурация за светло поле,с планахроматни обективи 4х, 10х, 40х и 100х,широкоъгълни окуляри с увеличение 10х и номер на зрителното поле FN, най-малко 20 – 2 бр.вградено Кьолерово халогенно осветление, мин 6 волта, 30 вата,тринокулярен тубус с 30о наклон, хеликоиден, с V-образна настройка на междуочното разстояние, с мин. 48 мм до макс 75 мм, номер на полето (FN) 20, предметна масичка с възможност за движение по осите, и държач за два препарата, Abbe – тип кондензор с числена апертура NA=12,5, маркирана скала, лещи за центриране по Кьолер, двустранни макро и микровинт и механизъм за промяна съпротивлението на движение на макровинта, стъпка при пълен оборот на макровинта мин 25 мм, ход за един оборот мин 36,8 мм, възможност за придвижване на предметната масичка по височина с помощта на валцов водач, с възможност за директно свързване към компютър и монитор, 2 MP и резолюция 1920/1080 пиксела, интерфейс данни HDMI, USB 2съвместима с микроскопската система, многоядрен процесор 2 Ghz или повече, USB 2 RAM памет 4GB или повече, харддиск 500 GB или повече, монитор за живо изображение през цифрова през цифрова микроскопска камера: дистанционно управление, резолюция Full HD 1920x1080 |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №65 „ЛАБОРАТОРНА КАМИНА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 65.1 | **Лабораторна камина** | Дължина 2,40 м, външна вентилация и шкаф за съхранение на химикали |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №66 „ДИГИТАЛЕН PH-МЕТЪР“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 66.1 | **Дигитален ph-метър** | **Технически характеристики:**Комбиниран вход за рН/mV/T, Интерфеис USB; pH интервал ( -2...+16 pH mV ±2000 mV)Проводимост (0...2000 mS/cm Ion 0.01 ng/l...100 g/l) Соленост (0...70 ppt)Съпротивление (0...200 MΩ.cm) Разтворим кислород (0...60 mg/l)TDS (0...100 g/l 0...600%) Налягане (600...1300 hPa) Температура (-5...+105°C)8 независими канала за измервания (2 канала за проводимост), LCD дисплей,Мулти-точкова калибрация: (1…5), (1…3), PC интерфейс, изход за принтерСофтуер за PC връзка (интерфейс): Меню на английски, автоматичен режим за записване на информацията по дати и часовеRS232 кабелUSB кабел3x500 ml буфери (pH 4, 7 and 10);500 ml електролит стандартен (3M KCl);3x500 ml стандарти за проводимост (0.01, 0.1 and 1M KCl);Софтуер за PC връзка (интерфейс): Меню на английски, автоматичен режим за записване на информацията по дати и часовеRS232 кабелUSB кабел3x500 ml буфери (pH 4, 7 and 10);500 ml електролит стандартен (3M KCl);3x500 ml стандарти за проводимост (0.01, 0.1 and 1M KCl); |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №67 ”ЙОН-СЕЛЕКТИВНИ ЕЛЕКТРОДИ (ХЛОРНИ ЙОНИ)“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 67.1 | **Йон-селективни електроди** | (хлорни йони ) Хлорен електрод, Epoxy Body, Електролит – KNO3, 3 m cable, BNC, ØxL: 12x110mm |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №68 „КОМБИНИРАНИ PH-ЕЛЕКТРОДИ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 68.1 | **Комбинирани pH-електроди** | Kalomel-Кит-/pH/Температурен електрод, Epoxy Body, Електролит – 3M KCl,3 m кабел, BNC, ØxL: 9x300mm;Проводимост/ Температурен електрод, Epoxy Body, Електролит – 3M KCl,3 m кабел, BNC, ØxL: 9x300mm;Електрод за разтворим кислород, Epoxy Body, Електролит – Гел,3 m кабел, BNC, ØxL: 9x300mm;Температурен електрод; |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №69 „ХОЛДЕР ЗА ЕЛЕКТРОДИ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 69.1 | **Холдер за електроди** | механичен държател, с 5 отвора с размери съобразени с размерите на електродите |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №70 „ВОРТЕКС“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 70.1 | **Вортекс** | Вид движение: орбитално, 4.5 mmСкоростен обхват: 0-3000 rpmКапацитет на епруветката: 1.5-50 mlНастройка на скоростта: аналоговаЕлектронен контрол на скоросттаСтепен на електронна защита: IP42Мощност: 50W |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №71 „МНОГОКАНАЛНИ АВТОМАТИЧНИ ПИПЕТИ-50-1000 МИКРОЛИТРА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 71.1 | **Многоканални автоматични пипети-50-1000 микролитра** | Изцяло автоклавируеми многоканални автоматични пипетиВсяка автоматична пипета трябва да е тествана индивидуално и калибрирана в съответствие със стандартите EN ISO 8655 и DIN 12650./или еквивалент/Всички автоматични пипети да са класифицирани като in vitro диагностични медицински изделия, в съответствие с директивата за in vitro диагностични (IVD) медицински изделия 98/79 EC и са CE-IVD маркирани. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №72 „ЕДНОКАНАЛНИ АВТОМАТИЧНИ ПИПЕТИ С ПРОМЕНЛИВ ОБЕМ-50-1000 МИКРОЛИТРА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 72.1 | **Едноканални автоматични пипети с променлив обем-50-1000 микролитра** | Изцяло автоклавируеми едноканални автоматични пипети с вариращ обем.Всяка автоматична пипета да е тествана индивидуално и калибрирана в съответствие със стандартите EN ISO 8655 и DIN 12650. /или еквивалент/Всички автоматични пипети да са класифицирани като in vitro диагностични медицински изделия, в съответствие с директивата за in vitro диагностични (IVD) медицински изделия 98/79 EC и са CE-IVD маркирани. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №73 „ЕЛЕКТРОННИ ЕДНОКАНАЛНИ ПИПЕТИ С ПРОМЕНЛИВ ОБЕМ-50-1000 МИКРОЛИТРА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 73.1 | **Електронни едноканални пипети с променлив обем-50-1000 микролитра** | Всяка автоматична пипета да е тествана индивидуално и калибрирана в съответствие със стандартите EN ISO 8655 и DIN 12650. /или еквивалент/Всички автоматични пипети да са класифицирани като in vitro диагностични медицински изделия, в съответствие с директивата за in vitro диагностични (IVD) медицински изделия 98/79 EC и са CE-IVD маркирани. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №74 „ДИСПЕНСЕРИ 5 ДО 50 ML“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 74.1 | **Диспенсери 5 до 50 ml** | Диспенсери 5 до 50 ml |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №75 „ДИСПЕНСЕРИ 20 ДО 100 ML“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 75.1 | **Диспенсери 20 до 100 ml** | Диспенсери 20 до 100 ml |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №76 „ВОДНA БАНЯ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 76.1 | **Воднa баня** | Брой гнезда 4Работна дълбочина 90 mmДиаметър на гнездата 130 mmТемпературен обхват от 5°C над стайната до 100°Cмикропроцесорно управление на температурата |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №77 „ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БЪРКАЛКА С НАГРЯВАНЕ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 77.1 | **Електромагнитна бъркалка с нагряване** | Температурен обхват: +30÷340оСМаксимален обем на разбъркване: 20 литраОбороти: 100-1500 rpmМощност: 500WРазмер на блюдото: ø135mmМатериал на блюдото: стъклокерамикаДисплей: LCD |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №78 „ДЕЙОНИЗАТОР ЗА УЛТРА-ЧИСТА ВОДА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 78.1 | **Дейонизатор за ултра-чиста вода** | Проводимост 0.055 μS/cm / 18.2 MΩ x cm ;Капацитет 6 l/h |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №79 „ЦЕНТРОФУГА ЗА СЪДЧЕТА ТИП „EPPENDORF““**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 79.1 | **Центрофуга за съдчета тип „Eppendorf“** | Ротор с 24 гнезда за съдчета (24 x 1.5/2.0 mL)Минимална скорост: 25,000 × g (16,220 rpm)Хладилна системаДигитална система за подбор на условията на центрофугиранеABS-спирачна система |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №80 „КЮВЕТА FC-5.3 MICRO CELL, 10 mm LIGHT PATH, SELF-MASKING BLACK SIDE WALLS AND BASE, QUARTZ, 100 ml“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 80.1 | **Кювета FC-5.3 MICRO CELL, 10 mm LIGHT PATH, SELF-MASKING BLACK SIDE WALLS AND BASE, QUARTZ, 100 ml** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | QS |   |

 |

Светлинен път: 3 x 3 mmВисочина на центъра (z=): 15 mmОбем: 45 μlРазмери на външния съд:Височина: 45 mmШирина: 12,5 mmДълбочина: 12,5 mm |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №81 „АНАЛИТИЧНА ВЕЗНА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 81.1 | **Аналитична везна** | Точност 0,01 mgНастройка Вътрешна, isoCALДисплей LCDОбхват до 250 гМодул за елеминиране на статично електричество |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №82 „РЕФРАКТОМЕТЪР НА АВВЕ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 82.1 | **Рефрактометър на „АВВЕ“** | Скала: Brix Refractive indexОбхват: 0 – 95 %; 1,3000 – 1,7000 nDТочност: 0,1 %; 0,0002 nDДеление: 0,1 %; 0,0001 nD |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №83 „ПОЛЯРИМЕТЪР С ДВЕ СКАЛИ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 83.1 | **Поляриметър с две скали** | Брой на скалите: 2Обхват на измерване: -180о до +180оДеление на скалата: 0.05оПоляриметрични тръби: 100 mm и 200 mmСветлинен източник: Натриева лампа с дължина на светлиното излъчване- 589.44 nm |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №84 „ДИОПТРОМЕТЪР ОКУЛЯРЕН ТИП“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 84.1 | **Диоптрометър окулярен тип** | Обхват на измерване: +/- 25 dpt със стъпка 0.125 dpt до +/- 0.5 dpt след което стъпката трябва да е 0.25 dptАксис:0-180о, със стъпка 1оПризма: 0-15Диаметър: 16 mm до 80 mmОсветление мощност на лампата: 220V/110V 15W |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №85 „AПАРАТИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА БРОЙ ИМПУЛСИ, ДОЗА, ЕКСПОЗИЦИЯ И ИНТЕНЗИТЕТ НА ГАМА ЛЪЧЕНИЕ И СПЕКТЪР“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 85.1 | **Aпарат за измерване на брой импулси, доза, експозиция и интензитет на гама лъчение и спектър** | Режими, в които да може да се ползва с един детектор:измерване на спектър, като енергийният диапазон се определя отизползвания детектор, напр. 50keV до 3MeV с типичен NaI детектор,Детектируема радиация- гама и рентгенови лъчи , 50 keV...1.3MeV, бета радиация с външна сондаДетектори: енергийна чувствителност еквивалентна на H\*(10)Обхват на измерване на дозата: 0.01 μSv/h...10 Sv/h or 1 μrem/h...1000 rem/hРазделителна способност: 0.01 μSv/h на доза 0.01 μSv на доза ( 1 μrem/h на дозаИ 1 μrem на доза)5 keV до 3 и повече MeV с HPGe детектор с Be прозорец и т.н.,качествен и количествен анализ на пробата на базата на измерен спектър,идентификация на изотопи, специфична активност на изотопа (Bq, Ci, user defined),търсене на източник,показване на дозата и мощността на дозата (Gy, Sv, rem).Детектори, с които да може да работи:HPGe, NaI, Si, GM.Аналогов вход.Дължина на спектъра: до 16kКоефициент на усилване: от 5 до 3000Интегрална нелинейност: < 0.025% в горните 99% от обхватаДиференциална нелинейност: < 1% от един каналОтместване на нулата: 0Температурен коефициент на усилването: < 20 ppm/CPZ корекция: електронна; автоматично или на ръкаИзход за захранване на предусилвателя на детектора.+12, -12, +24 и -24 V, до 150 mA от всеки.Да има Високоволтов източник.0 до 5 kV, 100 uA (SHV куплунг).Вход за изключване при сигнал от LN2 сензорЦифров АЦП входове (D-25 куплунг, 2 броя).Дължина на спектъра: до 16kВходни сигнали: TTL, 0 до 5.5 волтаИзходни сигнали: ТТЛ, 0 до 3.3 волтаАналитичният софтуер - достъпен през internet от всички популярниоперационни системи - позволява:Основните функции - събиране на спектър, визуализацията му,калибровка по енергия, маркиране на региони в спектъра, математическиобработки - fit, add, sub, мащабиране по оста X и други.Редактиране/ създаване на нов библиотеки с изотопиКалибровка по енергия и ефективностКачествен и количествен анализ - генериращ отчет за пробата като резултатОсигурен е пълен достъп до контролируемите парамети на апаратурата през съответните менюта.Спектрите да могат да бъдат експортирани в три формата:ASCII, IAEA и Nucleus-2.Визуализираните прозорци и/или целият екран могат да бъдат експортирани в .gif, .txt, .xls формат. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №86 „СИСТЕМА ЗА ТЕЛЕМЕТРИЯ, ОБОРУДВАНА С ЧЕТЯЩА СТАНЦИЯ, ТЕЛЕМЕТЪР – ПРЕДАВАТЕЛ, КОМПЮТЪРЕН МОДУЛ СЪС СОФТУЕР ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 86.1 | **Телеметри за регистрация на биологични сигнали** | Приемателна станция с възможност за регистрация на неограничен брой имплантирани трансмитери за налягане, температура, биопотенциали, активност, сърдечна честотаТрансмитер, подходящ за имплантиране в експериментални животни над 175 грамаСпециализиран софтуер за следене, отчитане, анализДиапазон на предаване: поне 5 метраЧестота на семплиране: до 1000 херца**Сензор за налягане:**чувствителност: ±3 mmHgдиапазон: -25 до 300 mmHgотклонение: < 2 mmHg на месец**Сензор за биопотенциал (ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ, ЕОГ):**две отвеждания плюс рефернция**Сензор за температура:**диапазон: 15 – 45º Срезолюция: 0.05º С**Сензор за активност:**припокриване или XYZчестота на семплиране: 100-200-500-1000 на каналматериал – силиконов еластомеробем: около 8.9 смімаса: не повече от 16 грама |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №87 „ДЕСТИЛАТОР ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 87.1 | **Дестилатор от неръждаема стомана** | -производителност 7,5 до 10л на час, компактен- разход на вода 60 л/час- захранващо напрежение 230V / 50…60 Hz / 6.0 kW- проводимост 2,5 µS/sm |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №88 „ЕЛЕКТРОНЕН СПИРОМЕТЪР“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 88.1 | **Електронен спирометър** | ПреносимЦветен дисплей, не по-малко от 7”, резолюция не по-малко от 800 x 600 пиксела, за изобразяване и интерпретиране на белодробните функцииКомпютърно базиран модел, възможност за пренос на данни чрез блутуут и чрез USB кабелТемпературен сензор за автоматична корекция на резултата спрямо атмосферните условияМетод на измерване: принцип на прекъсване на инфрачервен лъчОкомплектовка с турбинен сензор за многократна употребаВграден пулсоксиметърПедиатрично насочен и атрактивен софтуер. Налични анимации.Възможност за работа с еднократни турбинни сензори, при които всички компоненти, влизащи в контакт с издишания въздух на пациента, се подменят за всеки нов пациентПоказване в реално време на графики от типа: поток/обем и обем/времеИзобразяване на поне три криви в графиката поток/обемАвтоматично избиране на най-доброто измерване с възможност за ръчна корекцияБронхопровокативни изследванияВъзможност за сравняване на предишни и настоящи резултати и проследяване на тенденцииАкумулаторна батерия с капацитет, достатъчен за 10 часа работа с едно зарежданеПамет за не по-малко от 10000 изследванияАвтоматична интерпретация (ATS)Принудителна спирометрия: FVC, Best FVC, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV1/SVC, PIF, FIVC, FIV1, FEF75, FEF50, FEF25, FIF50, FEV1/FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Възраст на белия дроб.Спирометрия в покой: SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVCМаксимално непринудено вентилиране: MVVПредвидени стойности: ATS, ERS, NHANES, Knudson, Zaptel, Pereira, MC-Barcellona, JRS, CECA1971Възможност за конфигуриране на изходящия протоколТегло не повече от 1.5 кг с батериятаСпирометърът да може да работи със следните консумативи:Еднократна турбина, индивидуално опакована с мундщукХартиен мундщукАнтибактериален филтър |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №89 „СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНА ЕЛАЙЗА СИСТЕМА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 89.1 | **Спектрофотометрична ЕЛАЙЗА система** | Капацитет на пробите не повече от 2 мклВъзможност за детекция на 48 проби от 2 мкл едновременно при едно пусканеПорт за работа с кюветиИзбор на индивидуални дължини на вълната в диапазона от 200 – 999 nm, без необходимост от филтриИзвършване на бърз количествен или качествен анализ в микроплаки от 6 до 384 ямкиМалка заемана работна площСпектрално сканиране в проби с обем от 2 мкл или проби в микроплака, стандартна кювета или кварцова кювета**Технически характеристики:**Сензорен дисплей (Touch screen)4-зонова инкубация с контрол на кондензаШейкърна функция – орбитално, двойно орбитално и линейно движенияМетод за отчитане: крайно-точков (endpoind), кинетично (kinetic), спектрално сканиране (spectral scanning), сканиране на площ в ямкаТипове микроплаки: 6, 12, 24, 48, 96 и 348 ямкови микроплаки, плака за отчитане на микроколичествоАбсорбция – обхват на дължините: от 200 nm до 999 nm, избирани с инкремент от 1 nmЗоново фокусиране: 2,9 nmДинамичен обхват: 0 – 4.0 ODРезолюция: 0.0001Точност на монохроматорната дължина на вълната: ± 2 nmOD Точност: от 0.0 до 2.0 OD: ± 1% ± 0.010 OD; от 2.0 до 2.5 OD: ± 3% ± 0.010 ODOD Линейност: от 0.0 дo 2.0 OD: ±1% ±0.010 OD; от 2.0 до 2.5 OD: ±3% ±0.010 ODOD Възпроизводимост: от 0.0 до 2.0 OD: ±1% ±0.005 OD; от 2.0 до 2.5 OD: ±3% ±0.005 ODВъзпроизводимост на монохроматорната дължина на вълната: ± 0.2 nmСкорост на отчитане: 96 ямки - 8 секунди; 384 ямки-14 секунди |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №90 „ДЕЙОНИЗАТОР“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 90.1 | **Дейонизатор** | С модул за обратна осмоза и предварителен филтърСъпротивление на пречистената водата не по-малко от 10 МΩ х сmПроводимост на чиста вода не повече от 0.1 µS/cmПроизводителност на чиста вода не по- малко от 9 L/hНалягане захранващата вода в диапазон: 1 – 4 barПроводимост на захранващата вода не по-голяма от 900µS/cmСъд за съхранение на чистата вода не по-малко от 25 литра с помпа за източванеКонтрол на нивото в съда |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №91 „PH-МЕТЪР“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 91.1 | **pH-метър** | обхват на измерването на рН: 0.00 до 14.00 pHточност: ±0.01 рНавтоматична и ръчна температурна компенсациятри точки на калибриранесофтуер за самодиагностикавградена памет за не по-малко от 90 отчитанияелектроден холдер с подвижно рамоокомплектован с:рН пластмасови електроди с гел електролитбуферни разтвори: рН 4, рН 7 и pH 10 |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №92 „ВОРТЕКС“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 92.1 | **Вортекс** | обхват на скоростта: от 0 до 2500 rpmстепенно регулиране на скоросттадва режима на работа - постоянен и при докосванеорбитално движение на пробата |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №93 „АПАРАТ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МОНИТОРИРАНЕ НА ПУЛСОВАТА ВЪЛНА У ЧОВЕК“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 93.1 | **Апарат за продължително мониториране на пулсовата вълна у човек** | За проследяване на:периферно артериално кръвно наляганецентрално аортно кръвно наляганеминутен обем на сърцето (сърдечен дебит)периферно съдово съпротивлениеиндекс на усилване (Alx, Augmentation index)налягане на усилване (Augmentation pressure)коефициент на отражениескорост на пулсовата вълна**Технически характеристики:**Измерващ обхват:Систолично налягане (SYS): от 60 до 290 mmHgДиастолично налягане (DIA): от 30 до 195 mmHgТочност: ± 3 mmHgОбхват на налягане: от 0 до 300 mmHgОбхват на отчитан пулс: от 30 до 240 удара в минутаИзмерващ метод: ОсцилометриченИзмервателни протоколи:4 подлежащи на свободна модификация интервала на регистрация (съобразно периода ден/нощ) в рамките на 1 час: 1,2,3,4,5,10,15, 20 или 30 регистрацииПамет: до 300 измерванияКапацитет на батерията: повече от 300 измерванияВъзможност за работа при следните характеристики на външната среда:температура : от + 10 °С до + 40 °Свлажност: от 15 % до не повече от 90 %Тегло: не повече от 240 g с включено тегло на батериитеИнтерфейс:сериен порт (кабел) USB съвместиминфрачервен порт, BluetoothНаличен софтуер за връзка със сървърокомплектован с 3 бр. маншета за новородени, деца и възрастни. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №94 „МОДУЛ С ОКОМПЛЕКТОВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МУСКУЛНО СЪКРАЩЕНИЕ КЪМ НАЛИЧНА СИСТЕМА BIOPAC“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 94.1 | **Модул с окомплектовка за регистрация на мускулно съкращение към налична система Biopac** | Комплект за разширяване възможностите на система BIOPAC за регистриране на мускулна активност**Стимулационен модул**Съвместимост с наличните при Възложителя системи MP36 и MP30Течнокристален дисплейДва обхвата на напрежението: от 0 до 10 и от 0 до 100V, които се задават от лицевия панел на стимулатора и положението на превключвателя може да се заключва**Чифт стимулационни електроди****Трасндюсер за сила**Съвместимост с наличните при Възложителя системи MP36 и MP30Регулируем обхват с възможност за ползване на обхвати: 50g, 100g, 200g, 500g, 1000g**Трансдюсер за отместване**Съвместимост с наличните при Възложителя системи MP36 и MP303 метра кабел Набор за регулиране на обтяганетоАдаптер към набор за регулиране на обтягането |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №95 „СИСТЕМА MALDI-TOF ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА МИКРООРГАНИЗМИ С МОДУЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МПК (МИНИМАЛНИ ПОТИСКАЩИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА АНТИБАКТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА)“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 95.1 | **Система MALDI-TOF за идентификация на микроорганизми с модул за определяне на МПК (Минимални потискащи концентрации на антибактериални средства)** | **Минимални технически изисквания към предлаганата апаратура:**1. Компютърно управляема система за идентификация на клинично и неклинично значими бактерии, дрожди, плесени и микобактерии с модул за научни изследвания и възможност за добавяне на собствени спектри на лабораторни щамове използваща MALDI-TOF (Time-Of-Flight) мас спектрометър и модул за определяне МПК
2. MALDI (matrix-assisted laser desorption ionization) източник
* Източник с йонно-ектракционна технология
* Наличие на азотен лазер с фиксиран фокус
* Лазерна мощност и насочване под софтуерен контрол
* Вакуум поддържан от помпи
* Висока резолюция на мас-сигналите
* Широка база данни за идентификация на микроорганизми, обхващаща всички клинично и неклинично значими щамове, за идентификация на бактерии, плесени, дрожди и микобактерии само за няколко минути
* Наличие на минимум 2 бар-кодирани слайдове/плаки
* оборудван със специална станция за подготвяне на пробите за автоматизирано въвеждане на данни и анализ, осигуряваща надеждна връзка за информацията на пробите от всяка точка на таргет слайда и съответният й МПК анализ в модула за определяне на МПК, за подобряване на сигурността и проследяемост на пробата.
* Възможност за директна идентификация от позитивни хемокултури
1. Модул за определяне на МПК, извършващ термостатиране и измерване в реално време на МПК за широк спектър от микроорганизми
* Минимален капацитет над 10 проби
* Автоматично регистриране на пробите чрез баркод
* Измерване МПК на антибиотици при минимум 3 двойно нарастващи концентрации
* Специализиран софтуер за експертно определяне на механизми на резистентност и оценка на МИК според международните стандарти EUCAST и CLSI или еквивалент.
1. Системен компютър за управление на апаратурата и специализиран софтуер за приемане, обработка и съхранение на данните от мас-спектрометричния анализ и МПК в обща база данни

Комплект консумативи за идентификация на бактерии и гъбички |  |  |  |  |  |

Дата: ............2017 г. ИМЕ И ФАМИЛИЯ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Подпис[[1]](#footnote-1) и печат

**Образецът се попълва, подписва се и се подпечатва на всяка страница /за всяка от обособените позиции, за които се участва/.**

1. Документът се подписва от законния представител на участника, или от надлежно упълномощено лице; [↑](#footnote-ref-1)