## Sheet1
Образец № 2а
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Таблица за техническо съответствие по артикули
Арт. № | Наименование на артикул | Технически характеристики | Съответствие да/не/по-добре | Описание на параметрите на предложения артикул | Марка производител | Произход
Обособена позиция № 1 - Доставка на медицинска апаратура
1 | Дефибрилатор | Дефибрилатор полуавтоматичен бифазен: - енергия – не по-малко от 150 джаула; - LCD дисплей изобразяващ 1 ЕКГ отвеждане от дефибрилиращите електроди; - акумулаторна (презареждаема) батерия; - капацитет на акумулатора не по-малко от 180 шока по 150 джаула; - в комплект с еднократни електроди за възрастни.
2 | Вакуум аспиратор | Работен обем: 40 л/мин.; Максимален вакуум: - не по-малко от 0,70 bar; Режим на работа: не по-малко от 30/30 мин.
3 | Инфузионна помпа | - Едноканална инфузионна помпа за спринцовки; - LCD дисплей, изобразяващ параметрите на вливането и типа спринцовка; - Режими на работа: по скорост, по време, по обем; - Детектор за размера на спринцовката; - Да работи със стандартни спринцовки от 10, 20, 30, 50/60 и 100 ml; - Обем на вливане: от 0.1 до 999 ml; - Скорост на вливане: от 0.1 ml/h до 1 500 ml/h; - Аларми за възникнал проблем при основните процеси на работа; - Лекарствена библиотека.
4 | Преносим ЕКГ апарат 3-канален | Преносим 3-канален електрокардиограф: - 3-канален – дисплей за изобразяване на 3 ЕКГ криви; - Автоматичен, ръчен режим и анализ на ритъма; - Индикация за контакт на всеки електрод; - Амплитуда: 2.5 ÷ 20 мм/mV; - Скорост на отпечатване: 5 ÷ 50 мм/s; - Софтуер за анализ и интерпретация; - Софтуер за връзка с компютър за пациентна база данни; - Захранване: мрежово и акумулаторно (230V- 50/60Hz, вградена батерия); - Количка.
5 | Система за затопляне на пациенти | LCD дисплей; Различни настройки, включващи настройка за околна температура и за максимално затопляне; Автоматично изключване при достигане на максималната температура.
6 | Система за нагряване на бърз поток за инфузия | Възможност за настройване градусите на затопляне; - Време за затопляне: < 5 мин.; - Защитно самоизключване; - Звукова и визуална аларма за претопляне/ охлаждане извън зададените стойности; - Непрекъснат работен режим; - Да работи със стандартни инфузионни системи без нужда от закупуване на специфичен консуматив.
Обособена позиция № 2 - Доставка на оборудване
1 | Ларингоскоп | Ларингоскоп тип McIntosh със сет от 4 лъжици: размери 1, 2, 3 и 4, в предпазно куфарче.
2 | Ресусцитатор тип AMBU | Сет от Силиконово амбу с обем на балона 1600 мл, окомплектовано с маски за възрастни, деца и новородени (общо 5 маски размери 1, 2, 3, 4, 5 и балон)
3 | Кислородна бутилка 2л | Кислородна бутилка с обем 2 л (празна), UNI стандарт. Стоманен цилиндър за кислородотерапия с налягане 200 bar, редуцир вентил с двустепенен клапан (0-12 л/мин.) и манометър за налягането в бутилката. В комплект с маска.
4 | Функционално легло с четири секции електрическо | Функционално легло с четири секции електрическо: фиксирана височина: не по-малко от 500 мм; Електрически повдигаща се секция на гърба: не по-малко от 0° - 70°; Електрически повдигаща се секция крака: не по-малко от 0°- 25°; 4 бр. въртящи се колела с диаметър не по-малки от Ø 100 мм, поне 2 от които със спирачка; Товароносимост: не по-малко от 150 кг; Окомплектовано с матрак.
5 | Електронна теглилка с ръстомер | Професионална електронна теглилка с ръстомер - Капацитет: 200 кг; - Чувствителност: 100 г; - Обхват на измерване на ръст: долна граница - не повече от 85 см, горна граница - не по-малко от 190 см; - Захранване: мрежово и акумулаторно (230V- 50/60Hz, вградена батерия).
6 | Болнична количка със сваляща се носилка | Тръбна конструкция, тапицирана с миеща се материя. В комплект с матрак и колела с диаметър не по-малко от Ø 100 мм, поне две от които със спирачки. Възможност за сваляне на горната част и използването й като носилка. Допълнителни аксесоари - странични прегради, стойка за инфузии, кошница от стомана, държач за кислородна бутилка. Размери не по-малко от 1800х540хН750.
7 | Сух стерилизатор | Таймер за настройване на желаното време за стерилизация; Време за стерилизация - до минимум 60 минути; Температурен диапазон : от 140 до 250 °С; Обем: не по-малко от 18 литра.
8 | Контейнери за стерилизация | Контейнер с филтър – среден с перфорирано дъно; 2 филтъра Размер: 465 х 280 х h100 мм.
9 | Медицински спешен шкаф | Медицински шкаф за лекарства: - материал ПДЧ, - горна секция - стъклени врати и 3 рафта; - в средата чекмедже с ролкови водачи - 1бр.; - долна секция - ПДЧ врати и 1 рафт; - заключващ се в трите секции; - размери: не по-малки от 60х40х175 см (ШхДхВ).
10 | Гинекологичен стол трисекционен | Изработен от стабилна прахово боядисана тръбна конструкция. Трите секции са тапицирани от изкуствена кожа, устойчива на пожар и дезинфектанти. Гръбната и секцията за крака са регулируеми посредством механизъм. Технически характеристики: Размер на седалищната секция: 50 х 60 см; - Външни размери: не по-малко от 180 х 60 х H80 см; - Капацитет: не по-малко от 130 кг; - Стандартна комплектация: кракодържатели тип Гьопел-1 чифт, легенче от неръждаема стомана Ø 32 см, степенка.
11 | Инвалидна количка | Характеристика: - Рингова; - Сгъваема; - Със спирачка; - За самостоятелно придвижване или с чужда помощ на хора, които имат увреждания на долните крайници; - Изработена от метал и непропусклива материя.
Обособена позиция № 3 - Доставка на симулатори / модели
1 | Симулатор за аускултация | • Симулация на характерни промени в сърдечните звуци и шумове, свързани с различни сърдечни състояния • Репродукция на минимум 12 различни сърдечни звука в 4 позиции (аортни, белодробни, трикуспидални и митрални клапи) и 10 различни респираторни звука в 3 позиции; • Всички звуци се чуват със стетоскоп; • Съдържа торс, смартскоп и дистанционно управление.
2 | Тренировъчен модел за интубация | Реалистичен модел, с изкуствена кожа: - Подвижен език; - Гласови струни в неутрална позиция; - Инсцениране на ларингоспазъм и оточен език; - Чупещи се горни зъби при неправилна техника на интубация; - Сменяема кожа в областта на пръстеновидния хрущял на ларингса.
3 | Тренировъчен модел за ЕКГ | Торс на възрастен с анатомични маркировки за поставяне на електроди: - Симулаторна кутия с 15 ЕКГ отвеждания; - Визуален отговор за правилно поставен електрод; - Без изходящ ЕКГ сигнал; - Комплект с кабели и електроди.
4 | Симулатор за травматични рани - комплект | Тренировъчен комплект с рани, изискващи спешна помощ (симулативни рани от пожари, автомобилни инциденти и др.). Отделните компоненти могат да се поставят върху хора (пациенти, студенти) или обучителни манекени. Включва: - Кървящи рани (с помпа и резерворни пликове): разкъсна на чело, на челюстта, абдоминални, гръдни, фрактури на тибиа, бедрена кост, отворена ампутация, от огнестрелни рани; - Некървящи рани: разкъсни и отворени фрактури, рани от 2-ра и 3-та степен на изгаряне на лице, гръдна и гръбна област, ръка и предмишница; - Аксесоари за грим: симулатор на кръв, коагулираща кръв и др.; - В куфар.
5 | Тренировъчен модел за хирургичен шев на ръка | Изработен от мек винилов материал и пяна. - С три разреза – два на ръката и един на пръста; - Възможност за многократен шев на раните; - Стартов пакет за шев включен в комплекта.
6 | Модел на рамо и ръка с техники за инжектиране | С две функции: Дясната страна на макета представя анатомията на горната част на ръката, с кости, мускули и нерви, а на лявата страна се изпълняват техниките на интрамускулна техника на инжектиране; - С анатомични маркери, разположени от лявата страна - Възможност за инжектиране с течност; - Светлинен и звуков индикатор за отчитане на правилно/ неправилно изпълнение.
7 | Симулатор за катетъризация на жена | Реалистичен модел. - Възможност за нормална трансуретрална и супрапубична катетъризация; - Сменяеми влагалищни и супрапубични подложки; - Да включва лубрикант и катетър.
8 | Тренировъчен модел на ръка за инжекционна практика | За упражнение на: - Интравенозно инжектиране (вена цефалика, вена базилика, антекубитална, радиална и улнарна вена); - Интрамускулно инжектиране в делтоидната област; - Подкожно инжектиране в областта на дланта и предмишницата, задната част на ръката; - Инфузии и кръвовземане; - Помпичка за намаляване/ усилване на венозното налягане.
9 | Симулатор за интрадермално инжектиране | Тренировъчен модел на предмишница (от китката до лакътя) за интрадермално инжектиране. - Изработен от реалистична винилова кожа; - Осем страни за упражнение; - Образуване на подутина при правилно поставяне на инжекцията; - За многократна употреба; - Окомплектован със спринцовка, силант, куфар.
10 | Симулатор за интрамускулно инжектиране | Модел на долната част на човешки торс, подходящ за инжектиране в глутеалната и бедрена мускулатури. Резервен комплект кожа.
11 | Анатомичен модел на скелет | Характеристика: - Естествена визия на човешки скелет; - Репрезентация на всички анатомични детайли и процеси; - Черепът се дели на три части; - Отстраняеми ръце и крака; - Плавно движещи се връзки на раменете, таза и глезените; - Кракът може да се отделя от коляното; - Движещи се раменни плешки; - Стабилна мобилна стойка на колела; - Ставни лигаменти на коляно, таз, лакът и рамо от едната страна; - Маркирани начало и залавно място на мускулите; - Изцяло мобилен гръбначен стълб с флексибилни интервертебрални дискове и показващи се спинални нерви; - Ръст: не по-малко от 170 см.
12 | Анатомичен модел на торс с вътрешни органи | Характеристики: - Цял макет на торс, с отворен гръб; - Съставен от 27 части, представящи най-важните органи и анатомични структури на човешкото тяло; - Главата - разделена на секции, представящи черепа, мозъка, устата, гърлото и окото; - Вратът - разделен на секции, представящи ларинкса, щитовидната жлеза и шийните кръвоносни съдове; - Гръдният кош и коремната област - изцяло отворени, всички вътрешни органи могат да се отделят напълно и някои от тях – да се разглобяват; - Отделните женски и мъжки пикочополови системи могат да бъдат поставени в зависимост от желанието, към основното тяло; - Отворен гръб, представящ мускулните пластове и гръбначния стълб, спиналните нерви и гръбначния мозък; - Височина: 88 см ± 10 см.
13 | Анатомичен модел на сърце | Характеристики: - Размер: 3 пъти по-голям от реалния; - Разделен на секции; - Представящ вътрешните структури, сърдечните клапи и сравнителна морфология на лявата и дясната камера; - На стойка.
Забележка: Таблицата за техническо съответствие по артикули за съответната обособена позиция се попълва, подписва и подпечатва на всяка страница, като приложение към техническото предложение за съответната обособена позиция.
| Дата: .................. |  | ИМЕ И ФАМИЛИЯ: ____________________
Подпис и печат[1]: ________________________
[1] Образецът се подписва от законния представител на участника, или от надлежно упълномощено лице.
Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Медицински университет - София и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.