**Образец 3а**

***Таблица за техническо съответствие по артикули***

**Обособена позиция №1 ”УЧЕБЕН СПЕКТРОФОТОМЕТЪР“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производ****ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 1.1 | **Учебен спектрофотометър** | Технически характеристики на фотометър- Оптична система с LED технология;- Филтри тип ”HCF**“** – 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670 nm и три допълнителни празни места;- Да позволява програмиране на до 150 различни тест-анализа;- Калибрационни криви с до 8 калибрационни точки с възможност за трикратно повторение на всяка точка;- Програмиране на обемите от 100 мкл. до 5 мл.;- Проточна кювета с обем от 18 мкл.;- Ползване на макро, микро и полумикро кювети вкл. епруветки с диаметър 12 мм;- Софтуер за качествен контрол и проверка- Меню и на български език с улеснени функции за работа;- Съхранение на до 2000 пациентни резултата;- Работа на батерии – опция; |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №2 ”СПЕЦИАЛИЗИРАНА СТАНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА И ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМИ ПРИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВЪНШНИ ДЕТЕРМИНИРАНИ СТИМУЛИ”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 2.1 | **Специализирана станция за изследване на централната и периферната нервна системи при въздействие на външни детерминирани стимули** | Задължително включени в конфигурацията изследвания:* Соматосензорни Евокирани потенциали:
	+ Изследване на горни и долни крайници;
	+ Дерматомни Евокирани потенциали;
* Слухови Евокирани потенциали:
	+ Стволови Евокирани потенциали;
	+ Обективно ниво на слуха;
	+ Средно-латентни Евокирани потенциали;
	+ Дълго-латентни Евокирани потенциали;
	+ P300;
	+ Когнитивна негативна вариабилност;
* Зрителни Евокирани потенциали:
	+ Патерн реверсал Зрителни Евокирани потенциали - монитор;
	+ Флаш Зрителни Евокирани потенциали;
	+ Електроретинография;

Технически параметри* Брой на каналите: не по-малко от 8
* Предусилватели: Електрически изолирани предусилватели със софтуерно управление на взаимовръзките на референтните входове
* Входен импеданс: Диференциален >200МΩ (мегаома), Работен режим >1000МΩ/25pF
* Ниво на шума (RMS): типичен 0.4µV RMS (микроволта)
* Изолационна режекция: > 160 dB
* Резолюция: поне 24 бита
* Честота на дискретизация: поне 48 килохерца на усилвател
* Чувствителност: 0.5 μV / D – 20 mV / D
* Чувствителност при изобразяване: 0.05 μV / D – 20 mV / D
* Развивка: 0.2 ms / D – 12 s / D
* Филтри: Високочестотен 0.01 Hz – 3 kHz, Нискочестотен 20 Hz – 13 kHz
* Проверка на електродния импеданс: 0.1кΩ до 1МΩ. Вграден калибриращ сигнал
* Усреднител - не по-малко от 10000 потенциала на канал
* Тригер: ръчен, репетитивен или външен:
	+ Честота на повтаряемост 0.1 до 200 херца;
	+ Единична или Двойна стимулация с едновременни или алтерниращи импулси;
	+ ЕМГ тригер – по сигнал или спонтанно отвеждане;
	+ Стимулиране – брой на пулсоветте 1 до 1000, честота 0.1 до 200 херца;
	+ Вход и изход за външен тригер.
* Електрически стимулатор: Единичен или двойка импулси.
	+ Вид на стимула: Правоъгълен импулс, поредица от импулси с управление на параметрите (амплитуда, продължителност, честота).
	+ Автоматично и ръчно подаване на стимули.
	+ Изходен обхват 0-100мА (милиампера);
	+ Резолюция на интензивността 0.1/0.02мА;
	+ Напрежение 400 волта;
	+ Изходно съпротивление > 5МΩ;
	+ Продължителност на стимулите 20 микросекудни до 1 милисекунда;
* Слухов стимулатор, вграден:
	+ Форма на стимулите: Клик, Звуков залп, пиукане, полусинусоида, пълна синусоида, (Click, Tone burst, Pipe, Half sine, Full sine);
	+ Дължина на Click: 50, 100 μs
	+ Интензитет: 0 – 130 dB (стъпка 1.0 dB);
	+ Слушалки със запаметени в тях калибрационни данни.
* Зрителен стимулатор, вграден:
	+ Шахматен патерн, Вертикални линии, Хоризонтални линии;
	+ Различни размери на патерна: 3х4, 6х8, 12х16, 24х32, 48х64, 96х128.
	+ Формат на полето: Пълно, лява половина, дясна половина, горе дясно, долу дясно, горе ляво, долу ляво
	+ Вид на стимулите: Появяване-изчезване, реверсивни, очила.
	+ Фиксираща точка – поне 4 типа, преместваема. Фон – черен, сив;
	+ Стимулаторен монитор;
* Модул за свързване в локална компютърна мрежа – специализиран изолационен интерфейс, мрежов лиценз;
* Възможност за интегриране с болничната компютърна мрежа чрез HL7 или SOAP протоколи;
* Подвижна количка за апарата и аксесорите;
* Специализирана "деск-топ" (стационарна) компютърна система;
* Монитор – цветен, поне 22 инча диагонал с минимална разделителна способност 1680 х 1050, с възможност за вертикално регулиране и регулиране на наклона;
* Операционна система: Microsoft® Windows® 7
* Защита на пациента: изолация мажду захранваните и контактуващите с пациента модули над 4 киловолта. Стандарт: IEC 601-1, type BF.
* Лазерен принтер за резултатите

Набор електроди, произведени от фирмата, произвеждаща апарата (иглени, повърхностни, стимулационни електроди); |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №3 „СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИАБЕТЕН РИСК“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на****артикула** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 3.1 | **Система за изследване на диабетен риск** | **Специализирана система за изследване на диабетен риск стимули**Вградени скáли за оценка на кардио-метаболитно заболяване или диабет, изчислени на базата на ESC (електрохимична кожна проводимост), BMI, или възраст;Измерване на концентрацията на хлоридните йони, продуцирани от активността на потните жлези;Технически и работни параметри и възможностиИзходно работно напрежение: по-малко от 4 волта;Регистрация на електрохимичната кожна проводимост на ръцете и краката;Вградена автоматична проверка за качеството на изследване;Компютърна система с вграден софтуер за регистрация и анализ;Сензитивен на допир (touch-screen) монитор;Графично и цифрово изобразяване на резултатите;Цифрови стойности за електрохимичната кожна проводимост;Измерване на симетричност лява-дясна страна;Продължителност на теста: по-малко от 3 минути;Обективни, независими от оператора резултати;Изследване на малките фибри на ръцете и краката; |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №4 „АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНА РАБОТНА СТАНЦИЯ “**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| **4.1** | **Анестезиологична работна станция** | **Задължителни характеристики**Анестезиологичната работна станция, състояща се от висок клас анестезиологичен апарат и висок клас анестезиологичен модулен пациентен монитор1. Висок клас анестезиологичен апарат:1,2 Подходящ за водене на анестезии при всички видове хирургически интервенции на пациенти от новородени деца до възрастни.1,3 Захранване със сгъстени медицински газове: кислород, N2O и въздух.1,4 Електрическо захранване от централна мрежа и от вградена акумулаторна батерия за мин. 90 минути автономна работа.1,5 Електронен мискер за свежите газове с виртуални ротаметри с автоматична компенсация на влиянието на температурата и атмосферното налягане на околната среда.1,6 Електронното миксиране на свежи газове да има следните възможности:  - Индивидуално задаване на дебита на всеки един от пресните газове с мин. обхвати от 0 до 15 л/мин. за О2 и въздух и 0 до 12 л/мин. за N2O;  - Задаване на общ дебит на пресните газове с мин. обхват 0,2 до 18 л/мин; - Система за оптимизирано подаване на пресните газове с електронна индикация. Резервна пневматична система за миксиране на свежите газове с ротаметри за О2 и въздух с мин. обхвати до 15 л/мин. за всеки един от газовете. Да се включва автоматично при повреда на електронната система. Да има ротаметър за измерване на общия дебит пресни газове с мин. обхват 0 до 10 л/мин.1,7 Вградена защитна система против подаване на хипоксична смес. Да осигурява следните минимални концентрации на FiO2 в пресните газове:  - При електронно миксиране с балансен газ N2O: ≥ 25%; - При електронно миксиране с балансен газ въздух: ≥ 21%; - При работа на резервно пневматично миксиране: ≥ 21%.1,8 Система за подаване на блендиран газ през самостоятелни пневматични изходи независими от системата за подаване на пресни газове. Системата да има комплект ротаметри за кислород и въздух с мин. обхват 0 до 15 л/мин.1,9 Устройство за захранване на друга апаратура с О2 под високо налягане. Да осигурява дебит ≥ 90 л/мин.1.10 Възможност за монтаж на мин. два активни и мин. един пасивен изпарител на летливи анестетици. Окачването на активните изпарители трябва да дава възможност за сигурно блокиране на неизползвания в момента. 1.11 Прозрачна волуметрична система, тип „bag in bottle”, за визуализиране на командно, мануално и спонтанно дишане и нехерметичност на апарата.1.12 Изисквания към дихателната система: - Автоклавируема и без латексови компоненти. - Вградено подгряване с температура до 35 0С. - СО2 абсорбер с мин. вместимост от 1500 мл. - Завъртане по хоризонтала поне до 450. - Интегрирана регулируема клапа за лимитиране на свръхналягането при мануално обдишване с мин. обхват 0 до 75 смН2О с тактилна индикация при задаване на налягане над 30 смН2О. Клапата да е съоръжена с манометър за измерване на налягането и да има функция „бързо освобождаване” на налягането. - Системен камплайанс ≤ 2 мл/смН2О и резистанс (импеданс) ≤ 6 смН2О.1.13 Допълнителен изход за пресни газове за некръгови системи с дигитален контрол.1.14 Кислороден байпас с обхват на дебита над 35 л/мин.1.15 Минимални изисквания към анестезиологичния респиратор: - Цветен дисплей с диагонал на екрана 15” и резолюция 1024 x 768 пиксела със сензорно управление на параметри и менюта. - Резервно управление на параметри и менюта чрез независим контролен панел (тачпад или аналогичен) и USB компютърна „мишка”. - Режими на работа според възраста на пациента: новородено дете, педиатричен пациент, възрастен. - Режими на механична вентилация: по обем с автоматична компенсация на доставяния дихателен обем, по налягане с гарантиран дихателен обем, синхронизирана интермитентна мандаторна по обем и по налягане, синхронизирана интермитентна мандаторна с гарантиране на дихателния обем (SIMV-VG), обдишване подпомагано по налягане PSV с обратна вентилация при апнеа. - Режим „Готовност”. - При мaнуално обдишване и спонтанно дишане да бъде осигурен пълен респираторен мониторинг на дисплея на респиратора.  - Системи за автоматични компенсации на ликажи и камплайанса в дихателния кръг. 1.16 Минимални изисквания към обхвата на регулиране на параметрите на механична вентилация:  - Дихателен обем и гарантиран дихателен обем в режим по налягане: 20 – 1500 мл.  - Дихателна честота: 4 – 100 диш./мин.  - Съотношение I:E: от 4:1 до 1:8.  - Инспираторно налягане: 5 - 70 смН2О. - РЕЕР: 3 - 30 смН2О.  - Инспираторна пауза: 5 - 60 %. - Поддържащо налягане: 5 - 50 смН2О.  - Инспираторно време: 0,2 – 5 сек.  - Време за достигане на таргетно инспираторното налягане: 0 – 2 сек.  - Тригер по поток: 0.1 – 15 литра/мин.  - Тригер по налягане: - 20 до - 1 смН2О.  - Регулиране на апнеа интервал: 0,2 – 5 сек.  - Дихателна честота при апнеа: 2 – 60 диш./мин1.17 Задължителни мониторирани параметри на дисплея на анестезиологичния апарат:  - Изобразяване на дихателни примки Налягане/Обем и Поток/Обем.  - Изобразяване на графики на налягането, обема и потока. - Инспираторен еднократен и минутен обем. - Експираторен еднократен и минутен обем.  - Дихателна честота и съотношение I:E. - Налягания в дихателните пътища: пиково, средно, на платото, РЕЕР. - Динамичен камплайанс и резистанс на дихателните пътища.  - Да се индикират на екрана актуален режим на обдишване, таймер за изминало време от начало на операцията, възрастовата група на пациента, пациентни демографски данни (име, възраст, тегло), аларми и алармени съобщения, дата и час, статус на батерията. - Минимум 48 часов тренд за всички мониторирани параметри с резолюция от мин. 1 минута.1.18 Калкулация на консумацията на анестетични агенти, измервана в милилитри.1.19 18.  Анестезиологичен предиктивен софтуер, показващ на дисплея на апарата в динамичен графичен тренд инспираторните и експираторни стойности на анестетичните агенти и пациентния кислород за изминал период, в момента и предиктивно за бъдещ период от време.1.20 Функция за белодробно рекруитиране чрез прогресивно увеличаване на РЕЕР с едновременен мониторинг на хемодинамични и вентилационни параметри.1.21 Вграден бронхоаспиратор с регулиране силата на вакуума. Да има директен бутон за включване на пълна мощност.1.22 Вградена активна система за извеждане на отработените газове с регулатор на дебита им и мерително устройство.1.23 Минимално изискуеми интерфейсни конектори: RS-232, за локална мрежа, 2 броя USB.1.24   Възможност за връзка към локална информационна система чрез стандартен HL7 интерфейс.1.25 Вградени елекрически контакти за захранване на допълнителна апаратура – мин. 4 броя.1.26   Релси от двете страни на апарата за окачване на спомагателни външни устройства.1.27   Вграден светлинен източник за осветяване на работното поле с мин. две степени на интензитет на светлината.1.28 Минимум три чекмеджета за съхранение на принадлежности с централно заключване. 1.29 Шасито да бъде на антистатични колела с диаметър мин. 15 см. с централно заключване с индикатор показващ дали колелата са заключени или не. Да има механизъм за предпазване от прегазване на кабели по пода.1.30 Задължителна окомплектовка: севофлуранов изпарител с адаптор за лесно пълнене с анестетик, комплект сензори за поток; два комплекта пациентни кръгове за възрастни за многократна употреба; захранващи шлангове за кислород, N2O и въздух; шланг за включване към централна аспирация, шланг за извеждане на отработените газове, монтажно рамо за анестезиологичния монитор.2. Висок клас анестезиологичен модулен пациентен монитор.2.1 Общи изисквания:2.1.1 Специализиран анестезиологичен модулен пациентен монитор с цветен дисплей с диагонал на екрана минимум 19“ и резолюция мин. 1280 x 1024. с едновременно изобразяване на параметрични графики на минимум 12 канала със следните минимални скорости на развивка: 3, 6,25; 12,5; 25 и 50 мм/сек.2.1.2 Бидирекционна информационна интеграция с анестезиологичният апарат от т.I.2.1.3 Да има специализирани анестезиологични навигационни екрани, където на една обща графика да могат да бъдат едновременно изобразявани параметри проследяващи статуса на седиране, релаксация и аналгезия и параметрите на „троен нисък статус“ (ниски стойности едновременно на BIS, MAC и средно артериално налягане), с цветово кодирани зони на нормален обхват и зони извън нормата.2.1.4 Мониториране на пациентни параметри чрез лесни за подключване параметрични модули, като за целта да има общо мин. 12 гнезда за свързване на единични параметрични модули, като от тях мин. 5 да са в самият монитор, а останалите да бъдат подсигурени от допълнителен носител на модули.2.1.5 Памет за съхранение на мин. 120 часа цифрови и графични трендове за всички мониторирани параметри, мин.100 събития със съответните параметрични криви, мин. 100 аритмия събития със съответните параметрични криви, мин. 1000 измервания на неинвазивно кръвно налягане, мин. 48 часа записи тип „пълно разкритие” – Холтеров тип с възможност за проследяване на запис в графичен модел на всички събития по мониторна крива. Възможност за изобразяване на екрана на кратък мини-тренд с ултрависока резолюция (макс. 1 сек.).2.1.6 Запис и възпроизвеждане на оксикардиореспирограма с продължителност мин. 5 минути и с резолюция „удар-до-удар“. Възможност за последващ преглед и сравнение на мин. 100 оксикардиореспирограми.2.1.7 Алармена система изградена на приоритетен принцип на мин. три нива с вградена алармена индикаторна лампа в горната част на корпуса на монитора. Възможност за автоматична настройка на алармите в зависимост от моментните стойности на мониторираните параметри. Възможност за задаване на закъснителен период за иницииране на аларма. Възможност за удължаване на алармената пауза само с едно докосване на съответен сензорен бутон. 2.1.8 Управление на менютата чрез универсален бутон „избор-потвърждаване”, потребителски програмируеми бутони за бърз достъп до по-важни функции, сензорно управление чрез докосване на екрана, безжичен дистанционен контролер и безжични компютърна клавиатура и USB „мишка”. Менютата за настройка на мониторираните параметри да могът да бъдат активирани чрез докосване на съответната параметрична вълнова графика или изобразяваната цифрова стойност.2.1.9 Да притежава минимум предварително настроени екранни конфигурации според възрастовата група на пациента: новородено дете, педиатричен пациент, възрастен. Възможност за запаметяване на мин. 10 потребителски конфигурации. Възможност за запис на потребителските конфигурации на USB флаш-памет за прехвърлянето им и на други пациентни монитори.2.1.10 Минимално изискуеми функции, които да могат да се програмират на бутони за бърз достъп: настройка на екрана, настройки на мониторираните параметри, старт/стоп измерване на кръвно налягане, нулиране на инвазивни кръвни налягания, алармени граници и изчистване на аларми, преглед на записаните параметри, режим „Минитренд”, режим „Кардиопулмонален байпас” с временно подтискане на алармите на хемодинамичните параметри, режим „Интубация“ с временно подтискане на дихателните алармите и с таймер с обратно броене, „Нощен режим“, режим “Готовност“, старт/стоп принтиране, връщане в главен екран.2.1.11 Наличие на калкулатор за лекарства, менюта за хемодинамични, оксигенационни, вентилационни и ренални калкулации.2.1.12   Възможност за избор на параметри, промяната на настройките на които да може да бъде защитена с парола. 2.1.13 Възможност за включване на таймер, с настройване на времето на броене, за следене на продължителността на различни клинични процедури.2.1.14 Да има подпомагащ обучителен демонстрационен режим.2.1.15 Възможност за свързване на мин. три външни дисплея с възможност за независими настройки от тези на дисплея на основния монитор на поне два от тях.2.1.16 Минимално изискуеми интерфейсни конектори: 2 броя RJ45, WiFi, 8 броя USB, DVI-D, BNC.2.1.17 Възможностите за комуникация с централна мрежа трябва да включват и поддръжка на връзки с протокол за динамично конфигуриране на адреси (DHCP) и с мрежа с разрешено предаване на многоадресни пакети (multicast network support).2.1.18 Електрическо захранване от централна мрежа и от вградено акумулаторно захранване за мин. 2 часа автономна работа. 2.1.19   Възможност за връзка с лазерен принтер за директен печат на хартия формат А4 и връзка към баркод скенер.2.1.20 Възможност за доизграждане с мониторни параметрични модули за минутен сърдечен обем по метода на термодилюцията, минутен сърдечен обем по технология PiCCO (или аналогична) с нагледна графична диаграма за моментален преглед на хемодинамичния и флуиден статус на пациента, импедансна кардиография за неинвазивно измерване на сърдечен дебит, централновенозна кислородна сатурация, мин. 4-канално ЕЕГ и транскутанно измерване на парциалните налягания на СО2 и О2. 2.1.21 Минимални изисквания за опционална интеграция на пациентните данни, комуникация с друга медицинска апаратура и клинични и болнични информационни мрежи: -   Възможност за включване на модул за едновременен интерфейс към мин. четири външни медицински апарати като анестезиологични апарати, респиратори, инфузионни помпи и други пациентни монитори, вкл. производство и на други производители. - Стандартно вграден HL7 протокол за директен интерфейс към локални и централни болнични информационни мрежи. - Възможност за доизграждане с допълнителен вграден медицински клас компютър със софтуерна платформа с отворен достъп и съвместимост с всички Windows приложения като например уеб браузери и отдалечен десктоп, на която да има инсталирани потребителски приложения за интегриране на клиничните данни от други медицински системи, като системи за образна диагностика, клинична лаборатория, пълен ЕЕГ анализ. 2.2 Задължителни мониторирани параметри и минимални изисквания към параметричeн мониторeн модул за базова хемодинамика с възможност за автономен мониторинг при вътрешноболничен и извънболничен транспорт:2.2.1 Да може да се ползва като параметричен мониторен модул на модулни пациентни монитори и като самостоятелен пациентен монитор със собствен дисплей и автономно електрическо захранване.2.2.2 Цветен дисплей с диагонал на екрана мин. 5” и сензорно управление.2.2.3 Едновременно изобразяване на параметрични графики на минимум 4 канала. 2.2.4 При работа като самостоятелен пациентен монитор, инсталиран извън основния монитор, мониторираните параметри трябва да се изобразяват едновременно на дисплеите и на двата монитора.2.2.5   Памет за съхранение на мин.120 часа цифрови и графични трендове за всички мониторирани параметри, мин.100 събития със съответните параметрични криви, мин. 100 аритмия събития със съответните параметрични криви, мин. 1000 измервания на неинвазивно кръвно налягане, мин. 48 часа записи тип „пълно разкритие” – Холтеров тип с възможност за проследяване на запис в графичен модел на всички събития по мониторна крива. 2.2.6    3/5 канално ЕКГ с автоматично разпознаване според използвания пациентен ЕКГ кабел. Вградени филтри: мин. 4 различни честотни ленти. Автоматично превключване към друго налично ЕКГ отвеждане в случай на отпадане на мониторираното в момента. Автоматично мащабиране на амплитудата на сигнала. Автоматична детекция на пулсациите от пейсмейкър. Вградена защита от дефибрилатор: мин. 5000 V, 360 J. Аритмия анализ с мин. 24 класификации. Анализ на ST сегмент за всички отвеждания, като данните от всички ST измерванията да могат да бъдат изобразявани едновременно с всички други мониторирани параметри. Възможност за запис на мин. 10 бр. референтни ST сегмента. Възможност за избор на корекционни формули за QT интервал измежду тези на Hodges, Bazett, Fridericia и Framingham. 2.2.7   Сърдечна честота с измервателен обхват 15 до 350 bpm с режекторен алгоритъм за пейсинг пулсациите. 2.2.8 Импедансно дишане с изобразяване на дихателна крива и дихателна честота. Измервателен обхват: 1 до 150 1/мин. Автоматичен избор измежду поне две ЕКГ отвеждания. Вграден режекторен алгоритъм за кардиоваскуларни артефакти.2.2.9 Пулсова оксиметрия: кислородна сатурация, плетизмограма, пулсова честота. Обработка на снетия сигнал да се осъществява чрез мин. 24 битов аналогово-цифров преобразувател, а технологията на измерване да включва както пулсов, така и спектрален анализ. Измервателен обхват: 0 до 100 % с резолюция от 1 %. Изобразяване на стойността на перфузионния индекс. Да има отчетлива индикация ако се измерва сатурация при ниски стойности на перфузионният индекс. Възможност за провеждане на пулсова оксиметрия и измерване на неинвазивно кръвно налягане на една и съща ръка без иницииране на аларми.2.2.10 Неинвазивно кръвно налягане: Мониториране на систолично, диастолично и средно налягне. Измервателен обхват: 10 до 260 mmHg. Възможност за потребителски настройки на първоначалните налягания в маншетите за различните възрастови групи пациенти. Защитата от свръхналягане в маншетата да бъде подсигурена от два независими един от друг микропроцесорни контролери. Възможност за синхронизация на интервалите за измерване с часовника за реално време. Режим на подпомагане при нужда от венозни пункции.2.2.11 Две инвазивни кръвни налягания: Измервателен обхват: - 50 до + 300 mmHg. Мониториране на вариацията (флуктуацията) на кръвното налягане в зависимост от респираторния цикъл (Pulse Pressure Variation) с измервателен обхват 0 до 50%. Директен бутон за нулиране на всички инвазивни налягания. Възможност за етикетиране на инвазивните налягания според физиологичния достъп. Възможност за директно включване на интракраниален трансдюсер към единият от портовете за инвазивно кръвно налягане, включително епидурален, с изобразяване и аларма и за церебралното перфузионно налягане.2.2.12 Телесна температура - два канала: Измервателен обхват: 0 до 45 0С с резолюция 0,1 0С. Мониториране на разликата между двете температури и възможност за задаване на аларма за тази разлика.2.2.13 Да бъде окомплектован с докинг станция, към която да може да се свържат и модули за капнометрия и измерване на сърдечен дебит по пулсово-контурна технология.2.2.14 Минимално изискуеми интерфейсни конектори: RJ45, USB и външен дисплей.2.2.15 Електрическо захранване: от централна мрежа 12V DC и от вградено акумулаторно захранване за мин. 5 часа автономна работа. 2.2.16 Стартов комплект принадлежности, съдържащ: комплект 3 и 5 проводни ЕКГ кабели за деца и възрастни, маркуч за неинвазивно кръвно налягане, мин. 4 размери маншети за неинвазивно кръвно налягане (новородено дете, голямо дете, възрастен, пълен възрастен), удължителен кабел за пулсова оксиметрия, сензори за пулсова оксиметрия за многократна употреба за деца и възрастни, централен температурен сензор, два адапторни кабела за инвазивно кръвно налягане, мин. 10 трансдюсера за инвазивно кръвно налягане.2.3 Задължителни мониторирани параметри и минимални изисквания към параметричeн мултигазов мониторeн модул, който да може се ползва и инсталиран в анестезиологичният апарат от т.I:2.3.1 Мониториране на CO2, N2O и пет вида летливи анестетици. 2.3.2 Автоматична идентификация на летлив анестетик, детекция и изобразяване на смес от анестетици, изобразяване на минималната алвеоларна концентрация MAC с корелация спрямо възрастта на пациента.2.3.3 Времето за загряване след включване да не е над 1 минута.2.3.4   Регулиране на апнеа интервал в мин. обхват 10 до 40 сек.2.3.5 Стартов комплект принадлежности, съдържащ: 2 бр. прави адаптори, 2 бр. ъглови адаптори, 10 бр. влагоуловителя за деца и възрастни, газови тръбички за деца и възрастни.2.4 Задължителни мониторирани параметри и минимални изисквания към параметричeн мониторeн модул за оценка ниво на седиране:2.4.1   Изобразяване на дисплея на BIS EEG крива.2.4.2 Мониториране на BIS индекс в обхват 0 – 100 %.2.4.3   Изобразяване на следните допълнителни параметри: индекс за качеството на сигнала в обхват 0 – 100 %, коефициент на подтискане в обхват 0 – 100 % (процент изоелектрична ЕЕГ крива в последната минута), спектрална гранична честота в обхват 0,5 до 30 Hz., сила на ЕМГ в обхват 25 до 100 dB, обща мощност в обхват 45 до 100 dB, брояч на пароксизми в обхват от 0 до 30, асиметрия на ЕЕГ мощност в лява и дясна хемисфера от 0 до 100%.2.4.4 Стартов комплект принадлежности, съдържащ: дигитален BIS конвертер, удължителен кабел, пациентен кабел, мин. 5 бр. BIS сензори за възрастни.2.5 Задължителни мониторирани параметри и минимални изисквания към параметричeн мониторeн модул за неинвазивно измерване и оценка степента на релаксация:2.5.1 Измерване на нервномускулното провеждане и блокада чрез стимулации с електроимпулси.2.5.2 Тридименсионна технология на измерване.2.5.3   Режими на стимулация: Четворна серия /Train of Four, TOF/, Двойнопикова стимулация /Double Burst, DBS/, Тетаничен и посттетаничен брой /Tetanic and Post Tetanic Count, TES + PTC/, Единична стимулация /Single Twitch, ST/.2.5.4 Цифрови и графични данни за: TOF съотношение в % и брой TOF, T1%, ST%, DBS съотношение в % и брой DBS, брой Tetanic и Post Tetanic.2.5.5 Автоматично определяне и задаване на супрамаксималния ток на стимулация.2.5.6 Сензорът за релаксометрия да има вграден анти-интерферентен алгоритъм.2.5.7 Мануални или автоматични измервания през предварително избрани интервали от време.2.5.8 Стартов комплект принадлежности, съдържащ: удължителен кабел, сензор за релаксометрия за многократна употреба, пакет с мин. 50 бр. електроди. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №5 „КРИОХИРУРГИЧНА СИСТЕМА ЗА БЕЗКРЪВНА КРИОАБЛАЦИЯ/КРИОАНАЛГЕЗИЯ С НЕВРОСТИМУЛАЦИЯ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производи тел/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 5.1 | **Криохирургична система за безкръвна криоаблация/криоаналгезия с невростимулация** | **Задължителни характеристики**Криохирургичен уред с вграден модул за невростимулация1,1 Хирургичен уред за криоаблация/криоаналгезия при заболявания на гръбначния стълб и периферните нерви1,2 клас на сигурност ІВ с микропроцесор1,3 с два режима на работа (автоматичен/ръчен)1,4 снабден с модул за невростимулация (сензорна и моторна)1,5 цветен 7” сензорен (тъчскрийн) ЛСД дисплей (за визуализиране на: режим на работа, време на замразяване, вид на сондата, температура на сондата, брой оставащи манипулации, сила на потока на газа, налягане в апарата и бутилката, таймер, гласова комуникация, настройка режим на невростимулация, меню за настройки)1,6 регулатор за ръчен контрол на налягането1.7 крачен механизъм с два педала за промяна режима на работа (продължителен/прекъсващ)1.8 шланг за монтиране на криохирургични сонди (за многократна и еднократна употреба)1.9 вграден безжичен RFID четец на сондите за индивидуална автоматична настройка на параметрите на работа1.10 система за автоматично тестване на сондата и самопочистване1.11 система за автоматична настройка на цикъл на замразяване/размразяване, използваща като охлаждащ агент Двуазотен окис/Райски газ (N2O) или Въглероден диоксид (CO2).1.12 Максимални стойности на налягане на газа: Двуазотен окис/Райски газ (N2O) 55 bars, Въглероден диоксид (CO2) 70 bars.1.13 Работни стойности на налягане на газа: Двуазотен окис/Райски газ (N2O) 38 ÷ 53 bars, Въглероден диоксид (CO2) 48÷ 65 bars.1.14 Минимални стойности на температурата на върха на сондата: Двуазотен окис/Райски газ (N2O) -80°C , Въглероден диоксид (CO2) -70°C.1.15 Честотни параметри на невростимулация: моторна - 1 Hz и 2 Hz, сензорна - 50 Hz, 100 Hz, 150 Hz и 200 Hz.1.16 Регулиране продължителността на импулса: 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 and 2.0 ms. 1.17 Изисквани стойности на стандартно ел. захранване: 100V - 240V / 50/60Hz със заземяване. 2. Специализиран стенд за Криохирургичен уред и монтиране на бутилка с газ2.1 Специализиран стенд на колелца, позволяващ трайно и безопасно прикрепване на Криохирургичния уред2.2 с поставка за криосонди и място за закрепване на бутилка с газ: Двуазотен окис/Райски газ (N2O) или Въглероден диоксид (CO2) с вместимост до 10 л./7 кг.3 Криохирургична ъглова сонда с невростимулация за многократна употреба3.1 Криохирургична сонда с фиксиран шланг3.2 ниска консумация на газ3.3 триъгълен връх с 24 каратово златно покритие и невростимулация за третиране на фасетни стави в цервикалния отдел на гръбначния стълб и криоаналгезия на перифирни нерви. Размери: ∅ 1,3mm (17G), дължина 120 мм, замразяващ връх с дължина 10 мм, RFID чип, програмирана за мин. 50 манипулации, с възможност за автоклавиране и стерилизация с газ етилен оксид4 Криохирургична права сонда с невростимулация за многократна употреба4.1 Криохирургична сонда без фиксиран шланг4.2 ниска консумация на газ4.3 триъгълен връх с 24 каратово златно покритие и невростимулация за третиране на фасетни стави в цервикалния отдел на гръбначния стълб и криоаналгезия на перифирни нерви. Размери: ∅ 1,3mm (17G), дължина 120 мм, замразяващ връх с дължина 10 мм, RFID чип, програмирана за мин. 50 манипулации, с възможност за автоклавиране и стерилизация с газ етилен оксид5 Криохирургична ъглова сонда с невростимулация за многократна употреба5.1 Криохирургична сонда с фиксиран шланг5.2 ниска консумация на газ5.3 триъгълен връх с 24 каратово златно покритие и невростимулация за третиране на фасетни стави в торакалния, лумбалния, сакралния и илеосакралния отдел на гръбначния стълб и криоаналгезия на перифирни нерви. Размери: ∅ 2mm (14G), дължина 140 мм, замразяващ връх с дължина 10 мм, RFID чип, програмирана за мин. 50 манипулации, с възможност за автоклавиране и стерилизация с газ етилен оксид.6 Криохирургична права сонда с невростимулация за многократна употреба6.1 Криохирургична сонда без фиксиран шланг6.2 ниска консумация на газ6.3 триъгълен връх с 24 каратово златно покритие и невростимулация за третиране на фасетни стави в торакалния, лумбалния, сакралния и илеосакралния отдел на гръбначния стълб и криоаналгезия на перифирни нерви. Размери: ∅ 2mm (14G), дължина 140 мм, замразяващ връх с дължина 10 мм, RFID чип, програмирана за мин. 50 манипулации, с възможност за автоклавиране и стерилизация с газ етилен оксид.7 Криохирургична права сонда с невростимулация за многократна употреба7.1 Криохирургична сонда без фиксиран шланг7.2 ниска консумация на газ7.3 остър връх с 24 каратово златно покритие и невростимулация за криоаналгезия на перифирни нерви. Размери: ∅ 0,8 mm (18G), дължина 90 мм, замразяващ връх с дължина 10 мм, RFID чип, програмирана за мин. 50 манипулации, с възможност за автоклавиране и стерилизация с газ етилен оксид. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №6 „АПАРАТ ЗА БЕЗКОНТАКТНО ИЗМЕРВАНЕ НА ОЧНИ БИОМЕТРИЧНИ ПАРАМЕТРИ - ОПТИЧЕН БИОМЕТЪР“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 6.1 | **Апарат за безконтактно измерване на очни биометрични параметри – оптичен биометър** | * Компактен, с компютърна система
* Управление чрез графичен интерфейс и монитор
* С вградена SWEPT Source OCT технология позволяваща визуализация чрез OCT изображение на измерените очни структури
* Наличие на кератометрия
* Наличие на вграден калкулатор за торични лещи
* Наличие на вградени формули за изчисление:
	+ SRK/T
	+ Holladay 2
	+ Hoffer Q
	+ Haigis

Възможност за измерване на следните биометрични данни: Аксиална дължина Дълбочина на предна камера Дебелина на роговица Роговични кривини  Бяло-до-бяло |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №7 „НАДГРАЖДАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИШАНЕТО (СО ДИФУЗИЯ) НА ФИРМА GANSHORN MEDIZINTECHNIK, С КАБИНА ЗА БОДИПЛЕТИЗМОГРАФИЯ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 7.1 | **Надграждане на съществуваща система за изследване на дишането (СО дифузия) на фирма GANSHORN MEDIZINTECHNIK, с кабина за бодиплетизмография** | Технически изисквания към кабината за бодиплетизмография и измервателния модул:Измерване на поток: (Flow-Measurement):Принцип: ултразвуково транзитно време;Обхват: 0 – 20l/s;Точност: ± 2% или 50 ml/s (по-високата стойност);Съпротивление: <0.05 кРа/(l/s) при 14 l/s;Ултразвуков сензор за поток, който не е необходимо да се калибрира;Измерване на обем (Volume- Measurement):Принцип: цифрово интегриране;Обхват: без граници;Точност: ± 2% или 50 ml/s (по-високата стойност);Устно налягане (Mouth Pressure):Принцип: пиезо съпротивление;Обхват: ± 30 кРа;Точност: ± 1%Кабинно налягане (Cabin Pressure):Принцип: пиезо съпротивление;Обхват: ± 1 кРа;Точност: ± 1%СО-Анализатор:Принцип: не диспергиращ инфрачервен анализатор;Обхват: 0 - 0.5%Точност: ± 1%Анализатор за Не:Принцип: ултразвуков;Обхват: 0 - 20% Не;Точност: ± 1%Тегло на кабината: максимум 150 kgРазмери: 86 cm x 185 cm x 71 cmИзисквания към програмите за измервания:бодиплетизмография (TGV);съпротивление на въздушния поток (Eff, Tot, 0.5, mid, peak);бавна спирометрия;форсирана спирометрия/обем поток;дифузия при единичен цикъл;калибрационни програми.Системата да е окомплектована с персонален компютър със специализиран софтуер за обработка на данните, монитор, принтер, количка и изолиращ трансформатор и минимум 1000 броя антибактериални филтри за първоначални изследвания.Съвместимост на софтуера с наличната програмата за изследване на дишането LF8 (Ganshorn) с оглед възможност за прехвърляне на данни. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №8 „МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН СТАЦИОНАРЕН 3D/4D УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ ОТ ВИСОК КЛАС С ПРИЛОЖЕНИЕ В СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА ДИАГНОСТИКА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 8.1 | **Многофункционален стационарен 3D/4D ултразвуков апарат от висок клас с приложение в сърдечно-съдовата диагностика** | **I. Общи изисквания:****1.Изисквания към конзолата:**1. Плосък монитор с размер не по-малък от 22“ и с висока резолюция, не по-ниска от 1920 x 1080 px. Да има възможност за автоматично регулиране на осветеността и контраста в зависимост от светлината в работното помещение.
2. Цветен тъчскрийн с конфигурируемо от потребителя динамично софтуерно меню – минимум 12“ LCD.
3. Ергономична клавиатура със свободни движения – височина, ротация и изнасяне встрани.

Да поддържа не по-малко от пет ефективни конектора за трансдюсери.**2.Окомплектовка:**1. Секторен монокристален трансторакален трансдюсер с активна фазова матрица и минимален честотен обхват 1.5 - 4.5 MHz; Приложение: кардиологично, коронарно, ЛК контрастно стрес-тест изследване, фетално сърце, педиатрично, абдоминално.
2. 4D трансторакален трансдюсер с минимален честотен обхват 1.5 - 4.0 MHz; Приложение: кардиологично, коронарно, контрастно изследване на лява камера, фетално сърце.
3. 4D трансезофагеален трансдюсер с минимален честотен обхват 3.0-8.0 MHz; кардиологично, коронарно, контрастно изследване на лява камера, окомплетован със стойка за съхранение и отделна система за дезинфекция.
4. Линеен трансдюсер с минимален честотен обхват 5.0-12.0 MHz.

Приложение: съдово (вкл. каротиди, LEA, LEV, UEA, UEV), МСК, малки части1. Комплект кабели за ЕКГ синхронизация.
2. Чернобял видеопринтер с директен контрол от конзолата на апарата.

**II. Специални изисквания към възможностите на ехокардиографа:****1.Изисквания към 2D режима на работа:**1. 2D тъканно изображение с висока резолюция – без зависимост от разположение на фокални зони; не по-малко от 1000 кадъра/ сек.
2. 2D оцветен кръвоток.
3. Режим на визуализация на малки съдове с повишена сензитивност спрямо стандартния оцветен кръвоток.
4. Цветен М-режим.
5. М-режим с тъканни скорости.
6. Анатомичен М-режим.
7. Анатомичен М-режим по свободно очертана крива.
8. Непрекъснат Доплер.
9. Изображение на тъканните скорости.
10. Цветно кодирано изображение на количественото миокардно систолично отместване в реално време - различните цветове да изобразяват отделните обхвати на тъканно отместване.
11. Недоплерова техника за изследване на хемодинамиката в сивата скала, без препокриване на съдовата стена и без зависимост от ъгъла на сканиране. Да е възможна смостоятелна работа и в комбинация с цветен Доплер.

**2.Изисквания към 4D режима на работа:**1. 4D тъканно изображение.
2. 4D оцветен кръвоток.
3. Получаване на пълен сърдечен обем в рамките на един сърдечен цикъл, включително и с оцветен кръвоток.
4. Получаване на пълен сърдечен обем в рамките на предварително дефиниран брой сърдечни цикли, включително и в режим на оцветен кръвоток.
5. Избор на интерактивен произволен срез при обемен образ в реално време– извличане на 2D образ от обемен 4D образ.
6. Многопланово изображение на оцветен кръвоток – би и три-планово сканиране с всички Доплер и тъканни режими на скорости.
7. Да възможно максимално широко изображение на близкото поле.
8. Наличие на 4D техника за подобряване на пространствената резолюция с намаляване на образни артефакти.
9. Приоритизиране на изображението цвят/ тъкан и прозрачност на обемния образ
10. Едновременно изображение на три произволни среза от обемен образ – в реално време и от записан образ. Техниката да е възможна в тъканен и Доплер режим.
11. Триплановото изображение да е възможно и с всички режими на Цветния Доплер.

**3.Изисквания за вградени в апарата програми:**1. Конфокално изображение с двупосочно фокусирне на ултразвуковите лъчи, запазвайки кадровата честота и висока динамична контрастна резолюция.
2. Кодирано тъканно хармонично изображение – хармоници с кодирана фазова инверсия за висока латерална и контрастна резолюция в 2D и 4D режим.
3. Динамична оптимизация на В-режима – за по-добра контрастна резолюция (TGC и сива скала).
4. Автоматична спектрална оптимизация – динамично регулиране на базисната линия, PRF и корекция на ъгъла.
5. Техника на подобряване на образа чрез отстраняване на ултразвуковия шум – зърнисти артефакти.
6. Едновременно изображение – композитен образ, придобит от скенове под различен ъгъл за висока контрастна резолюция.
7. Техника за автоматично допълнително увеличаване на полето на изображение при статичен 2D образ.
8. Едновременна работа с анатомичен М-режим и анатомичен М-режим по крива с техниките на тъканна деформация и степен на тъканна деформация.
9. Едновременно изображение с висока резолюция на физиологични трасета – ЕКГ, респирационни и фоно отвеждане с регулиране на ЕКГ QRS маркерите.
10. Включени разширени пакети за изчисления и анализ: кардиологичен, съдов, абдоминален.
11. Включени специализирани протоколи за ресинхронизираща терапия (CRT).
12. Изображение на тъканната деформация с цветно кодиране.
13. Изображение на степента на тъканната деформация с цветно кодиране.
14. Количествена оценка на общото и сегментно движение на миокарда, базирана на 2D Strain.
15. Вградена в ехографа техника на изображение на асинхронното движение на миокарда – кодиране в цвят на избързващите и закъсняващите сегменти, включително картиране, количествена оценка и автоматично изчисляване на сегментните асинхронни индекси и специализиран рапорт за синхронността на лява камера.
16. Пълна сегментна оценка с картиране на лява камера посредством три взаимноперпендикулярни равнини на сканиране.
17. Количествена оценка на деформацията и степента на деформация в свободно избрани точки на интерес.
18. Техника за оценка на лонгитудинална, радиална, циркумферентна и зонална деформация от 4D обем, включително усукване с ротация.
19. Автоматично измерване на обема и масата на ЛК и фракцията на изтласкване от обемен образ.

**4. Възможност за надграждане на конзолата със специализирани кардиологични програми:**1. Автоматично проектиране, сегментиране и измерване на аортния пръстен от обемен образ.
2. Вградена в ехографа техника за визуализация и полуавтоматична оценка на митрална клапа, вкл. количествена оценка .
3. Оценка на придобит обем на дясна камера, включително с оценка на фракция на изтласкване и тъканна деформация.
4. Програма за стрес-тест изследване, вкл. протокол при изследване на лява камера с контрастен агент, 4D стрес с мулти-дименсионално изображение.

**5.Архивиране и постобработка**1. Съхранение на образите в твърдия диск, CD, DVD, USB memory stick.
2. Формат на запис: DICOM (компресирани, некопресирани и обемни образи), JPEG, AVI.
3. Ретроспективен преглед и автоматично филмиране на образите.
4. Свободна манипулация с образните параметри (усилване, отхвърляне, анатомичен М-режим, скорост на възпроизвеждане, цветни карти, приоритет на цвета) на записаните образи всеки път, когато се извикат от архива.

 5.5. Сравнение на архивирани образи с текущи в процеса на изследване. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №9 „ЕЛЕКТРО-ХИДРАВЛИЧНА 5-СЕКЦИОННА ОПЕРАЦИОННА МАСА ЗА УРОЛОГИЯ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 9.1 | **Електро-хидравлична 5-секционна операционна маса за урология** | ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯОПЕРАЦИОННА МАСА**Минимално изискуеми параметри**5- секционна операционна маса, подходяща за урологични операции**Електрохидравлична, мобилна****Платформата на масата да съдържа следните секции:****Секция за глава****Двойна секция гръб****Седалищна секция****Секция за крака****Секциите за глава и крака да са взаимозаменяеми****„Т” образна основа****3 антистатични колела с централна блокада****Елементите на основата и платформата на масата да са изградени от матирана полирана неръждаема стомана****Обща дължина на плота: 2100 мм****Ширина на плота на масата: 500 мм****Ширина на плота на масата със странични релси: 560 мм****Рентгеново прозрачна платформа с достъп на C-рамо****Капаци на основата да са съставени от две части, с демонтаж без нужда от сваляне на плота, устойчиви на удари, да предотвратяват проникване на течности.****Дистанционно управление с диодни индикатори за нивото на зареждане на батерията и функция за връщане в нулева позиция посредством един бутон.****Електро- хидравлична настройка на височината на масата заедно с матрака от 730 до 1080 мм****Електро- хидравлична настройка на страничен наклон: +/- 300****Електрохидравлична настройка на функции Тренделенбург/Обратен Тренделенбург: +/- 400****Механична настройка на функция за повдигане за бъбречни операции ~ 120 мм****Пневматична настройка на секция гръб: от - 450 до 850** **Пневматична настройка на секция глава: от - 450 до 450** **Пневматична настройка на секция за крака: от - 900 до 250****Абдукция на секция крака 180°****Механично управление на надлъжно плъзгане на масата: 350 мм****Flex функция с ъгъл между секции гръб и крака не по-малък от 225°****Reflex функция с ъгъл между секции гръб и крака не по-малък от 95°****Антистатични, безшевни, сменяеми матраци с дебелина 50 мм, изработени от полиуретанова пяна с памет****Тегло на масата: 235 кг****Максимално работно натоварване: 250 кг.****Захранване: 24 V****2 бр. Батерии (запечатани, не изискващи поддръжка): 2 x 12V, 7Ah****Време за зареждане на батериите до 5 часа****Работно време между две зареждания на батериите: приблизително 70 операции****Тип на операцията: прекъсната операция 2/18 минути****Зарядно устройство: вградено, със захранване 230V ~ 50/60Hz****Консумация на ел. енергия: 0,5A / 230V****Ниво на защита: IP-X4****Клас на защита от ел. удар: I****Допълнителни аксесоари за урология:****Подпора за ръка 2 бр.****Подпора за коляно 2 бр.****Рамка за анестезия 1 бр.****Стойка за системи 1 бр.****Урологична тавичка 1 бр.** |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №10 „АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ С АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН МОНИТОР И ГАЗОВ МОДУЛ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 10.1 | **Анестезиологичен апарат с анестезиологичен монитор и газов модул** | **Анестезиологично работно място в урологична/андрологична операционна - анестезиологичен апарат с анестезиологичен монитор и газов модул**1. Фабрично нов, компактен, мобилен апарат за инхалационна наркоза на деца и възрастни.
2. Нисък разход на газове и възможност за работа с нисък поток
3. Електронно контролиране на зададените параметри
4. Механичен ротаметричен блок за въздух, кислород и райски газ.
5. Звукова и визуална аларма при ниско налягане на кислорода
6. Възможност за ръчно обдишване и подаване на газове и анестетик при срив в централното и батерийно захранване.
7. Електрически задвижван и електронно контролиран бутален вентилатор, независим от подаваното количество свеж газ, със следните технически параметри:

 - Еднократен дихателен обем: 20 – 1400 мл.  - Дихателна честота: 4 – 60 bpm. - Pmax – до 70 смН2О - Ti:Te - 4:1 до 1:4 - Регулируем PEEP: 0 – 20 смH2O - Инспираторна пауза: 0 – 50 %  - Инспираторно време в режим SIMV: 0,3 – 4 сек. 1. Регулируем предпазен вентил за ограничаване на налягането при ръчно обдишване, както и предапазен вентил за високо налягане на вентилатора
2. Декуплиране на свежите газове
3. Система за контрол на кислородната концентрация при работа с райски газ, гарантираща минимум 23,0% кислород в газовата смес. Автоматично спиране на захранването с райски газ при стойности на кислорода под 23,0%.
4. Кислороден байпас
5. Външен извод за свеж газ за включване на отворена система за обдишване
6. Дисплей – поне 10.0’’, цветен, TFT.
7. Автоклавируема компактна и мобилна дихателна система с вместимост без шланговете и без балона не повече от 1,8 литра.
8. Абсорбер за въглероден двуокис – за многократна употреба, с възможност за автоклавиране, вместимост поне 1,5 л.
9. Възможност за надграждане със система за използване на еднократни канистери за абсорбент на въглероден двуокис, с вместимост поне 1,2 л
10. Възможност за работа с два изпарителя при съответно блокиране на неизползвания в момента изпарител
11. Режими на обдишване: ръчно / спонтанно,

Обдишване по обем /IMV/IPPV/CMV/1. Възможност за надграждане с режими

Обдишване подпомагано по налягане – PCV, Синхронизирано обдишване с подпомагане по налягане SIMV/PS1. Възможност за измерване, контролиране и мониториране на следните дихателни параметри:
* честота на дишане
* налягане в дихателните пътища
* тидален обем
* минутен обем
* РЕЕР
* пиково налягане
* FiO2 /инспираторна концентрация на кислород/
1. Вградена акумулаторна батерия, позволяваща автономна работа до 120 мин.
2. Автоматичен диагностичен тест след включване на апарата
3. Тест за къмплаянс на системата, тест за лекаж в системата, тест за лекаж във вентилатора и тест на предпазните клапани
4. Режим на готовност (stand-by)
5. Наличие на поне 3 чекмеджета за аксесоари на количката на апарата
6. Поне 2 от колелата на количката да се заключват
7. Потребителскo меню на апарата на български език.
8. Апаратът да е окомплектован със сензори за поток( поне 5 броя), комплект пациентски шлаухи и силиконов балон.
9. Анестезиологичен монитор

1. Цветен LCD дисплей с управление с докосване /touch-screen/, с размер поне 15”2. Бутони за бърз достъп до основни менюта3. Възможност за работа при температура 5 - 40° C, влажност 25% - 80% 4. Възможност за изобразяване на най-малко 11 криви в реално време5. Калкулатор на дозиране на лекарства6. Възможност за връзка, трансфер на данни и изображения до централна мониторна станция за поне 64 монитора.7. Възможност за работа в операционна зала без интерференция на електронож8. Методи на работа при измерване на неинвазивно кръвно налягане: ръчно, автоматично и продължително измерване; интервали - между 1 и 480 минути9. Да измерва сърдечна честота в границите 15-300 удара в минута, за деца – 350 удара в мин.10. Измерване на сатурация: 0 – 100%, резолюция 1%, 11. Да има възможност за измерване на температура с поне два електрода едновременно.12. Да има възможност за изобразяване поне 2 отвеждания от IBP едновременно, с динамично измерване на налягане поне от -50 до 300 mmHg.13. Да има възможност за изобразяване на графики и графики+трендове с памет за последните 120 часа14. Поне 16 различни анализа на аритмия15. Детекция на брадикардия и тахикардия при възрастни и деца при деца и възрастни16. ЕКГ: 5 отвеждания, с възможност за изобразяване на поне 7 криви.17. Възможност за визуализация на данните от газовия анализ на анестезиологичния апарат с газов анализатор18. Аларми на приоритетен принцип, 3 нива на важност19. Функция Замразяване на екрана20. VGA видео изход21. Захранване: 100-240V, 50-60 Hz22. Вградена Li-ion презареждаща се батерия, даваща независимост за поне 180 Минути.23. Вграден термопринтер за поне 3 криви; с опции за запис на 8 сек. в реално време, алармени параметри, трендове24. В комплект с кабели и модули за измерване на:a. EКГ, cъpдeчнa чecтoтa – 3 отвеждания, който да разполага с филтър за ел. шумове предизвикани от работа с електронож или дефибрилатор – за многократна употреба ; b. кислородна caтуpaция, пулсоксиметрия – за възрастни и деца, за многократна употреба ; c. нeинвaзивнo кpъвнo нaлягaнe за възрастни и деца, за многократна употреба ; d. телесна тeмпepaтуpа – кожна, ректална25. Потребителски интерфейс на български език **III. Газов анализатор** за инспираторна и експираторна концентрация на N2O, СО2 и О2, както и анестетици - Изофлуран, Севофлуран, Енфлоран и Десфлоран. Данните от анализатора да могат да бъдат изобразявани на анестезиологичния монитор. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №11 „HD ЕНДОСКОПСКА КАМЕРА С ВИДЕОСИСТЕМА И ФИЛТРИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗА С МЕДИЦИНСКИ МОНИТОР“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 11.1 | **HD ендоскопска камера с видеосистема и филтри за подобряване на образа с медицински монитор** | **Видео Ендоскопски процесор – 1 бр.** Full HD Резолюция 1920 х 1080pвграден модул за архивиране на пациентски данни, снимкова и видео документация директно върху USB-памет или външен USB хард дисквъзможност за контролиране на функциите на инсуфлатор и източник на светлина през клавиатурата на процесора и бутоните на камератаавтоматичен контрол на интензитета на източника на студена светлинавградени режими за подобряване качеството на изображението чрез филтриране на цветовете или засилване на контраста и яркосттаналичие на мин. 2 допълнителни режима при работа с фиброоптикивъзможност за едновременна визуализация на два образа (стандартен и филтриран) от един и същи ендоскоп на монитораопция за запаметяване на индивидуални настройки според предпочитанията на потребителите и запис на пациентски данни в паметта на процесоравъзможност за надграждане на системата и опция за свързване на флексибилни видео ендоскопи и 3D ендоскопицифрови Видео изходи: мин. 2х DVI-D(или HDMI) и 1х 3G-SDIмин. 3 USB входа за свързване на периферни устройства (принтери, клавиатури и USB-флаш памет или външен HDD)**3-чипова глава на камера – 1 бр.**FULL HD Резолюция 1920х1080рфокусно разстояние – мин. 16 - 30 мммин. 2 бр. програмируеми бутони на главата за управление на функциите на камератаоптично увеличение „ZOOM”- мин. x2макимално допустимо тегло на главата /без кабела/ – 280 гр**.****FULL HD Медицински монитор – 1 бр.**диагонал на екрана – мин. 27 “резолюция 1920x1080pLED подсветкаяркост – мин. 220 cd/m2контраст - мин. 2500:1Зрителен ъгъл – мин. 170°формат на картината: 16:9, 5:4, 4:3режим картина в картината (PiP), картина до картината (PbP)видео входове/изходи: DVI-D, 3G-SDI, RGB,S-Video, Composite**Стойка за монитор – 1 бр.**интегриран кабелен каналсъс защита срещу приплъзване |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №12 „НАВИГАЦИОННА СИСТЕМА ЗА „УНГ БОЛЕСТИ”“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 12.1 | **Навигационна система за “УНГ болести”** | Електромагнитна Навигационна Система за ОРЛ - комплект Техническа спецификация (минимални технически изисквания към предлаганата апаратура)Електромагнитна навигационна системa и монитор с HD изображение – 1 бр.Навигационната система да е базирана на електромагнитен принцип на проследяване, посредством променлив електрически ток / AC. минимум 1/един/ цифров изход (DVI или HDMI) за свързване на външен мониторсистемата да бъде компактна и да има възможност за монтаж на пендант система или ендоскопски видео тролей. Максимални размери на системата 310мм x 145мм x 355мм.наличие на вход за свързване на ендоскопска камеравъзможност за импортиране на пациентските данни от минимум 3 различни носителя (USB, CD/DVD, PACS и други)функция за документиране на навигационната процедура с възможност за запис на снимки и видео изображениясистемата да позволява едновременното свързване на мин. 3 /три/ навигационни инструментасистемата да разполага с навигационен адаптор за Shaver/Шейвър. системата да има функция за визуализация на върха на изполваните инструментида подлежи на софтуеърни ъпдейти от производителяда има опция за двустранна връзка с PACS сървърКомплектът да включва:най-малко 3 /три/ бр. електромагнитни навигационни инструменти1 бр. оптична мишка с USB интерфейс за достъп до менюто и управление на функциите на системата. Навигационни инструменти за FESSНавигационна сонда за регистрация на пациента – 1 бр.Навигационна сонда права, с възможност за огъване – 1 бр.Навигационна сонда извита, с възможност за огъване – 1 бр.Навигационна сонда за фронтален синус – 1 бр.Навигационна аспирационна канюла, права – 1 бр.Навигационна аспирационна канюла, извита – 1 бр.Кюрета за навигация 0° – 1 бр.Кюрета за навигация под ъгъл 55° - 1 бр.Инструментите да бъдат с интегриран кабелДа имат сензори имплементирани във върха на инстумента за по-висока прецизностВсички инструменти да са за многократна употреба с гарантирани минимум 10 екплоатационни цикълаДа подлежат на автоклавна стерилизация при t° до 134°СПодложка за главата на пациента – 1 бр.универсална подложка за фиксиране към операционната масавъзможност за поставяне на електромагнитния генератор на навигационната системада има възможност за подсигуряване на електромагнитния генератор в няколко точкиЕднократни самозалепващи подложки за фиксиране на тракера върху главата на пациента – 20 бр. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №13 „РОБОТИЗИРАН АПАРАТ ЗА ЛАЗЕРНА ТЕРАПИЯ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 13.1 | **Роботизиран апарат за лазерна терапия** | **Технически спецификация:*** Клас на лазерa: IV
* Да позволява работа с роботизиран и мануален начин на сканиране
* 2 независими работни канала, които да позволяват едновременна работа
* Спектър на излъчване с дължина на вълната: 808 nm (±5%) и 905 nm (±5%), комбинирано и синхронизирано за дълбоко проникване
* Синхронизирана емисия на импулса, съчетаваща непрекъснато и импулсно излъчване
* Да позволява работа в най-малко 4 терапевтични режима, включващи протоколи за избор по патология, обезболяващи, противооточни и биостимулация
* Автоматично изчисление на излъчваната енергия според зададените параметри
* Възможност за персонализация на всеки параметър на лечението
* Възможност за персонализиране на работната програма по фототип на кожата; по размери на пациента; по вид на болката (хронична или остра)
* Хомогенно третиране на голяма площ от тялото
* Апаратът да е вграден в мобилен тролей
* Роботизиран режим на работа със задаване на площта за третиране и посоките на сканиране от разстояние
* Роботизиран режим на работа с 1 брой интегрирана роботизирана мултидиодна сонда с не по-малко от 3 бр. диода с работна мощност не по-малко от 3W, с пикова мощност не по-малко от 3x25 W, с диаметър на фокусираното работно поле от 5 см ±5%, позволяваща свобода на движение в 5 посоки - две хоризонтални; вертикално; ляво и дясно
* Мануален начин на работа с 1 брой монодиодна лазерна сонда с диаметър на работното поле не по-малък от 2 см ±5%, с работна мощност над 1 W, при пикова мощност не по-малко от 25 W
* Цветен LCD тъчскрийн дисплей
* 3D анатомични изображения на третираните точки и зони
* Избор на нивото на мощност: 25%, 50%, 75% и 100%
* Регулиране времето за работа: от 1 сек. до 99 мин., със стъпка от 1 сек.
* Светлинен и акустичен сигнал в режим на работа
* Парола за достъп до апарата от персонала
* Бутон за аварийно изключване
* Да е окомплектован с 2 броя защитни очила за пациента и терапевта

Тегло на апарата с тролея: не повече от 45 кг |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №14 „АПАРАТ ЗА ЛАЗЕРНА ТЕРАПИЯ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 14.1 | **Апарат за лазерна терапия** | **Техническа спецификация:*** Клас на лазерa: IV
* 2 независими работни канала, които да позволяват едновременна работа
* Спектър на излъчване с дължина на вълната: 808 nm (±5%) и 905 nm (±5%), комбинирано и синхронизирано за дълбоко проникване
* Синхронизирана емисия на импулса, съчетаваща непрекъснато и импулсно излъчване
* - Да позволява работа най-малко в 4 терапевтични режима, включващи протоколи за избор по патология, обезболяващи, противооточни и биостимулация
* Възможност за персонализация на всеки параметър на лечението
* Възможност за персонализиране на работната програма по фототип на кожата; по размери на пациента; по вид на болката (хронична или остра)
* Автоматично изчисление на излъчваната енергия според зададените параметри
* Апаратът да е окомплектован с две лазерни сонди:
* 1 брой монодиодна сонда с работна мощност над 1 W, при пикова мощност не по-малко от 25 W, с диаметър на работно поле от 2 см ±5%
* 1 брой мултидиодна сонда с минимум 3 бр. диода с работна мощност не по-малко 3 W, при пикова мощност 3 x 25 W, с диаметър на работно поле от 5 см ±5% за автоматизирано приложение
* Апаратът да е окомплектован с тролей, на който да е монтирано подвижно рамо с мултидиодната сонда
* Цветен LCD тъчскрийн дисплей
* 3D анатомични изображения на третираните точки и зони
* Вградени протоколи за работа
* Импулсна честота: от 1 до 2000 Hz, с възможност за модулация

в стъпки от 1 Hz * Избор на нивото на мощност: 25%, 50%, 75% и 100%
* Регулиране времето за работа: от 1 сек. до 99 мин., със стъпка от 1 сек.
* Светлинен и акустичен сигнал в режим на работа
* Парола за достъп до апарата от персонала
* Бутон за аварийно изключване
* Комплект с 2 броя защитни очила за пациента и терапевта – да отпадне
* Възможност за комплектация (като опция) с акумулаторна батерия

Тегло на апарата с тролея: не повече от 25 кг |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №15 „АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ И ЕЛЕКТРОДИАГНОСТИКА “**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 15.1 | **Апарат за електролечение и електродиагностика** | **Техническа спецификация:*** 2 независими работни канала
* Работа с нискочестотни и средночестотни токове
* Брой на видовете токови форми: не по-малко от 30 (Прави, Диадинамични, Интерферентни TENS, NMES, Микротокове, Високоволтови (HVPC) )
* Диагностични програми: не по-малко от 7, като задължително включва реобаза и хронаксия, реобаза и AQ, S-D криви
* Вградени програми за йонофореза
* Вградени готови протоколи за работа, не по-малко от 700
* Вградена анатомична библиотека с визуализация и описания
* Избор на работна програма по няколко начина: индикация, токова форма, зона от тялото, по цели в диалогов режим
* Вграден списък с контраиндикации
* Голям цветен дисплей с тъчскрийн, не по-малък от 10 инча и резолюция не по-малка от 800 х 600 пиксела
* 3D визуализация за правилно позициониране на електродите
* Вградена памет с не по-малко от 500 свободни позиции за запаметяване на програми
* Наличие на USB вход за обновяване на протоколите
* Апаратът да е комплектован с гумени електроди за електротерапия за многократна употреба с размери: 6 х 8 см ±5% и хидрофилни възглавнички за тях
* Възможност за комплектация (като опция) с допълнителни електроди с размери 4 x 6 cm ±5% и 8 x 12 cm ±5%
* Възможност за комплектация (като опция) с точков електрод за електродиагностика
* Възможност за надграждане с модул за вакуум-електротерапия с два независими канала

 Вакуумът да има възможност за работа в непрекъснат и пулсиращ режим с масажен ефект с не по-малко от 3 степени на интензивност |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №16 „ОПЕРАЦИОННА ЛАМПА С ДВЕ ТЕЛА И ПОСТАВКА ЗА МОНИТОР С ВГРАДЕНА FULL HD КАМЕРА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 16.1 | **Операционна лампа с две тела и поставка за монитор с вградена Full HD камера** | Технология - хибридна - рефлектори и LED (светодиоди) - голямо тяло не по-малко от 100 светодиода, малко тяло не по-малко от 85 светодиодаРазмери - голямо тяло с диам. не повече от 75 см и тегло не повече от 16 кг; малко тяло с диам. не повече от 65 см и тегло не повече от 14 кгНоминална осветеност - голямо тяло не по-малко от 160 000 lx, малко тяло не по малко от 120 000 lxДълбочина на осветление - голямо тяло - близка граница не повече от 80 см; далечна не повече от 120 см; малко тяло близка граница не повече от 90 см; далечна не повече от 150 смРаботна цветна температура - поне 4 нива в границите 3500 до 5000 КИндекс на предаване на червеното не по малък от 96Диаметър на светлинното поле - голямо тяло - минимален диаметър не по-голям от 16 см, максимален диаметър не по-малък от 29 см; малко тяло - минимален диаметър не по-голям от 19 см, максимален диаметър не по-малък от 30 смСреден LED живот - не по-малко от 40 000 часаКонсумация (мощност) - голямо тяло - не повече от 80 W; малко тяло - не повече от 65 WРамо за мониторHD камера за предаване на образ от оперативното поле за прикачване към операционната лампа:Минимална резолюция FULL HD 1080iТип на чипа 1/3" CMOSСъотношение на екрана 16:9Безжичен пренос на видеосигналРаботно разстояние минимално не по-голямо от 10 мм, максимално не по-малко от 800 ммМинимална осветеност - не повече от 12 lxОптично увеличение - не по-малко от 10ХЦифрово увеличение - не по-малко от 12ХФокусно разстояние минимално не по-голямо от 5,1 мм, максимално не по-малко от 51 ммАвтоматична бленда - с граници не по-малки от 1/2s до 1/10000sСъотношение сигнал/шум - не по-малко от 50 dB |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №17 „ОПЕРАЦИОННА МАСА С КОМПЛЕКТАЦИЯ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 17.1 | **Операционна маса с комплектация** | Операционна маса – 1 бр.Максимална тежест на пациента: не по-малка от 560 кгТегло на масата - не повече от 330 кг.Повдигане на плота – електрохидравличноРазмери: дължина с поствката за глава не по-малка от 2100 мм, ширина без странични релси - не по-голяма от 535 ммДвижение във височина: минимална височина не по-голяма от 575 мм; максимална височина не по-малка от 1180 mmНадлъжно движение не по-малко от 430 ммДвижение на гръбната секция не по-малко от: нагоре 90°, надолу 45°Тренделенбург не по-малко от: 30°÷ 30°Латерален наклон не по-малко от: 20° ÷ 20° Движение на секциите за крака не по-малко от: нагоре 30°, надолу 90°Движение на секциите за главата не по-малко от: нагоре 45° , надолу 90°Движение върху 4 електропроводими колела с диаметър не по-малък от 80 ммАвтоматична компенсация на неравности на пода до не по-малко от 8 ммРъчно дистанционно управление с вградено осветление за работа в затъмнена среда, допълнителен панел за управление върху колоната на масатаКомплектация на операционната маса:Секция за гръб - дължина не по-малко от 550 мм – 1 бр.Облегалка за глава – с регулируем наклон, с дължина не по-малка от 365 мм – 1 бр.Секция за крака с функция за раздалечаване на краката с дължина не по-малко от 885 мм – 1 бр.Поставка за ръка над главата с дължина не по-малка от 510 мм, ширина не по-малка от 140 мм, регулиране на височина не по-малко от 350 см, регулиране по дължина не по-малко от 175 мм – 1 бр.Поставка за ръка с механизъм за регулиране с една ръка, ширина не по-малко от 160 мм, дължина не по-малко от 600 мм, регулиране на височина не по-малко от 100 мм – 2 бр.Подложка за поставка за ръка вдлъбната – 2 бр.Ремък за поставка за ръка – 4 бр.Ремък за прикрепване на крак с ширина не по-малко от 120 мм – 2 бр.Колан за крака с дължина не по-малко о т 850 мм и ширина не по-малко от 85 мм – 1 бр.Ремък за прикрепване на ръка към странична релса – 1 бр. Комплект за позициониране на пациента в странична позиция вкл. две правоъгълни подпори с ширина не по-малка от 85 мм, височина не по-малка от 220 мм, и кръгла подпора с диаметър не по-малък от 100 мм – 1 бр.Закрепващи клампи за аксесоари с плосък профил – 3 бр.Приставка за поддръжка за рамене (комплект от два броя) с ширина не по-малко от 80 мм, височина не по-малко от 185 мм. – 1 бр.Анестезиологичен екран с регулиране на височината не по-малко от 650 мм – 1 бр.Инфузионен статив с регулиране с една ръка с промяна на височината не по-малко от 650 мм – 1 бр. Мобилна поставка за аксесоари с не по-малко от 6 релси за монтаж на аксесоари с размери не по-големи от 55/55/140 см. – 1 бр.Кракодържатели тип Goepel с ремък за прикрепване (комплект от два броя) с възможност за въртене на 360 гр. – 1 бр.Закрепващи клампи за аксесоари – 10 бр.Плоча за поддръжка на стъпала, дължина не по-малко от 260 мм, височина не по-малко от 280 мм – 2 бр.Вакуум матрак за фиксация на пациент на операционната маса – 2 бр.Плот за пренасяне на пациент от операционна маса на болнично легло – 1 бр.Система за интермитентна пневматична компресия на долни крайници за антитромботична профилактика – 1 бр. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №18 „ТАВАННО ОКАЧЕНА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНА ЗАХРАНВАЩА КОЛОНА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 18.1 | **Таванно окачена анестезиологична захранваща колона** | Да има две хоризонтални механични рамена, всяко едно с дължина от 75 см. +/- 5%, позволяващи завъртане на колоната на мин. 340 градуса в две хоризонтални равнини и сигурно застопоряване чрез фрикционни и реверсивни пневматични спирачки.След механичните рамена да има удължителна тръба с дължина 60 см +/- 5%.След удължителната тръба да е монтирана дистрибутивната колона, която да е с дължина 100 см +/- 5%.Дистрибутивната колона да може да се завърта около остта си на мин. 340 градуса.В дистрибутивната колона електрическата и газовата инсталация да са надлежно сепарирани.В електрическото отделение на дистрибутивната колона да са инсталирани 8 електрически контакта тип "шуко" 16A/250V с водо и прахова непроницаемост мин. клас IP44 и 4 заземителни извода.В газовото отделение на дистрибутивната колона да са инстатирани следните DIN газови изводи: 2 бр. за кислород, 2 бр. за сгъстен въздух, 2 бр. за централна аспирация, 1 бр. за райски газ, 1 бр. за евакуиране на отработените анестезиологични газове.На поне на две от страните на дистрибутивната колона по цялата им дължина да има монтажни релси за поставяне на аксесоари без ползване на инструменти, като монтажните релси следва да са изолирани с гумено покритие.Да има полица за поставяне на пациентен монитор и работна масичка с чекмедже за аксесоари с инсталирано осветление активиращо се при отварянето му.Размерите на полицата и работната масичка да са мин. 45 см x 40 см.Да има 2 броя органайзери за кабели и тръбички.Минимална товароносимост: 200 кг. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №19 „ВИДЕОБРОНХОСКОП С ВИСОКА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 19.1 | **Видеобронхоскоп с висока разделителна способност** | 1. Оптична система: зрително поле - мин. 120°.
2. Фокусно разстояние: – в диапазон от 3 до 100 мм или по-добро.
3. Флексия на дисталната част нагоре/надолу - 180° - 130° или по-добра.
4. Дистален край - външен диаметър – максимум 6.1 мм.
5. Инсертна тръба - външен диаметър - максимум 6.4 мм.
6. Работен канал – минимум 2.8 мм.
7. Работна дължина - минимум 600 мм.
8. Тотална дължина - минимум 870 мм.
9. Да подлежи на машинна дезинфекция – ДА.
10. Да подлежи на плазмена стерилизация или на автоклавиране – ДА.
11. Видеобронхоскопът да има аксиална ротация на конектора между светловода и процесора – минимум 180°.
12. Апаратът да има бутони на ръкохватката за контрол на дигиталните функции на процесора – мин. 3 бр.
13. Съвместим с наличните в бронхологично отделение цифрови процесори и източници на светлина за видеобронхоскоп – ДА.

 Да е терапевтично съвместим с електрохирургични апарати и с хирургични лазери от тип: YAG Laser – ДА. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №20 „АПЛИКАТОРИ - ДООКОМПЛЕКТОВКА КЪМ ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧЕН АПАРАТ INTRABEAM“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 20.1 | **Апликатори – доокомплектовка към лъчетерапевтичен апарат INTRABEAM** | Комплект плоски апликатори за интраоперативно лъчелечение със систематаINTRABEAMТехническа спецификацияПлоски апликатори, доставящи специфична доза лъчение по време на третиране с апарата INTRABEAM**,** Carl Zeiss, при интраоперативно лъчелечение, върху хирургично експонирана повърхност или в туморно ложе, както и при третиране на повърхностни тумори.Да формират оптимизирано плоско поле на лъчение (посредством филтър за формиране на плоското поле) на разстояние от 5 мм от повърхността на апликатора.Да разполагат с маркер за позициониране – стерилизуем метален кръг, който се поставя върху хирургично експонираната повърхност и по този начин ограничава площта, подложена на лъчение.Да са биосъвместими.Да са защитени от външни влияния на средата и заразяване по време на почистване и дезинфекция.Състав: неръждаема стомана, ULTEM (Polyetherimide) (Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber)Размери в диаметри от 10 мм, 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм и 60 мм.Да са за многократна употреба и стерилизация до 50 употреби.Да доставят лъчение с максимално време на процедурата от 90 минути. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №21 „КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА ТРИИЗМЕРНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, ТРИИЗМЕРНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВИРТУАЛНА ДИСЕКЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 21.1 | **Комплексна система за триизмерна визуализация, триизмерна реконструкция и виртуална дисекция на медицински изображения** | **Система за триизмерна визуализация, триизмерна реконструкция и виртуална дисекция на медицински образи, получени с апаратура за образна диагностика**Системата да бъде разположена на механизирана и лесна за транспортиране платформа, разполагаща със застопоряващи механизми.Системата да притежава екран за демонстрация, който:Да бъде с размери не по-малък от 125 смДа позволява промяна на наклона и височинатаДа бъде с висока разделителна способност – над 1900х1000Системата да разполага със следните възможности за свързване с външни устройства:Вграден PACS и свързване и интеграция с други PACS системиДобавяне на образи в DICOM формат от различни типове апаратура за образна диагностикаМинимум по един порт USB, един HDMI и/или един HD-SDI, един цифров HD видео изход с разделителна идентична с екранаСвързаност до облачно базирани база данни с реални компютъртомографски и магнитнорезонансни изследвания с автоматична обработка и визуализиране на 3D модели във формат RAW DICOM.Системата да притежава:2D и 3D инструменти за манипулации на изображенията с възможност за преместване във всяка точка от екранаинструменти за пространствено измерване на 3D изображениявъзможност за въртене на изображенията по трите оси (x, y, z)Възможност за вторичен преглед и вторична диагностика на томографски изображенияДопълнителни работни станции |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №22 „БИНОКУЛЯРЕН УЧЕБЕН МИКРОСКОП“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 22.1 | **Бинокулярен учебен микроскоп** | **Бинокулярен учебен микроскоп** Техническа спецификацияОбучителен микроскоп за работа с преминаваща светлина, светло полеВсички оптични елементи да са изработени от безоловно стъклоОптика коригирана за безкрайностТялото на микроскопа да е с антибактериално покритиеВградена в тялото на микроскопа ръкохватка за лесно преместванеЗахранващ кабел с възможност за прибиране в специален отсегМикроскопско тяло с вграден револвер за минимум 4 обективаX/Y предметна масичка с държач за препарат и десен винт за преместванеМикро и макро винт двустранно разположени за прецизно фокусиранеВградено LED осветление с гарантиран живот не по-малко от 20 години и с функция за самоизключване след не повече от 2 часа в случай на забравянеБинокулярен метален тубус с плавно въртене на 360°, V образна настройка на между очното разстояние в диапазон не по-малък от 52 до 75 мм, ъгъл на наблюдение 45°Вградени в бинокулярния тубус широкоъгълни окуляри с увеличение 10х и видимо поле 18, с очни протектори без възможност за изваждане и изгубванеПланахроматни обективи 4х/0.10, 10х/0.22, 40х/0.65, Възможност за монтаж на вградена камера между микроскопското тяло и бинокулярната глава – без нужда от използване на тринокулярна зрителна глава и C-mountВъзможност за свързване на няколко микроскопа в интерактивната система за микроскопско обучение |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №23 „ГАЗОВ ХРОМАТОГРАФ ЗА АНАЛИЗ НА АЛКОХОЛИ И ДРУГИ ЛЕТЛИВИ РЕДУЦИРАЩИ ВЕЩЕСТВА С АУТОПСЕМПЛЕР ЗА „HEADSPACE”“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/година на производство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 23.1 | **Газов хроматограф за анализ на алкохоли и други летливи редуциращи вещества с аутопсемплер за „HEADSPACE”** | **1. Газов хроматограф** – многоканален газов хроматограф с вградена клавиатура и дисплей. Притежава вградени GLP функции, автоматично тестване на системата при включване. непрекъсната проверка на работните параметри с отчитане на всяко отклонение, вграден комуникационен порт за пълно компютърно управление на системата. а) Хроматографска пещТемпературен обхват от 3°C над стайната до 450°CПрограмируем температурен градиент на загряване до 125°C/min, на минимум 20стъпки и 21 изотермични ниваВреме на охлаждане от 450°C до 50°C по-малко от 4 minб) Spit-SplitlessmoKeKTop за капилярни колони без дискриминация на компоненти с висока молекулна маса и със следните технически параметри: - Максимална температура: 400°С - Интегриран електронен контрол на потока и налягането на газа-носител до мин. 1,000 kPa със стъпка на задаване от 0.01 kPa - Програмируем градиент за налягане и поток по време на анализ - Постоянен газов поток за почистване на септума ("septumpurge") - Режим на съхранение на газовете ("Gassaver") - Автоматично охарактеризиране на параметрите на хроматографската колона - Автоматична проверка за теч на газа-носител- Едновременно монтиране на две капилярни колони за анализ на алкохол с различни полярности към един инжектор в) Два пламъчно-Йонизационни Детектора (FID) за капилярни колони със следните технически параметри: - Максимална температура:до мин. 450°С със стъпка на задаване от 0.1 °С- Интегриран електронен контрол на всички детекторни газове (водород, въздух и "make-up") - Функция за автоматично отчитане на инцидентно загасване на пламъка и повторното му запалване - Линеен диапазон по-добър от 107- Минимално детектируемо количество: <1.4 pg C/sг ) Две капилярни колони с различни полярности за анализ на алкохоли-ЗОтх 0,32тт ифилм над 1,1 |Jm2. Хроматографски софтуер на базата наWindows 7 за пълно управление на газовия хроматограф и всички приставки към него (автоматичен инжектор, headspace модул др.), за събиране, обработка и съхранение на данните. Вградени типови протоколи. 3. Компютърна система със следната минимална конфигурация: Dual Соге процесор, 8 GB RAM, 500 GB НDD, DVD- RW, 22" TFT/LCD монитор, лазерен принтер, клавиатура, мишка, инсталирана и лицензирана операционна система Microsoft WindowsH MSOffice.4. Аутосемплeр за "Headspace" автоматично въвеждане на пробите: - Поставка за "Headspace" проби с минимум 100 гнезда (10/20/22ml). - Термостат за "Headspace" проби с поне 18 гнезда, температурен обхват от изключен или 30°С до 300°С със стъпка на промяна 1°С и вграден миксер ﻿--Трансферна линия с температурен обхват от изключен или 30°С до 300°С със стъпка на промяна 1°С-Инжектор тип loop- 1 ml; опционално: 0.5 и 3 ml- < 1.0% RSD5. UPS – да поддържа работата на апарата поне 2 часа при спиране на ток.1. КОМПЛЕКТОВКА
* **-** Две резервни капилярни колони с различни полярности за анализ на алкохоли-ЗОтх 0,32тт ифилм над 1,1 рт

- Комплект резервни части и консумативи за инсталиране и първоначална експлоатация на апарата, състоящи се в: * Инструменти- 7/16” гаечен ключ, 1/2”гаечен ключ
* Газови линии- 15 м, 1/8”
* Гайки-1/8”, 10 бр.
* Септи за инжектора-10 бр.
* Лайнери- 2 бр.
* Ферули- 5 бр.

- Генератор за водород, подходящ за два FID детектора – чистота поне 99,999%. - Набор от септи-50 бр., лайнери-5 бр. и ферули-10 бр.- Шишенца от 20 мл.- 2000 бр ; капачки -2000 бр. и септи- 2000бр. за аутосемплер headspase - Кримпер за затваряне и декримпер за отваряне на шишенцата |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №24 „ИНКУБАТОР“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 24.1 | **Инкубатор** | 37-80 градуса СНеобходим при изготвянето на хистологични препарати |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №25 „ТЕРМОВАНА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 25.1 | **Термована** | За разпъване на парафинови срези |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №26 „RT-PCR АПАРАТ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 26.1 | **RT-PCR апарат** | (Real Time Polymerase Chain Reaction) с капацитет на блока: - 96-ямков формат на блока (12 х 8), подходящ за PCR-плаки, единични и стрип-микроепруветки от 0.2 мл; - Максимален обем на реакционния микс – 100 мкл; Възможност за регулация на височината на капака спрямо височината на използваните епруветки; Диапазон на температурен контрол: от 0°С до 100°С; Резолюция на задаването на температурата: 0.1°С; Допустимо отклонение в точността на поддържаната температура: ± 0.2°С; Еднаквост в разпределението на температурата в блока: ± 0.15°С; Средна максимална скорост на нагряване на термоблока: 3.3°С/ сек; Средна максимална скорост на охлаждане на термоблока: 2.1°С/сек; Температура при „горещ капак“: 105°С; Градиентна функция5 флуоресцентни канала детектиращи HEX, FAM, Cy5, Cy5.5 и ROX багрила за детекция на 5 различни таргети в една проба; Източник на светлина – LED; Оптимална чистота на сигнала и липса на влияние от съседните сигнали благодарение на специалния дизайн на оптичния път, който включва отделен източник на светлина за всеки канал и матрична камера; Детектор – CCD камера; Широк динамичен спектър на детекция, използващ метод с множествени експозиции, който оптимизира условията на улавяне на сигнала в такава степен, че силно опростява и дори елиминира необходимостта за настройка на флуоресценцията; Оснoвни приложения количествено определяне на ДНК в реално време, SNP анализи, мелтинг анализ с висока резолюция и анализи на генна експресия; Лаптоп с инсталиран софтуер, който позволява обработка на протоколи в реално време; Компютърен интерфейс свързан посредством USB 2.0 високоскоростна връзка; Размери: 210 х 540 х 540 мм; Време за подготовка след включване: не повече от 5 мин;  |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №27 „ТРАНСИЛЮМИНАТОР“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 27.1 | **Трансилюминатор** | Две лампи 312 nm – 15 вата; работната площ - мин 20 x 20 см, капак защитаващ наблюдаващия от УВ облъчване |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №28 „ТОКОИЗПРАВИТЕЛ ЗА АГАРОЗНА ГЕЛ ЕЛЕКТРОФОРЕЗА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 28.1 | **Токоизправител за агарозна гел електрофореза** | Напрежение: от 0 до не по малко от 300V, Сила на тока : от 0 до минимум 1000 mA, Мощност: от 0 до минимум 150 W; Константен волтаж, константен ток, константна мощност; 4 паралелни изхода; Таймер: от 0 до не по-малко от 99,59 часа; Двуредов LCD дисплей; Програми:минимум 9 програми с минимум 9 параметъра: Волт/часа: 0-99,99 kVh |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №29 „ВАНА ЗА ХОРИЗОНТАЛНА ГЕЛ ЕЛЕКТРОФОРЕЗА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 29.1 | **Вана за хоризонтална гел електрофореза** | Размер на системата (W x L x H): 27 x 47.5 x 8cm; Размер на гела (W x L): 20 x 20cm; Обем на буфера: 2200ml; Макс. Брой проби: 168; Използване на различни гребени с от 16 до 42 старта.4 позиции за поставяне нагребени; Дебелина на използваните гребени: 1 мм; 1.5 мм и 2 мм; Системата е окомплектована с: 1 бр. тавичка за изливане на гелове (Gel casting tray), силиконови уплътнители; 2 бр.х1 мм широки гребени за 16 проби; изходи за рециркулация на буфера |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №30 „ДЪЛБОКОЗАМРАЗЯВАЩ ФРИЗЕР НА -86ºС“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 30.1 | **Дълбокозамразяващ фризер на -86ºС** | **Двойна охладителна система -**охлаждане от два независимо работещи компресора.; **Поддържане на температура -70ºС,** в случай на повреда в една от двете охладителни системи; **Система за икономична работа –** двата компресора се контролират отделно за минимизиране на консумираната енергия;  **Микропроцесорен контрол с неизтриваема памет; Спецификация:; Температурен диапазон –** от -50°С до -86°С ; **Външни размери (ШхДхВ) -** 770 x 870 x 1990 (mm) ; **Вътрешни размери (ШхДхВ) -** 630 x 600 x 1380 (mm) ; **Външно покритие –** боядисана стомана**; Вътрешно покритие –** боядисана стомана**; Тегло –**320 кг.**; Ефективен капацитет –** 519 литра**; Рафтове –** 3 бр. от неръждаема стомана**; Порт за достъп –** 17мм диаметър 3 бр. **; Компресор** – 2 компресора 1100W; **Охладител** – HFC; **Аларми и безопасност – висока/ниска температура, отворена врата, Температурен сензор –** Pt 1000; Порт за освобождаване на вакуума; Конструкция без филтър |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №31 „МИКРО УЛТРАЕФЕКТИВЕН ТЕЧЕН ХРОМАТОГРАФ ЗА РАБОТА ПРИ НИСКИ ПОТОЦИ И ВИСОКИ НАЛЯГАНИЯ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 31.1 | **Микро ултраефективен течен хроматограф за работа при ниски потоци и високи налягания** | Бинерна помпа за нано и микро потоци:- Бинерна двубутална помпа с градиентно смесване при високо налягане- Скорост на подвижната фаза: 50 nl/min - 15 µl/min- Работно налягане минимум 800 bar- Точност на смесване: ± 0.2 % или по-добра- Мъртъв обем: < 25 nl- Активна система за измиване на буталата- Високоефективен 4-канален микро вакуум дегазерТерциерна микропомпа за преконцетриране на пробата и мултидименсионални работни потоци:- Триканална помпа с градиентно смесване при ниско налягане- Скорост на подвижната фаза: 0 – 250 µl/min- Работно налягане минимум 600 bar- Точност на смесване: ± 1.0 % или по-добра- Мъртъв обем: минимум 220 µl- Активна система за измиване на буталатаСистема за автоматично инжектиране и пробоподготовка (Аутосемплър):- Капацитет: минимум 40 стандартни шишенца от 1.8 – 2.0 ml; три 96 – или 384 – плаки- Инжекционен обем: минимум 20 nl - 20µ- Прецизност на инжектиране: < 0.4 % RSD- Пренос от проба в проба < 0.02 %- Цикъл на инжектиране: < 30 сек. - Максимално работно налягане минимум 800 bar- Термостат за пробите с мин. обхват 4.0 – 45.0°С и стъпка на задаване 1°СТермостатиращо устройство за хроматографски колони - Температурен обхват до 75°С със стъпка от 1°С- Стабилност на температурата: ± 0.1°С- Точност на температурата: ± 0.5°С - Система за идентификация на капилярни колони- Възможност за инсталиране на допълнителни кранове за превключване между колонитеКит за свързване към ESI и наноспрей интерфейси към масспектрометър.Кит за преконцентриране при работа с нано и капилярни колони |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №32 „ТЕЛЕМЕТРИ ЗА ЕДНОВРЕМЕННА РЕГИСТРАЦИЯ НА АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ И ЕКГ, СЪВМЕСТИМИ С НАЛИЧНАТА ТЕЛЕМЕТРИЧНА СИСТЕМА TELEMETRY RESEARCH“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 32.1 | **Телеметри за едновременна регистрация на артериално налягане и ЕКГ, съвместими с наличната телеметрична системаTelemetry research** | - съвместими с "интелигентна подложка" TR180 и конфигуратор TR 190- имплантируеми, подходящи за плъхове с тегло > 175 g - с възможности за едновременно измерване на артериално налягане и EКГ на неанестезирани плъхове- с биосъвместимо силиконово покритие- приблизително тегло 12 g- с презареждаща се батерия, с възможност за предаване на сигнал минимум до 4 часа извън"интелигентнта подложка "- за многократна употреба - със сензор за налягане и електроди за отвеждане на ЕКГ- дължина на сензора за налягане не по-малко от 9 см; диаметър не-повече от 2 F- дължина на електродите за отвеждане на ЕКГ не по-малко от 22 cm- самплираща честота: 2 kHz в диапазон над 5м- вход: ± 2mV- температурен диапазон: 20-40 С- диапазон на налягане: -20-300 mmHg |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №33 „АУДИОМЕТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗДУШНА И КОСТНА ПРОВОДИМОСТ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 33.1 | **Аудиометър за изследване на въздушна и костна проводимост** | * Малък, компактен - тегло до 2 кг
* Опростен и защитен от грешки запис, с аудиограма тип “светеща точка"
* Тестови сигнали: чисти или импулсни чисти тонове
* Тестови честоти: 0.25; 0.5; 1; 2; 3; 4; 6; 8 kHz
* Стъпки на нивото: 5dB, без шум
* Маскиращ сигнал: бял шум, автоматично приплъзване, разлика от нивото на тестовия сигнал: -15dB при въздушна проводимост и +15dB при костна проводимост
* Маскиращ източник: противоположният говорител в слушалките
* Бутон за стимул: функция на прекъсване или наличие, да се избира от потребителските настройки
* Захранване: 230V, 50/60Hz, консумация около 4VA

*Въздушна проводимост:** Динамичен обхват: от –10 до макс.+100dBHL (90dB при 0.25kHz, 6kHz, 8kHz)
* Слушалки: със звукоизолиращи наушници

*Костна проводимост:** Динамичен обхват: от –10 до макс.+70dBHL (35dB при 0.25kHz, 40dB при 6kHz, 25dB при 8kHz)

- Аксесоари: трансдюсер-с лента за главата;слушалки, захранващ кабел (минимум 2.5m), аудиограмна хартия, два цветни молива, пациентен бутон с ръкохватка |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №34 „АУДИОМЕТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗДУШНА ПРОВОДИМОСТ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 34.1 | **Аудиометър за изследване на въздушна проводимост** | - Преносим - Динамичен обхват: от –10 до +100dBHL в стъпка от 1 до 5dB- Честотен обхват: 125 Hz до 8000 Hz - Слушалки: DD45 - Модулация: 5kHz- Деформация: 0,5% типичен, 2,5% максимум- Прослушване: -100dB минимум- Честотна модулация: ±5% честотна модулация при 5Hz- Захранване : кабел за 230V, 50/60 Hz и алкални батерии- Пациентен бутон - Аудиограмна хартия |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №35 „ПЕРИВАСКУЛАРЕН ФЛУОМЕТРИЧЕН МОДУЛ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВЕН ПОТОК В РАЗЛИЧНИ СЪДОВИ ЗОНИ НА МАЛКИ ОПИТНИ ЖИВОТНИ, СЪВМЕСТИМ С НАЛИЧНАТА ДВУКАНАЛНА КОНЗОЛА TS402 НА СИСТЕМА TRANSONIC RESEARCH“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 35.1 | **Периваскуларен флоуметричен модул за измерване на кръвен поток в различни съдови зони на малки опитни животни, съвместим с налична двуканална конзола TS402 на система Transonic research** | - подходящ за изследвания на сърдечно-съдова и отделителна системи на малки опитни животни- технология: ултразвуково транзитно време- съвместим с ултразвукови сонди за измерване на кръвен поток от серии: PS, V, PR, PMP и PAU- автоматична идентификация на пробата- режими на работа: на измерване; на тест; на нулиране; на смяна на скалите- изходни сигнали: пулсиращ кръвен поток, средна стойност на кръвен поток, приеман сигнал - амплитуден и фазов- честотен диапазон: 600KHz-14,4 MHz в зависимост от размера на пробата- изходно напрежежение: от -5 до +5V- синхронизация между модулите- окомплектован с 2 бр. периваскуларни проби: 1 бр. за измерване на кръвен поток в бъбречна артерия и 1 бр. за измерване на кръвен поток в каротидна артерия на неанестезирани плъхове |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №36 „ДВУКАНАЛНА ЛАЗЕР ДОПЛЕР СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПЕРФУЗИЯ В ТЪКАНИ НА МАЛКИ ОПИТНИ ЖИВОТНИ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 36.1 | **Двуканална лазер доплер система за измерване на перфузия в тъкани на малки опитни животни** | - с възможности за едновременно измерване на тъканна перфузия в бъбречен кортекс и медула- технология - лазер-доплер- инфрачервен лазерен диод; изходна оптична мощност < 3mV; дължина на вълната приблизително 785 nm - мощност на лазера < 2 mW- честотен диапазон на доплеровия сигнал: 24 Hz-24 kHz- област на измерване - около 1 mm3 в зависимост от използваната сонда - приблизителен диапазон на измервани показатели:Поток: от 0 до 100 перфузионни единици, пропорционални на ml/min на 100 g тъканТегло: от 0-2000 единици, пропорционални на теглото на движение на еритроцити в милиграми на 100 100 g тъканСкорост: от 0 до 10.0 единици пропорционални на средната скорост на потока (m/sec) на движение на еритроцити - окомплектован с 2 броя лазер-доплер проби: за едновременно измерване на бъбречна кортикална (1 бр.) и медуларна (1 бр.) перфузия. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №37 „УСТРОЙСТВО ЗА ФИЛТРИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СМУЩЕНИЯ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 37.1 | **Устройство за филтриране на електрически смущения** | * С възможност за работа с входни сигнали в обхват от 5 V
* С възможност за потискане на мрежов шум с амплитуда до 1 V
* С възможност за елиминиране на мрежови смущения 50/60 Hz и хармонични честоти поне до 4 000 Hz, при запис на биологични електричини сигнали
* Да не филтрира биологичния сигнал в диапазон от 0 – 500 kHz, така че амплитудните и честотни характеристики на полезния сигнал да не се променят (да няма изкривяване на полезния сигнал)
* Да не предизвиква фазово отместване на полезния сигнал

Да не предизвиква правотоково отместване |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №38 „СОФТУЕРНИ КОМПОНЕНТИ ЗА НАЛИЧНИ ПОЛИФИЗИОГРАФСКИ СИСТЕМИ BIOPAC“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 38.1 | **Софтуерни компоненти за налични полифизиографски системи Biopac** | Допълнителен лиценз с ключ за добавяне към система със съществуващ лиценз /MP 150, AcqKnowledge 4.3.1 |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №39 „TV-SMART МОНИТОРИ ЗА УЧЕБНИ ЗАЛИ, ОКОМПЛЕКТОВАНИ С МУЛТИМЕДИЙНИ ПЛЕЪРИ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 39.1 | **TV-smart монитори за учебни зали, окомплектовани с мултимедийни плеъри** | ***1 брой - 65"(165 см) + 4 броя - 55"(139 см)*** * Операционна система - 4K Android
* 4K Ultra HD Резолюция 3840 х 2160p
* 4K процесор X1
* HDR съвместимост (High Dynamic Range)
* Цифрови тунери: DVB-C / DVB-T/T2 / DVB-S/S2
* Motionflow XR или Опресняване 1000 Hz
* Вграден WI-FI достъп до интернет, WiFi Direct
* Съвместимост с Bluetooth устройства: клавиатури, мишки, контролери, др.
* USB HDD REC - запис върху външна памет

Входове: HDMI х 4, SCART, Component, Composite, USB х 3**1.2 Мултимедиини плеъри - 5 броя** * Процесор: CPU: Intel Celeron (Dual-Core) / не по-малко от 2.48GHz, 2MB
* Твърд диск (HDD): 500 GB; SATA/5400rpm
* Памет: 2 GB; DDR3L / 1600MHz
* Interfaces/Ports: USB 3.0 port; DC-in jack; HDMI® port; DisplayPort™; Two USB 3.0 ports;
* Ethernet (RJ-45) port; card slot; USB 2.0 port; Microphone/headphone/speaker
* Card Reader
* LAN: Gigabit LAN
* Wireless: WLAN 802.11 n + Bluetooth & Remote Control
* Bluetooth
* OS: Windows 10 64-bit
* Microsoft Office H&B 2016
* Окомплектовани с безжична мишка и клавиатура

- Стойки за монтаж на стена |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №40 „ДЕСТИЛАТОР“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 40.1 | **Дестилатор** | Стенен с дебит 6.5 л – 8 л на час, 220-250 волта |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №41 „СИМУЛАТОР ЗА КАРДИОХИРУРГИЯ ЗА МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МИТРАЛНА СЪРДЕЧНА КЛАПА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 41.1 | **Симулатор за кардиохирургия за минимално инвазивна реконструкция на митрална сърдечна клапа** | Симулатор за минимално инвазивна реконструкция на митрална клкапа (MIMVR), включващ анатомичен макет на човешки торс със съответните необходими за процедурата портове и дисплей за наблюдение на упражнението.Симулаторът да може да се използва за упражнения при следните хирургически подходи:∙ MIMVR ендоскопски;∙ MIMVR чрез директно виждане;∙ MIMVR роботизиран, чрез използване на наличните портове;∙ Конвенционален;Използваните консумативи за работа със симулатора максимално да доближават тъкънните характеристики на човешкото тяло с цел реално пресъздаване на усещането. На дисплея на симулатора да се визуализира картина на всеки шев, даваща информация за точната му дълбочина и дължина;Да има възможност дълбочината и дължината на всеки шев да бъдат предварително зададени и да предоставя обратна връзка относно опита за зашиване по отношение на предварително зададените параметри.Включеният в комплекта модел на митрална клапа да може да се заменя с индивидуално 3D принтиран модел на реален пациент. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №42 „УЛТРАЗВУКОВА ВАНА С КОНТРОЛ НА РАБОТНАТА ТЕМПЕРАТУРА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 42.1 | **Ултразвукова вана с контрол на работната температура** | Захранващо напрежение: 220-230 V;Работен обем: не по-малък от 4 L и не по-голям от 6 L;Работна честота: не по-малка от 30 kHz и не повече от 45 kHz;Таймер за самоизключване (максимално време): минимум 30 мин;Вграден температурен контрол с максимална температура на нагряване: не по-малка от 60°C и не по-голяма от 80°C;Мощност на нагревателя: от 100 W до 500 W;Мощност на ултразвуковия генератор: не по-малка от 120 W; |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №43 „НАСТОЛЕН РН МЕТЪР“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 43.1 | **Настолен рН метър** | **Настолен рН метър- обхват на рН от 0.00 до 14.00**Комбиниран стъклен електрод. Консумативи : Буферни разтвори с рН 4.01; 6.86; 7.01; 9.18; 10.01 по 20 мл- по 5 броя. Разтвори за съхранение – 230 мл – по 5 броя Разтвор за почистване на електроди - 230мл - по 5 броя Разтвор на за допълване на електроди – 230 мл по 5 броя. |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №44 „ОКАЧЕН МЕТАЛЕН ЛАБОРАТОРЕН ШКАФ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 44.1 | **Окачен метален лабораторен шкаф** | * размери: 1150х300х600 мм
* регулируем рафт

цветова гама RAL 1015 |  |  |  |  |  |

**Обособена позиция №45 „МЕТАЛНА СВОБОДНО СТОЯЩА ЕТАЖЕРКА“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на артикула:** | **Подробно описание на артикула** | **Съответ****ствие да/не** | **Описание на параметри****те на предложе****ния артикул** | **Производител/произход** | **Модел/годи на на производ ство** | **Кат. номер/ стр. от каталог/брошура** |
| 45.1 | **Метална свободно стояща етажерка** | * размери: 600х600х900 мм
* горен рафт-от неръждаема стомана
* долен рафт на Н-200 мм, ЛПДЧ
* регулируеми пети

цветова гама RAL 1015 |  |  |  |  |  |

Дата: ............ г. ИМЕ И ФАМИЛИЯ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Подпис[[1]](#footnote-1) и печат

**Образецът се попълва, подписва се и се подпечатва на всяка страница /за всяка от обособените позиции, за които се участва/.**

1. Документът се подписва от законния представител на участника, или от надлежно упълномощено лице; [↑](#footnote-ref-1)