Приложение № 1

Пълно описание предмета на поръчката - Спецификация

| Наименование | Спецификация |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Брой |
| ¹³C – дихателен тест анализатор с инфрачервен спектрометър | Напълно автоматизиран анализатор, работещ на базата на недисперсивна инфрачервена спектрометрия за извършване на ¹³C – дихателни тестове за доказване на H.pylori инфекция или метаболитни заболявания. Без нужда от калибрация и калибрационни газове; Четири порта свързване на тестови торбички, от които измерваният газ се вкарва в анализатора; Работна температура за анализ – не по-висока от 50°С; Време за достигане на работна температура – не повече от 30 мин.; Време за достигане на максимална стабилност – не повече от 8 часа; Време за измерване на пробата – не повече от 2,5 мин.; Диапазон на измерване – не по-малък от 0,5…8% СО2; Линейност: Максимално отклонение от ¹³CО2 стойност: r = 0,98; Максимално отклонение от изотопно съотношение: r = 0,98; Прецизност на единично измерване; Стандартно отклонение – не повече от 0,15‰ Повтаряемост на прицелна стойност (Delta): ± 0.36‰ Възпроизводимост на прицелна стойност (Delta): ± 0.41‰ Стабилност: Полуавтоматична компенсация на измерване посредством интегрирана сравнителна функция; Настройка на нулева точка, посредством вътрешна генерация на въздух без СО2; Настройка на крайна точка посредством вградени калибрации, които трябва да се проверяват не по-често от един път годишно; Външни смущения: Смущения предизвикани от напречно движение на газове се компенсират посредством филтриране и вътрешни електронни корекции; Температурни смущения: ≤1% от измерената стойност; Смущения от атмосферно налягане – Нулева точка – без смущения Чувствителност - ≤0.2% от измерената стойност за 1% изменение на налягането Апаратът да бъде оборудван със съответните интерфейси (USB, сериен) за връзка с компютър и принтер, софтуер под Windows за контрол на апарата и запис на измерените стойности в бази данни на пациентите | 1 |